Technická specifikace

„Část A: Analyzátor aminokyselin”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: /doplní dodavatel/

| Technické a jiné požadavky | Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje |
| --- | --- |
| Analyzátor aminokyselin – kompaktní (nikoliv modulární) přístroj pro stanovení volných i vázaných aminokyselin v hydrolyzátech bílkovin a peptidů, volných aminokyselin ve fyziologických roztocích a extraktech, a také pro stanovení biogenních aminů s použitím středotlaké ionexové chromatografie s post kolonovou derivatizací ninhydrinem a fotometrickou detekcí |  |
| Dvoukanálový VIS spektrofotometrický detektor (o vlnových délkách 570 nm – pro stanovení primárních aminokyselin a 440 nm pro stanovení sekundárních aminokyselin) – zdroj světla led dioda |  |
| Hexální gradient na jedné pumpě |  |
| minimálně8 kanálový degasser |  |
| Volitelně chlazený zásobník vzorků |  |
| Temperovaný termostat kolon |  |
| Proměnné dávkování |  |
| Ovládání: |  |
| Univerzální chromatografický software umožňující řízení chromatografických modulů různých výrobců z jedné aplikace. |  |
| Možnost připojení dalších detektorů pracujících pod stejným SW – kompatibilita se stávajícími PC pro zpracování a vyhodnocení na pracovišti |  |
| Citlivost min. 15 pmol |  |
| Rozsah koncentrací: 15 pmol až 200 mmol |  |
| Reprodukovatelnost: při 25 nmol lepší než 1.5 % |  |
| Typy kolon, které lze na analyzátoru používat: |  |
| Kovová |  |
| Peek |  |
| Skleněná s volitelným množstvím náplně a s možností recyklace a přeplnění kolony uživatelem |  |
| Termostat kolony s ohřevem a chlazením v rozmezí 25 až 90 °C |  |
| Čerpací systém: |  |
| Průtok 0,01 až 7,5 ml |  |
| Tlak 0 až 25 MPa |  |
| Další součásti: |  |
| Automatický dávkovač s chlazením vzorku o min. kapacitě 40 vialek o obsahu 1,5 ml |  |
| Dvoukanálový detektor o vlnové délce 400 a 570 nm |  |
| Objem kyvety minimálně 5 μl |  |
| Reaktor minimálně v rozmezí 40 až 150 °C |  |
| Chlazení NHD |  |
| Ethernet, Team Viewer – kompatibilita pro zpracování a vyhodnocení |  |
| Napájení: 230 V, ± 10%, 50 Hz |  |
| Příkon do 280 VA |  |
| Kategorie přepětí v instalaci II |  |
| Ventily pro přepínání NHD, H2O a reagentu |  |
| Mimo zdrojový blok je přístroj napájen bezpečným napětím. |  |
| Dodávka obsahuje: |  |
| Analyzátor volných a vázaných aminokyselin – vlastní přístroj |  |
| Skleněná kalibrovaná kolona pro stanovení hydrolyzátů včetně náplně (Ionex) připravená k okamžitému použití |  |
| Náhradní kolony: |  |
| 2x prázdná skleněná kolona pro stanovení hydrolyzátů |  |
| 1x prázdná skleněná kolona pro stanovení volných aminokyselin |  |
| SW – řídící a vyhodnocovací SW kompatibilní se stávajícím PC a SW pro zpracování a vyhodnocení, pro možnost vyhodnocení a porovnání již naměřených dat |  |
| Sada chemie pro min. 500 analýz volných aminokyselin včetně následujících standardů: Standard fysiologický, Standard asparagin + glutamin (ASN + GLN) |  |
| Sada chemie pro min. 500 analýz hydrolyzátů včetně následujících standardů: Standard pro hydrolyzáty, Standard kyseliny cysteová + methionin sulfon (CYA +MET sulfon) – sirné |  |