Technická specifikace

„Část B: Automatický analyzátor bílkovin”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

Dodavatel doplní výrobce a typ nabízeného přístroje: /doplní dodavatel/

| Technické a jiné požadavky | Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje |
| --- | --- |
| Automatické provedení analýzy dle uživatelsky nastavitelných programů |  |
| Automatické dávkování ředící vody, hydroxidu a roztoku předlohy |  |
| Automatické provedení destilace, titrace a vyhodnocení výsledků |  |
| Automatické vyprázdnění tuby a titrační nádobky na konci analýzy |  |
| Systém umožňující zpracování série vložených vzorků bez přítomnosti obsluhy |  |
| Ovládání přístroje kompletně v češtině, pomocí dotykového displeje |  |
| Ochrana přístupu heslem, s možností nastavení úrovně přístupových práv |  |
| Integrovaná kolorimetrická titrace |  |
| Byreta alespoň 50 ml s automatickým doplněním |  |
| Titrace s krokem max 2 μl |  |
| Měřicí rozsah (bez doplnění byrety) minimálně 0,1 - 225 mg N |  |
| Výtěžnost alespoň 99,5% (1-200 mg N) |  |
| Přesnost minimálně 0,75% RSD (1-225 mg N) |  |
| Rychlost minimálně destilace 40 ml/min |  |
| Elektronická regulace výkonu vyvíječe páry minimálně 10-100% |  |
| Odolný plastový splashhead |  |
| Součástí dodávky zásobní nádoby na všechna činidla, vybavené hladinovými čidly |  |
| Možnost připojení přístroje k síti pomocí WiFi / LAN |  |
| Spotřeba chladící vody maximálně 2l za minutu |  |
| Rozměr maximální (Š x V x H) maximálně 500 x 750 x 350 mm, maximálně 35 kg. |  |
| Grafický displej minimálně 6” s minimálním rozlišením 800x480 pixelu |  |
| Součástí dodávky software kompatibilní s Win 11, v češtině, umožňující komunikaci s přístrojem, přenos navážek a výsledků z/do PC a další zpracování údajů, s časově neomezenou licencí |  |
| Automsapler: |  |
| Kapacita sampleru minimálně 20 vzorků v jedné várce |  |
| Možnost vložení stojanu z mineralizačního bloku přímo do sampleru |  |
| Možnost spuštění přístroje i s jednotlivými vzorky |  |
| Možnost rychlé uživatelské změny konfigurace sestavy – zapnutí/vypnutí sampleru |  |
| Nutná kompatibilita mineralizačních tub se stávajícím vybavením laboratoře (Tecator) |  |
| Snadná denní údržba (automatický čisticí program) |  |
| Bezpečnostní systém na ochranu uživatele (čidla správného uzavření ochranných dvířek destilačního prostoru apod.) |  |
| Rozměr maximální (Š x V x H) 930 x 910 x 730 mm, maximální váha i s analyzátorem 90 kg |  |
| Součást dodávky: |  |
| 100 silnostěnných kompatibilních tub |  |
| 3 stojany pro mineralizační tuby |  |