Technická specifikace

Soubor přístrojů pro kvalitu kostí a paroží II. –Trhací stroj pro statické zkoušky

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

| Technické a jiné požadavky |  | Technická specifikace nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Výrobce a typ nabízeného přístroje |  |  |
| Požadované technické parametry |  |  |
| - Univerzální zkušební stroj pro statické zkoušky (tahové, ohybové a tlakové) |  |  |
| - Elektromechanický zkušební stroj poháněný bez uhlíkovým AC servomotorem. |  |  |
| - Maximální kapacita v rozsahu 2,5 až 5 kN. |  |  |
| - Jednosloupové provedení. |  |  |
| - Rozsah zkušebních rychlostí minimálně v rozsahu 0,005 -1150 mm/min. |  |  |
| - Třída přesnosti 1 nebo 0,5 u použitého siloměru minimálně v rozsahu 0,1 až 100% nominální kapacity. |  |  |
| - Zkušební dráha bez siloměru a adaptérů pro připojení zkušebních nástrojů minimálně 945 mm. |  |  |
| - Hloubka zkušebního prostoru (od svislé osy upínacího adaptéru k sloupu) minimálně 105 mm). |  |  |
| - Celková výška stroje maximálně 1310 mm. |  |  |
| - Rozhraní pro přenos dat USB a LAN. |  |  |
| - Ruční ovládací panel pro pozicování polohy příčníku stroje bez nutnosti použití PC a software. Panel s LCD zobrazujícím minimálně kanál síly a dráhy. |  |  |
| - Hmotnost samotného zkušebního stroje bez příslušenství maximálně 58 kg. |  |  |
| - Zařízení pro 3bodový ohyb s kapacitou korespondující s kapacitou zkušebního stroje, s rozpětím podpěr minimálně v rozsahu 15 až 140 mm, s šířkou podpěr a tlačného trnu v 30 až 40 mm, poloměr hran podpěr a tlačného trnu 3 mm. |  |  |
| - Ovládací software pro řízení zkoušky a vyhodnocování výsledků kompletně v českém jazyku a možností přepínání jazyků minimálně v rozsahu ČJ, AJ, NJ. |  |  |
| - Ovládací SW kompatibilní s Windows 10/11. |  |  |
| - SQL databázový koncept ovládacího SW s archivací naměřených dat a nastavení průběhů zkoušek v databázích. |  |  |
| - Možnost grafického zobrazení průběhů zkoušek v reálném čase v obslužném SW. |  |  |
| - Možnost uživatelského nastavení průběhu a vyhodnocovaných veličin pro ohybovou, tahovou a tlakovou zkoušku. |  |  |
| - Možnost tvorby protokolu k provedeným zkouškám s možností editace vzhledu uživatelem, exportu do PDF a tisku. |  |  |
| - Možnost správy jednotlivých uživatelů pro přihlašování a následnou práci v software minimálně ve dvou úrovních (administrátor/uživatel). |  |  |
| - Možnost přímého využití (vzájemné kompatibility) databází obsahujících mimo jiné šablony s uložením nastavení průběhů a parametrů zkoušek vytvořených v stávajícím SW (je vyžadováno standardní řešení bez nutnosti dalšího vývoje a úprav systému). |  |  |
| - Dodávka zkušebního stroje s kalibračním listem akreditovanou laboratoří dle ISO 17025. |  |  |
| - Stabilizační stůl, minimálně 2200 x 900 x 850 mm. |  |  |