Technická specifikace

VZ Nákup profiloměru pro měření drsnosti

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

|  |  | Parametry požadované zadavatelem | Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technická specifikace přístroje: |  |  |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | Digitální měřicí přístroj pro měření drsnosti a kontury povrchu | Měření drsnosti i kontury |  |
|  | Měřicí rozsah snímače drsnosti: | ≤ -400 μm až ≥ +400 μm |  |
|  | Měřicí rozsah kontury (konturová ramínka): | Zdvih ≤ 60 mm až ≥ 90 mm |  |
|  | Rozlišení snímače kontury ve vertikální ose (Z): | alespoň 0,05 µm |  |
|  | Horizontální posuv (X): | min. 110 mm |  |
|  | Rozlišení v ose X: | alespoň 0,1 µm |  |
|  | Přestavení v ose (Z) | min. 500 mm |  |
|  | Rychlost posuvu v rozsahu: | ≤ 0,1 až ≥ 20 mm/s |  |
|  | Přesnost vedení: | ≤ 0,4 µm na 120 mm délky |  |
|  | Magnetické upínání ramínek (drsnost, kontura): | ano |  |
|  | Rozsah nastavení elektronické přítlačné síly: | ≤ 5 až ≥ 50 mN |  |
|  | Kolizní ochrana osy Z | ano |  |
|  | Nouzový vypínač | ano |  |
|  | Snímací hrot (rádius/úhel hrotu) dle normy ČSN EN ISO 3274 | 2 µm/90° |  |
| 2 | Požadované příslušenství |  |  |
|  | Snímač drsnosti s min. rozsahem pro měřící rozsah dle Technické specifikace přístroje s magnetickým upínáním | ano |  |
|  | Konturovací sonda dle Technické specifikace přístroje s automatickou identifikací s rozsahem rozlišení ve vertikálním směru v celém rozsahu snímače se zdvihem | ano |  |
|  | Granitová deska s možností umístění doplňkového příslušenství (svěrák, křížový stolek atd.) pro zajištění stability a ustavení dodávaného přístroje | min. 1 000 mm (délka) x 500 mm (šířka) x 100 mm (výška) |  |
|  | Naklápěcí a upínací jednotka vč. jemného naklápění | ano |  |
|  | Elektronické nastavení přítlačné síly | ano |  |
|  | Magnetické upínání s automatickou identifikací snímače a snímacích ramínek | ano |  |
|  | Ovládací panel s joystickem a nouzovým vypínačem | ano |  |
|  | Kalibrační sada pro pravidelné ověření přesnosti přístroje a kalibraci snímacího hrotu | ano |  |
| 3 | Požadované programové vybavení |  |  |
|  | Měřicí program pro vyhodnocení kontury a drsnosti | ano |  |
|  | Vyhodnocení parametrů drsnosti, parametrů profilu, vlnitosti podle platných norem ČSN EN ISO 21920-1 až 3, ČSN EN ISO 4287, ČSN EN ISO 13565 a VDA 2007 | ano |  |
|  | Digitální zpracování pro zajištění stability měření | ano |  |
|  | Vyhodnocení kontury, úhlů, rádiusů a vzdáleností | ano |  |
|  | Podpora profilů z CAD | ano |  |
|  | Morfologické filtry | ano |  |
|  | Statistické zpracování (n, x, S, max, min), podpora nástroje pro statistické zpracování dat z měření a řízení kvality | ano |  |
|  | Lokalizace do českého jazyka s kontextovou nápovědou | ano |  |
|  | Automatické sestavení protokolu výsledků | ano |  |
|  | Možnost exportu a editace protokolů ve formátu PDF, včetně používaného na ČZU MS excel | ano |  |
|  | Automatické měřicí běhy | ano |  |
|  | Neomezený počet měřicích programů a protokolů | ano |  |
|  | Třída přesnosti 1 v souladu s normami ČSN EN ISO 3274 a DIN 4772 | ano |  |
|  | SW filtry RC, M1, M2, VDA, JIS a ASME podle normy DIN EN ISO, filtr chvění Ic a Is | ano |  |
|  | Vyhodnocovací jednotka | Speciální měřicí počítač s kontrolorem os a měřicím programem |  |
|  |  | Procesor s výkonem min. 15 000 bodů v benchmarku PassMark CPU Mark dle aktuální databáze na www.cpubenchmark.net k 1. 8. 2025, operační paměť RAM minimálně 4 GB, pevný disk. Minimálně 500 GB SSD na operační systém a min. 1 TB SSD nebo HDD pro data |  |
|  |  | České prostředí, český návod |  |