Technická specifikace
„Soubor přístrojů pro histologii – III.”
Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.
	Technické a jiné požadavky
	Technická specifikace nabízeného přístroje 

	Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5%
	

	Výrobce a typ nabízeného přístroje - Malý lineární stainer
	

	Požadované technické parametry
	

	· Alespoň 14 reagenčních stanic;
	

	· min. 3 oplachovací stanice;
	

	· fixní doba barvení, nastavitelná mezi 2 – 300 sekundy na každé stanici;
	

	· objem nádobky s činidlem minimálně 50 ml;
	

	· výstupní zásobník o kapacitě min. 15 skel;
	

	· kapacita nosiče sklíček: min. 4 sklíčka;
	

	· dvouřádkový displej LCD;
	

	· membránová ovládací tlačítka.
	

	Výrobce a typ nabízeného přístroje - Přečerpávací tkáňový procesor s příslušenstvím
	

	Požadované technické parametry
	

	· Kapacita zpracování min.100, max. 200 vzorků/1 cyklus.
	

	· Uzavřený systém s použitím vakua.
	

	· Automatické přečerpávání všech reagencií i parafínu v přístroji.
	

	· Min. 3 zásobní parafínové nádržky o objemu každé min. 3,5l.
	

	· Pracovní objem reagenčních nádob max. 3,5l.
	

	· USB rozhraní (min. 2 porty) pro přenos dat a pro upgrade software.
	

	· Možnost použití parafinových granulí.
	

	· Volitelný rozsah teploty parafínu.
	

	· Program čištění retorty.
	

	· Ochrana před výpary, 1 filtr s aktivním uhlím.
	

	· Intuitivní ovládání, dotykový display.
	

	· Jednoduchá obsluha i údržba přístroje, snadné plnění a vypouštění reagencií.
	

	· Systém řízení reagencií – správa optimalizace využití, monitorování stavu spotřeby.
	

	· Ovládací software v ČJ i AJ.
	

	· Možnost vzdáleného přístupu.
	

	· SW – možnost volby kde a kolik bude nádržek s jednotlivými typy reagencií.
	

	· SW – na displeji možnost změny barvy u jednotlivých typů reagencií. 
	

	Výrobce a typ nabízeného přístroje - Vodní lázeň se sušičkou podložních skel
	

	Vodní lázeň:

Demontovatelná vodní vana.
	

	Černá vodní vana pro dobrou viditelnost a kontrast. 
	

	Pomocné osvětlení pro lepší viditelnost a kontrast. 
	

	Eloxování pro zlepšení trvanlivosti povlaku. 
	

	Dotykový panel OLED pro ovládání a indikaci vodní lázně i sušičky sklíček. 
	

	Rozměry (ŠxHxV) max.: 300 mm x 300 mm x 110 mm. 
	

	Teplota vyhřívání: až 60 °C. 
	

	Rychlost vyhřívání: max 20 min. ±10 %, (220 V), s naplněnou vodou standardního objemu, od 15 do 45 °C, při teplotě okolí 18 °C.  
	

	Sušička podložních skel:

Kapacita až 30 sklíček.
	

	Příslušenství pro propojení s vodní lázní.
	

	Černý stojan pro dobrou viditelnost a kontrast.  
	

	Vyhřívaný stojan pod úhlem 45 °.  
	

	Možnost napájení přes vodní lázeň. 
	

	Rozměry (ŠxHxV) max: 200 mm x 300  mm x 100 mm.
	

	Teplota vyhřívání: až 75 °C.
	

	Výrobce a typ nabízeného přístroje – Rotační mikrotom
	

	Požadované technické parametry
	

	Rotační mikrotom s manuálním způsobem krájení pro přesné krájení;
	

	rotační mikrotom s elektrickým nebo manuálním posuvem vzorku;
	

	krájení vzorku v rozsahu min. 0,5-100,0 µm;
	

	nastavení tloušťky krájení vzorku:

v rozsahu pro 0,5-5,0 µm krok 0,5 µm;

v rozsahu pro 5,0-20,0 µm krok 1,0 µm;

v rozsahu pro 20,0-60,0 µm krok 5,0 µm;

v rozsahu pro 60,0-100,0 µm krok 10,0 µm;
	

	zkrajování vzorku v rozsahu min. 1-600 µm;
	

	orientace vzorku s indikátory nulového bodu;
	

	směr otáčení kola hrubého posuvu je uživatelsky volitelný ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, dle preferencí uživatele;
	

	možnost využívat elektrický hrubý posuv vzorku tlačítky i pomocí ručního kola;
	

	dva režimy manuálního krájení – kyvný režim, krájení s úplným otáčením;
	

	možnost použití mikrotomových žiletek s nízkým i vysokým profilem;
	

	rychloupínací držák vzorku;
	

	antistatická odpadní vana;
	

	odnímatelná horní miska jako součást mikrotomu;
	

	dva nezávislé systémy blokování ručního kola;
	

	externí ovládací panel s intuitivním ovládáním pomocí membránových tlačítek (možno použít vlevo i vpravo), nikoliv pomocí dotykového displeje s víceúrovňovým menu;
	

	horizontální rozsah posuvu alespoň 24 mm;
	

	Výrobce a typ nabízeného přístroje –

Zalévací linka
	

	Požadované technické parametry
	

	· Zalévací linka je tvořena dvěma moduly (jednotkami).
	

	· Rozměr šířky zalévací linky (chladící a zalévací modul) je max. 990 mm.
	

	· Nastavení teploty pracovní plochy v rozsahu: 50 – 70°C, v přírůstcích po 1°C.
	

	· Zásobník parafínu na min.: 4 l.
	

	· Předehřívací zásobník na min.: 100 kazet.
	

	· Možnost plynulé regulace toku parafínu, odtok bez čerpadla samospádem.
	

	· Snadné a intuitivní ovládání, LCD displej.
	

	· Možnost použití parafinových granulí.
	

	· Vyjmutelné sběrné vaničky na parafín.
	

	· LED osvětlení pracovní plochy.
	

	· Programovatelný začátek a konec pracovní doby a pracovních dnů.
	

	· Chybové hlášení provozního stavu.
	

	· Vyhřívaná el. pinzeta včetně držáku
	

	· Vyhřívaná plocha s integrovaným chladným místem se systémem vypouštění parafínu.
	

	· Snadné a intuitivní ovládání, min. 5,7" LCD displej.
	

	Chladící modul:
	

	· Provozní teplota chladící desky: max. - 6°C.
	

	· Chladící deska je kompatibilní se zalévacím modulem.
	

	· Kapacita chladící desky na min.: 65 kazet.
	

	· Nožní pedál pro zalévací linku
	

	Výrobce a typ nabízeného přístroje -Vyhřívaná pinzeta pro histopatologii
	

	Teplota je nastavitelná minimálně od 55°C do 70°C.
	

	Výrobce a typ nabízeného přístroje -Nožní pedál pro zalévací linku
	

	Nastavení průtoku parafínu při zalévání vzorků tkáně
	


