Technická specifikace

Zařízení pro hodnocení tepelných vlastností

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

|  | Zařízení pro hodnocení tepelných vlastností | Parametry požadované zadavatelem | Dodavatel uvede konkrétní technické parametry jím nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Výrobce a typ |  |  |
|  | Zjišťování tepelné vodivosti stavebních a izolačních materiálů | ano |  |
|  | Minimální teplotní rozsah desek | (-15)÷(65) °C |  |
|  | Pro zjištění tepelné vodivosti materiálu je nutno do přístroje vložit desku v uvedeném rozmezí plochy: | 200×200 mm ÷ 500×500 mm (délka×šířka) |  |
|  | Tloušťka desky musí být u tuhých vzorků stanovována automaticky | ano |  |
|  | Přesnost měření | ±(1÷2) % |  |
|  | Princip topné desky | ano |  |
|  | Přístroj musí dodržovat alespoň jednu z uvedených norem | DIN EN 12667 nebo ISO 8301 nebo ISO 8302 |  |
|  | Doba trvání jednoho testu | max. 1 hod. |  |
|  | Možnost změny přítlaku desek | ano |  |
|  | Možnost přemístění dveřmi o šířce 80 cm | ano |  |
|  | Max. hmotnost | 50 kg |  |
|  | Napájení přístroje | 230 V |  |
|  | Přenos výsledků z měřicího procesu přes běžné datové rozhraní (USB Flash, USB kabel, SD karta apod.) do PC | ano |  |

Dílčí hodnotící kritéria

| Dílčí hodnotící kritérium č. 1 |  |
| --- | --- |
| Nabídková cena | v Kč bez DPH |
| Dílčí hodnotící kritérium č. 2 |  |
| Minimální rozsah tepelné vodivosti přístroje (účastník vybere jednu z uvedených variant, ostatní smaže; nabízený přístroj může svým měřicím rozsahem uvedený interval přesahovat) | 0,01÷0,5 (W·m-1·K-1) 0,01÷1,4 (W·m-1·K-1) 0,01÷2 (W·m-1·K-1) |
| Dílčí hodnotící kritérium č. 3 |  |
| Délka záruční doby | měsíců |