Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky malého rozsahu: Dodávka termocyklerů pro FAPPZ ČZU

část B – Termocykler qPCR

Předmětem plnění je dodávka Termocykler qPCR – dle níže uvedených minimálních požadavků zadavatele.

Všechny níže uvedené parametry u obou přístojů jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

A dále zadavatel požaduje dodání 1 ks Termocykler qPCR

| Termocykler qPCR |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| přístroj využívá Peltierův systém pro chlazení i ohřev |  |
| přístroj sestává ze dvou modulů (bloků), z nichž jeden (báze) je samotný cyklér a je blok pro 96 zkumavek či 96-jamkovou destičku s nízkým profilem |  |
| přístroj umožňuje provést dynamický gradient, který umožňuje provést optimalizaci 12 reakčních směsí |  |
| rozsah gradientu aspoň 1 - 24 °C (rozdíl mezi minimální a maximální teplotou v gradientu) |  |
| přístroj má možnost detekce až dvou cílů zároveň v jedné jamce s použitím dvou fluorescenčních kanálů, k dispozici další fluorescenční kanál pro analýzu FRET |  |
| každý fluorescenční kanál zdroje je zajištěn odděleným zdrojem světla (LED diodami). |  |
| rozsah excitace minimálně 450 - 580 nm, umožní využití širokého spektra fluoroforů: SYBR GREEN, FAM, HEX, VIC (u FRET excitace FAM, detekce HEX) |  |
| přístroj umožňuje detekci signálu v každé jamce zvlášť, nikoli ve všech zároveň |  |
| přístroj umožňuje připojení k počítači pomocí USB 2.0 |  |
| součástí dodávky přístroje je počítač (ovládací jednotka cykléru) kompatibilní se systémem a s nainstalovaným ovládacím a vyhodnocovacím softwarem |  |
| software umožní stanovit a graficky znázornit relativní koncentraci zkoumaného úseku DNA na základě hodnot Cq, rozlišit jednotlivé alely a dále umožní analýzu křivek tání a standardních křivek |  |
| software umožní umožní provádět pokročilou statistickou analýzu (t-test, jedno- i dvoucestná ANOVA, post-hoc Tukey test). Grafické znázornění výsledků zobrazí hvězdičku u statisticky významných dat. |  |
| software umožní kombinovat výsledky z různých běhů (destiček) v jednom virtuálním souboru. |  |
| součástí dodávky je instalace přístroje, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy dvou osob v časové dotaci 2-3 hodin |  |