## List1
Technická specifikace CT přístroj - minimální technická specifikace
Přístroj - CT skener je určen pro výukovou laboratoř, ve které budou zobrazovány snímky celých studovaných objektů - zvěře a volně žijících živočichů, na kterých budou zřetelně znázorňovány změny ve strukturách tkání, například po úrazu, nebo po střelných a řezných poraněních. CT skener musí umožnit propojení vyhodnocení vzorků nejdříve pomocí rentgenového záření, umožňujícího pohled na vnitřní strukturu orgánů, tkání a jednotlivých složek vzorků a následné histologické vyšetření konkrétní části vzorku, která bude pro výuku nejlépe demonstrační, případně části vzorku, která bude odpovídat konkrétnímu zaměření výuky.
Technické parametry | Účastník | Zde doplňte název společnosti
| Název nabízené technologie výrobku | Zde doplňte název nabízené technologie
| Výrobce | Zde doplňte název výrobce nabízené technologie
| Požadovaná hodnota | Účastníkem uvedená hodnota
Základní údaje
Počet snímaných axiálních řezů současně za jednu otáčku (360°) | min. 16
Nejkratší čas rotace pro 360° | max. 0,6 s
Minimální dosažitelná šířka řezu | max. 0,65 mm
Průměr otvoru gantry | min. 700 mm
Velikost FOV | min. 500 mm
Výkon generátoru | min. 50 kW
Celková efektivní tepelná kapacita anody | min. 5 MHU
Nastavení kV v rozsahu | min. 80 - 130 kV
Nastavení mA v rozsahu | min. v intervalu 25 - 320 mA
Stůl
Nosnost stolu | min. 200 kg
Skenovací rozsah stolu | min. 1500 mm
Rychlost posunu | min. 100 mm/s
Akviziční stanice - 1 ks | 1 ks
Barevný LCD monitor pro nastavení akvizice, zobrazení a prohlížení snímků | min. 18"; rozlišení: min. 1 280 x 1 024,
Úložná kapacita pro obrazová data | min. 500 GB
DICOM funkcionalita v následujícím rozsahu | min. STORE/EXPORT, PRINT, Q/R, WLM
Rychlost rekonstrukce pro matrici 512x512 ve standardním módu | min. 16 obr./s
Rychlost rekonstrukce pro matrici 512x512 v iterativním módu | min. 8 obr./s
Základní 2D, 3D vyhodnocení | Ano, uveďte
Modulace dávky podle anatomie | Ano
Inicializace skenování při dosažení prahové hodnoty kontrastní látky | Ano
Archivace a záloha dat na CD nebo DVD | Ano
Iterativní rekonstrukce na bázi raw dat | Ano
MPR, MIP, VRT rekonstrukce, vyjmutí skeletu | Ano
Standardní vyšetřovací protokoly pro vyšetření zvěře a jejich částí: hlavy, hrudníku, břicha, páteře, končetin | Ano
Volume Rendering | Ano
Příslušenství
Elektrický rozvaděč nebo úprava stávajícího rozvaděče | Ano
Kotevní komponenty a podlahové kabelové trasy | Ano
Technologická projektová dokumentace | Ano
Další požadavky na zobrazování
Tkáně, dutiny v tkáních | Ano
Kovy v těle, zejména po vniku střely | Ano
Kosti, dutiny v kostech | Ano
Zubní kořeny | Ano
Určení rozměrů, měření délek, tlouštky, objemů | Ano