Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Kapalinový chromatograf 1/16_019/

Předmětem je dodávka 1 kusu systému kapalinového chromatografu s tandemovým kvadrupólovým analyzátorem typu trojitého kvadrupólu jako detektorem, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ: |  |
| Základní/Minimální parametry systému: |  |
| - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie |  |
| Binární vysokotlaké čerpadlo pro chromatografii: |  |
| tlakový limit min. 1200 bar |  |
| selekční ventil pro výběr až min. ze 4 zásobníků mobilní fáze |  |
| možnost průtoku alespoň v rozsahu 0,01 ml/min až 2 ml/min při současném dosažení tlaku 1200 bar |  |
| vakuový degasser |  |
| mrtvý objem s mixérem max. 50 µl |  |
| senzor úniku mobilní fáze |  |
| Autosampler: |  |
| možnost objemu nástřiku v rozsahu alespoň 0,1 – 20 µl bez nutnosti hardwarového zásahu (výměna hlavy, smyčky, apod.) |  |
| tlaková odolnost min. do 1200 bar |  |
| jehla je součástí vysokotlaké cesty (tzv. "flow through" konstrukce) |  |
| programování dávkovacího cyklu, ředění, mísení přímo v dávkovací smyčce |  |
| počet pozic autosampleru pro vialky objemu 2 ml min 130 ks |  |
| přenos vzorku ("carry over") < 0,005% pro chlorhexidin |  |
| termostatování vzorků v rozsahu alespoň 5 °C až 40°C |  |
| Termostat kolon: |  |
| termostatování kolon v rozsahu min. laboratorní teplota až 80°C |  |
| kapacita alespoň 2 ks kolon délky 30 cm v termostatu |  |
| termostatování bez nuceného oběhu vzduchu |  |
| - Hmotnostní spektrometrie |  |
| Tandemový hmotnostní spektrometr s analyzátorem typu trojitého kvadrupólu QqQ |  |
| ESI ionizační sonda, sprejování v ortogonálním uspořádání ke vstupní kapiláře |  |
| dusík jako jediný sprejovací a sušící plyn pro iontový zdroj bez nutnosti připojení dalšího plynu k přístroji |  |
| Citlivost pro reserpin v režimu MS/MS MRM ESI pozitivní jako přístrojová mez detekce (IDL)*: maximálně 0,8 fg na kolonu |  |
| Citlivost pro chloramphenikol v režimu MS/MS MRM ESI negativní jako přístrojová mez detekce (IDL)*: maximálně 0,8 fg na kolonu |  |
| Rozsah měření hmot alespoň: 5 – 2500 m/z |  |
| Minimální nastavitelný dwell time ≤ 1 msec. |  |
| Doba přepínání polarity během měření ≤ 30 msec |  |
| Rychlost skenu alespoň 15,000 Da/sec |  |
| Lineární dynamický rozsah detektoru alespoň 6 řádů. |  |
| Automatické ladění a hmotnostní kalibrace |  |
| Systém umožňuje provádět následující typy měření: MS sken, MS SIM, MS/MS MRM, MS/MS měření neutrální ztráty, MS/MS sken produktových spekter, MS/MS sken prekurzorových iontů |  |
| Možnost měření v režimu MS/MS MRM s možností nastavení alespoň 8 konfirmačních MRM přechodů spouštěných signálem primárního MRM přechodu |  |
| - Řídící PC |  |
| Ovládání všech modulů systému z jedné datastanice a jednotného software |  |
| Samostatný optimalizovaný počítač (procesor s výkonem minimálně 6000 bodů v benchmarku Passmark CPU Mark s podporou AES; operační paměť RAM minimálně 8GB; paměť HDD minimálně 500 GB) s řídícím a vyhodnocovacím software pro kompletní systém, 2x LCD monitor (minimálně 22“), SSD disk (minimálně 250 GB), běžný operační systém |  |
| - Řídící a vyhodnocovací software |  |
| Software pro řízení všech částí systému, sběr a vyhodnocování dat, kvalitativní i kvantitativní analýz |  |
| Software pro vývoj metod, nastavení MRM přechodů, vedení databáze optimalizovaných přechodů a jejich automatický export do měřící metody |  |
| Tvorba kvantifikační vyhodnocovací metody přímo z naměřených dat (automatické nalezení retenčního času analytu, kvantifikačního a konfirmačních MRM přechodů, parametrů integrace) |  |
| Softwarově automatizované rozložení MRM přechodů podle retenčních časů analytů s automatickou optimalizací dwell time v každém bodě pro dosažení konstantního počtu bodů přes každý chromatografický pík |  |
| Možnost automatizovaného ladění MRM přechodů (alespoň 10 přechodů pro jednu látku) pomocí nástřiků z vialky se standardem s chromatografickou separací |  |
| Možnost automatizované optimalizace parametrů iontového zdroje pomocí nástřiků z vialky se standardem s chromatografickou separací |  |
| Databáze/knihovna MRM přechodů obsahující alespoň 2500 drog a léčiv z kategorií kanabinoidů, designerských drog, halucinogenů, benzodiazepinů, opiátů, kardiovaskulárních léčiv, stimulantů, spánkových léčiv, barbiturátů, antidepresiv, antiepileptik. Pro každou látku musí být obsažen strukturní vzorec, CAS číslo, MRM přechody (minimálně 2), pro alespoň 700 látek musí být k dispozici plně optimalizované MRM přechody na daném přístroji. |  |
| Databáze/knihovna MRM přechodů obsahující alespoň 700 pesticidů. Pro každou látku musí být obsažen strukturní vzorec, CAS číslo, MRM přechody (minimálně 2), pro alespoň 550 látek musí být k dispozici plně optimalizované MRM přechody na daném přístroji |  |
| - Ostatní |  |
| generátor dusíku s kvalitou a kapacitou produkce odpovídajících nárokům systému |  |
| záložní zdroj napětí pro zajištění systému po dobu minimálně 10 min |  |
| aplikační podpora/ převod metod v rozsahu 7 pracovních dní od zkušeného aplikačního specialisty s délkou praxe ve vývoji LC/MS metod min 7 let |  |
| *Postup stanovení IDL: Přístrojová mez detekce (Instrument Detection Limit, IDL) se vypočte následujícím způsobem: IDL (fg) = t x (%RSD / 100) x nastřikované množství (fg) nastřikované množství nesmí být vyšší 5 násobek vypočítané přístrojové meze detekce t …..kritická hodnota Studentova rozdělení dat pro 99% hladinu spolehlivosti s n – 1 stupni volnosti, kde n je počet měření %RSD = relativní směrodatná odchylka plochy píku získaná n měřeními V případě, že Instrument Detection Limit (IDL) není součástí oficiální dokumentace výrobce, musí být doložen výsledky měření a dodavatel musí být schopen jej prokázat během instalace. Tento způsob výpočtu meze detekce je odvozen od metodiky EPA - Analytical Detection Limit Guidance, 1996: Laboratory Guide for Determining Method Detection Limits http://dnr.wi.gov/regulations/labcert/documents/guidance/-lodguide.pdf |  |