TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Emisní spektrometr

Počet kusů 1 ks

Technické parametry:

| Vnášecí a zmlžovací systém | Splněno |
| --- | --- |
| Přístroj vybavený vestavěnou, min. 4-kanálovou peristaltickou pumpou |  |
| Softwarově nastavitelné otáčky peristaltické pumpy s rozsahem ≥ 0-125 ot./min |  |
| Skleněná cyklonická mlžná komora pro vnášení vodných vzorků |  |
| Skleněný koncentrický zmlžovač |  |
| Systém zavádění vzorku do plazmatu nebo přímo pomocí výrobcem kompletovaných vstupních kitů pro vzorky s vysokým podílem rozpuštěných i nerozpuštěných látek, pro vzorky s vysokými koncentracemi kyselin (např. lučavka královská nebo HF) |  |
| Přístroj musí být vybaven optickým snímačem pro automatickou kontrolu správné funkce odvodu odpadu z mlžné komory |  |
| Přístroj musí být vybaven zabudovaným zařízením pro rychlé zavádění vzorku ze smyčky pro úsporu času analýzy |  |
| Smyčka pro nasávání vodných vzorků o objemu maximálně 4 ml |  |
| Plazmový zdroj |  |
| Solid-state RF generátor s indukční cívkou |  |
| Účinnost RF generátoru ≥ 78 % |  |
| Nastavitelný rozsah výkonu plazmatu min. 750-1350 W |  |
| Výkon plazmatu je řízen z PC a plynule nastavitelný v celém rozsahu výkonu generátoru po krocích ≤ 25 W |  |
| Plazmová hlavice |  |
| Automaticky nastavitelná v plazmovém boxu - tj. bez nutnosti adjustace hlavice a připojování plynů |  |
| Snadné uvolnění jednou rukou bez potřeby jiných pomůcek nebo nářadí |  |
| Částečně rozebíratelná - tj. křemenná vnější a střední plazmová trubice jako jeden kus zajišťující fixní symetrii, křemenný injektor zvlášť |  |
| Součástí dodávky musí být injektory - 1.0, 1.5 a 2.0 mm z křemenného skla a 2.0 mm HF odolné |  |
| Plazmová hlavice vyrobená z odolného keramického materiálu, včetně trubice injektoru |  |  |
| Přístroj musí umožňovat radiální i axiální pozorování plazmatu |  |  |
| Plazmová hlavice musí být uložena horizontálně |  |  |
| Změna axiálního a radiálního pozorování je řízena automaticky z PC, tj. bez nutnosti zhasínání plazmatu, bez nutnosti manipulovat s plazmovou hlavicí |  |  |
| Toky pracovních plynů |  |
| Všechny průtoky plazmových plynů kontrolované PC pomocí MFC |  |
| Typická spotřeba plazmových plynů při měření (součet vnějšího a středního plazmového plynu a nosného plynu) ≤ 13 l/min |  |
| Přístroj musí být vybaven přídavným MFC pro možnost přívodu dalšího plynu do plazmatu, např. čistého vzduchu pro organické vzorky |  |
| Optický systém |  |
| Přístroj musí vybaven Echelle mřížkou v kombinaci s optickým hranolem |  |
| počet vrypů mřížky Echelle ≥ 52,91 vrypů/mm |  |
| Měřící rozsah vlnových délek v rozsahu min. 166,4-847 nm |  |
| Optický tank proplachován Ar nebo N2 |  |
| Typická spotřeba plynu (Ar nebo N2) pro proplach optického tanku při měření ≤ 3.2 l/min |  |
| Spotřeba plynu (Ar nebo N2) pro proplach optického tanku ve stand-by módu ≤ 1 l/min |  |
| Spektrální rozlišení při 200 nm ≤ 7 pm |  |
| Optický tank musí být temperován na konstantní teplotu ≤ 38 °C |  |
| Detektor |  |
| Přístroj je vybaven polovodičovým detektorem typu CID - Charge Injection Device (CID) |  |
| Detektor musí volitelně umožňovat zaznamenat a uložit úplné spektrum dopadající na detektor. Výsledky lze použít při vývoji metody, zjišťování interferencí, retrospektivní analýze a semikvantitativní analýze všech dostupných prvků bez toho, aniž by byly k měření původně zadány. |  |
| Detektor musí být chlazen třístupňovým termoelektrickým zařízením (Peltierův článek), které udržuje detektor na konstantní teplotě ≤ -45 °C |  |
| Součástí dodávky musí být recirkulační vodní chladící jednotka s odpovídajícím výkonem |  |
| SW |  |
| Součástí dodávky je odpovídajíc SW k plnému ovládání přístroje, vývoji metod, ukládání a zpracování dat a jejich exportu |  |
| Umožňuje automatickou optimalizaci výkonu RF generátoru, průtoku plazmových plynů a rychlosti otáčení peristaltické pumpy v metodě na základě posouzení maximálního signálu, maximálního poměru signálu k šumu nebo nejlepšího limitu detekce pro jakýkoliv prvek nebo skupinu prvků. |  |
| Umožňuje automaticky přizpůsobit čas pro nasávání a proplach na základě kontinuálního sledování signálů a operátorem nastavených limitů - zkrácení času analýz |  |
| SW umožňuje nastavení různých módů pozorování pro různé prvky v jedné metodě, tj. všechny axiálně, všechny radiálně, různé pro různé prvky, nebo automatický výběr axiálního či radiálního pozorování |  |
| Umožňuje automatickou analýzu možných spektrálních interferencí zvolené množiny prvků, nalezení a navržení takových spektrálních čar, které jsou prosté interferencí |  |  |
| Autosampler |  |
| Součástí dodávky je autosampler pro automatické nasávání vzorků |  |
| Počet pozic pro standardy ≥ 10 |  |
| Počet pozic pro vzorky ≥ 240 |  |
| PC |  |
| Součástí dodávky je odpovídající stolní PC, LCD (min. 27“), klávesnice, myš |  |