Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Třílaserový kompaktní stolní digitální imunologický analyzátor (průtokový cytometr) určený pro multiparametrickou analýzu částic v tekutých biologických vzorcích - 4/16-019

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění: Třílaserový kompaktní stolní digitální imunologický analyzátor (průtokový cytometr) určený pro multiparametrickou analýzu částic v tekutých biologických vzorcích. Zadavatel plánuje využití analyzátoru pro následující aplikace: fenotypizace buněk (a to i takových, které se vyskytují ve vzorku v malém množství a kdy detekované markery mají nízkou expresi); sledování buněčného cyklu; sledování proliferace buněk; detekce buněk značených fluorescenčními proteiny; stanovení produkce cytokinů a chemokinů a stanovení extracelulárních mikro vezikulů.

| Imunologický analyzátor – Průtokový cytometr |  |
| --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ: |  |
| - Optické zdroje koherentního excitačního světla (lasery) |  |
| 1.1 Tři chlazené lasery s vlnovými délkami: 405 ± 10 nm (fialový laser), 488 ± 10 nm (modrý laser) a 640 ± 10 nm (červený laser) pro excitaci širokého spektra fluorochromů |  |
| 2. Konfigurace optického modulu detekce rozptýleného a emisního světla |  |
| 2.1 Dva detektory rozptýleného světla (side scatter- SSC, forward scatter- FSC); 2.2 Detekce alespoň třinácti fluorescenčních barev zároveň pomocí vysoce citlivých fotonásobičů (alespoň pro detekci fluorochromů FITC nebo GFP; PE; PI nebo PE-Cy5.5 nebo PerCP; PE-Cy7; APC; APC-Cy7; Hoechst nebo Pacific Blue; Pacific Orange; AmCyan; Qdot605; Qdot655; Qdot800 a dalších fluorochromů) 2.3 Detekce alespoň šesti fluorescenčních barev zároveň v případě excitace fialovým laserem 2.4 Rozlišení SSC: alespoň 0,2 µm (Vybraný dodavatel při předání přístroje doloží analýzu na vzorku biologického materiálu, nebo kalibračních partikulí s refrakčním indexem blízkým biologickému materiálu - např. Apogee silica particle calibration mix, katalogové číslo: 1493, výrobce Apogee Flow Systems nebo rovnocenné). |  |
| 3. Systém podávání vzorků |  |
| 3.1 Možnost podávání vzorku: standartní cytometrické zkumavky; standartní 24, 48 nebo 96 jamková mikrotitrační destička (ploché dno, typ U i V); zkumavky 1.5 & 2mL. 3.2 Autosampler musí mít křížovou kontaminaci <0.1% 3.3 Autosampler musí provádět míchání celé destičky pro udržení buněk v suspenzi s uživatelsky definovatelnými nastaveními podle typu buněk (tj. rychlost, zrychlení a čas). 3.4 Nastavitelná rychlost průtoku vzorku: alespoň v rozmezí 5-120 μL/min 3.5 Akvizice vzorku a volumetrické počítání koncentrace analyzovaných částic (buněk) v průběhu jejich analýzy bez nutnosti použití jakýchkoliv „counting beads“. 3.6 Řízení akvizice a volumetrického počítání koncentrace musí být založeno na aspiraci pomocí injekční pumpy (nebo obdobné technologie) pro dosažení přesnosti CV < 5%. 3.6 Nízká spotřeba unášecího roztoku ("sheath fluid") |  |
| 4. Analýza vzorku |  |
| 4.1 Rychlost analýzy: až do alespoň 30 000 částic/vteřinu 4.2 Dynamický rozsah analyzovaného signálu alespoň: 24 bitů; 7,2 log. 4.3 Automatická kompenzace překryvů fluorescenčních signálů (před, v průběhu měření i po jeho ukončení) 4.4 Přednastavené vzory (templáty) pro urychlenou automatickou analýzu vzorků |  |
| 5. Ovládaní a údržba přístroje |  |
| 5.1 Zabudovaný analyzační software na běžném operačním systému 5.2 Datový výstup FCS 3.0, FCS 3.1 umožňující analýzu pomocí rozšířených pokročilých analyzačních softwarů typu FlowLogic, FlowJo a podobně; PDF reporty, bitmapy, vektorovou grafiku, CSV 5.3 Software musí zahrnovat neomezený počet uživatelských účtů 5.4 Software musí zahrnovat funkce jako: „Cell Cycle plot“, „Cell proliferation“, „Heat map“, „Histogram overlay“ a automatické generování pdf reportů. 5.5 Software musí umožňovat: automatizovaný start/vypnutí, automatizovanou kalibraci, automatické čistící cykly mezi vzorky, vypnutí systému každý den v určenou dobu, automatické vypnutí a dekontaminační postup systému po dokončení akvizice destičky. 5.6. Možnost vzdálené správy a servisní podpory přístroje pomocí LAN-sítě |  |
| 6. Rozměrové parametry přístroje |  |
| 6.1 Maximálně přípustné rozměry přístroje: 600 x 500 x 400 mm (stolní systém); 6.2 Maximální přípustná hmotnost přístroje: do 55 kg. |  |
| 7. Další požadavky |  |
| 7.1 Dodání alespoň dvou licencí pro pokročilý kompatibilní analyzační cytometrický software třetích stran. |  |