Technická specifikace předmětu plnění

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění: dodávka 1 kusu badatelského světelného mikroskopu s digitální kamerou, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Badatelský stereomikroskop |  |
| --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ: |  |
| Vzpřímený světelný mikroskop vhodný pro vědecké účely vč.napájecích a propojovacích kabelů |  |
| Stativ : - badatelský, motorizovaný - motorizované hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu, zabudovaný lineální enkodér pro absolutní přesnost ostření v ose Z; minimální Z krok 0.025 um - tlačítko escape pro motorizované posunutí stolku mikroskopu pro výměnu preparátu a následný návrat do zaostřené polohy - přímá tlačítka pro motorizovanou změnu optické dráhy - okuláry, kamera 1, kamera 2 - minimálně 6 programovatelných tlačítek na přední straně stativu - tlačítka pro změnu objektivu a fluorescenčního filtru na stativu - tlačítko závěrky fluorescence - informační displej na přední straně stativu pro zobrazení různých provozních informací - motorizovaná polní clona - automatické přizpůsobení clony podle použitého objektivu - ve stativu zabudované tlačítko spouště kamery |  |
| DIA osvětlení halogen 100W /ekvivalentní LED Dia osvětlení halogen min. 100 W - předcentrovaný zdroj osvětlení s halogenovou žárovkou min. 100W - vestavěná sada minimálně 3ks filtrů (filtr pro denní světlo, šedý filtr 2 ks ruzné šedi) a difuzor osvětlení - plynulá změna intenzity osvětlení NEBO: Ekvivalentní LED osvětlení s plynulou regulací výkonu |  |
| Okulárový tubus třícestný 1ks a 2ks okuláry 10x/22mm zorné pole: - trinokulární tubus třícestný s polohami okuláry – okuláry / kamera – kamera - okuláry minimálně zvětšení 10x / 22 mm s dioptrickou korekcí - očnice gumové vyvýšené 2ks |  |
| Motorizovaný objektivový revolver - objektivový motorizovaný revolver s podporou Nomarski DIC pro min. 6 objektivů Objektivy s podporou DIC (Nomarski kontrast) - planfluorový objektiv zvětšení min. 4x, 10x, 20x - plan Apochromatický objektiv suchý bez použití im. oleje min. 40x, 60x - plan Apochromatický objektiv min. 100x imerzní (olejový nebo vodní) |  |
| Polarizace: - Polarizátor motorizovaný - Analyzátor otočný |  |
| Kondenzor: - motorizovaný univerzální kondenzor suchý (podpora pro BF, DF, fázový kontrast, DIC) pro zvětšení v rozsahu minimálně 4x - 100x - motorizovaná aperturní clona - automatické přizpůsobení clony podle použitého objektivu - DIC příslušenství pro objektivy min. 40x, 60x a 100x |  |
| Epi-fluorescenční výbava: - motorizovaný karusel na Epi-fl filtry, rychlá výměna filtrů za max. 300 ms; min. 6 poloh - EPI-Fluorescenční osvětlovací nástavec s polní a aperturní clonou a min. třemi ND filtry |  |
| - filtry pro značení |  |
| - LED diodový fluorescenční zdroj s 3 LED diodami pokrývajícími oblast excitace min. v rozsahu 360-650 nm, plynulá reglace intenzity nezávisle pro každý kanál v rozsahu 0-100% (krok max. 1 %), dálkový ovladač, USB rozhraní |  |
| Software: - jeden společný SW pro ovládání všech motorizovaných komponent a funkcí mikroskopu vč. fluorescenčního zdroje, - snímání digitální kamerou, archivaci, zpracování obrazu a interaktivní měření - anotace, - sešívání velkých obrazů (s jednotlivých nasnímaných polí složí jedne velký obrázek) - snímání vícekanálové fluorescence - měření v živém obraze i v uloženém - měření intenzity fluorescence - tvorba reportů; - modul EDF rozšířená hloubka ostrosti(nasnímá automaticky objekt z v několika rovinách a složí zaostřený obrázek) - modul pro min. 6 dimencionální snímání - software min. v české a anglické jazykové mutaci - možností vytvoření uživatelských účtů |  |
| Kamera barevná: - minimálně 15 MPix barevná digitální CMOS kamera, - minimálně snímač velikosti min. Full-frame (23.9x36 mm), - rychlost živého náhledu 45 fps při rozlišení 1608x1608 pixelů, - USB 3.0 kabel pro připojení do PC - adaptér pro připojení k mikroskopu - podpora „Live“ náhledu v plném rozlišení a přímého měření (bez nutnosti uložení snímku) |  |