Technická specifikace

Název přístroje: 		PŘÍSTROJ PRO STANOVENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ PLAMENE VE SVISLÉ POLOZE DLE ISO 5658-2

Požadovaný počet kusů: 	1 ks

Obecné požadavky pro přístroj:

Předmětem plnění je dodávka protipožárního zařízení vč. dokladů (viz smlouva). Dále je požadováno dodání software umožňující sběr dat a vyhodnocení výsledků v souladu s normou ISO 5658-2 v rámci jedné licence.

Zařízení musí být použitelné pro měření a popis vlastností materiálů, výrobků nebo sestav v reakci na radiační teplo v přítomnosti pilotního plamene za kontrolovaných laboratorních podmínek a musí být vhodné pro měření bočního šíření plamene podél povrchu vzorku výrobku orientovaného ve svislé poloze. Zařízení musí poskytovat data vhodná pro porovnání výkonu v podstatě plochých materiálů, kompozitů nebo sestav, které se používají především jako exponované povrchy stěn budov a dopravních prostředků, jako jsou lodě a vlaky.

Zařízení se musí skládat z nosného rámu, ke kterému je připevněn regulovatelný plynový vertikální sálavý panel o rozměrech maximálně 500 × 300, dále z nosného rámu testovaného vzorku, zapalovacího hořáku, odměřovacího zařízení, pozorovacího zrcadla, zařízením na směšování plynu se vzduchem a elektronických komponent nezbytných k provádění zkoušek.

Požadavky na technické provedení:

maximální rozměry			š. 1300 x hl. 800 x v. 2000 mm

termočlánek				Type K

topný plyn				propan

tlak plynu				max. 2 bary

spotřeba plynu				max. 20nl/min

tlak vzduchu				5-8 bar

spotřeba vzduchu			max. 1000 nl/min

příkon					max. 230 W

napětí					230 V

proud 					1 A

hmotnost				do 150 kg

Příslušenství – popis a technické provedení:

Je požadováno dodání následujícího příslušenství:

- náhradní termočlánek (Type K) – 2 kusy

- napájecí kabel v délce min. 3 m

- propojovací kabel s PC – min. 3 m

Zařízení bude umístěno pod odtahem, teploty spalin cca. 300°C

Název přístroje: 	PŘÍSTROJ PRO HODNOCENÍ MATERIÁLU A KOMBINACÍ MATERIÁLŮ 	VYSTAVENÝCH SÁLAVÉMU TEPLU

Požadovaný počet kusů: 	1 ks

Obecné požadavky pro přístroj:

Předmětem plnění je dodávka protipožárního zařízení vč. dokladů (viz smlouva). Dále je požadováno dodání software umožňující sběr dat a vyhodnocení výsledků v souladu s normou ČSN EN ISO 6942 v rámci jedné licence.

Musí být zajištěn soulad s normou ČSN EN ISO 6942 (832744)

Norma stanoví dvě doplňující metody (metodu A a metodu B) umožňující určit chování materiálů pro ochranné oděvy proti teplu vystavené působení sálavého tepla. Tyto zkoušky se provádějí na typických jednoduchých nebo vícevrstvých tkaninách nebo jiných materiálech pro ochranné oděvy proti teplu. Jsou taky použitelné pro sestavy odpovídající oblečení sestavenému z ochranných oděvů proti teplu a spodního oblečení (prádla) nebo bez něj. Metoda A slouží k vizuálnímu posouzení změn materiálu po působení sálavého tepla. Metodou B se zjišťuje ochranný účinek materiálů. Materiály mohou být zkoušeny buď oběma metodami, nebo jen jednou z nich. Zkoušky podle těchto dvou metod slouží k roztřídění (klasifikaci) materiálů.

Ochranný oděv proti sálavému teplu se používá při různých příležitostech a podle toho se intenzita sálání (charakterizovaná hustotou tepelného toku) působící na materiál oděvu pohybuje v širokém rozmezí. Tato evropská norma stanoví dvě zkušební metody, které mohou být použity pro všechny druhy materiálů; s ohledem na zamýšlené použití materiálu musí být však správně vybrána hustota tepelného toku a výsledky musí být správně interpretovány.

Reakce na zkoušku podle metody A, časy t12 a t24 a součinitel prostupu (tepla) měřený pomocí metody B charakterizuje materiál.

Požadavky na technické provedení:

vnější rozměry				1000 ±100mm x 400±50mm  x 600±100mm

rozměry radiačního zářiče		180±10mm x 100±10mm

maximální teplota povrchu zářiče	1100 °C

pracovní teplota zářiče			1050 °C ± 5%

kalorimetr				Cu typ, 36g±1g

kalorimetr termočlánek			Type T : Cu – Co  ø 0.25 mm

příkon					max. 7800 W

napětí					230 V

proud 					34 A

hmotnost				do 40 kg

Příslušenství – popis a technické provedení:

Je požadováno dodání následujícího příslušenství:

- náhradní topné články - 2 kusy

- náhradní termočlánek (Type T) – 1 kus

- napájecí kabel v délce min. 3 m

- propojovací kabel s PC – min. 3 m

Název přístroje: 	PŘÍSTROJ PRO URČENÍ SPECIFICKÉ OPTICKÉ HUSTOTY KOUŘE VZNIKAJÍCÍHO Z PEVNÝCH MATERIÁLŮ A SESTAV NAMONTOVANÝCH VE SVISLÉ POLOZE DLE ASTM E662 – DOPLNĚK KOMORY ISO 5659-2

Požadovaný počet kusů: 	1 ks

Obecné požadavky pro přístroj:

Předmětem plnění je dodávka protipožárního zařízení vč. dokladů (viz smlouva). Dále je požadováno dodání software umožňující sběr dat a vyhodnocení výsledků v souladu s normou ASTM E662 v rámci jedné licence.

Zařízení musí být určeno ke stanovení specifické optické hustoty kouře vznikajícího z pevných materiálů a sestav namontovaných ve svislé poloze v tloušťkách do 25 cm včetně.

Měření se provádí z útlumu světelného paprsku kouřem (suspendované pevné nebo kapalné částice), které se hromadí v uzavřené komoře kvůli nehořlavému pyrolytickému rozkladu a hořícímu spalování.

Výsledky musí být vyjádřeny jako specifická optická hustota, která je odvozena od geometrického faktoru a měřené optické hustoty, což je měřicí charakteristika koncentrace kouře.

Požadavky na technické provedení:

Zářič	25 kW /m2  ± 10%

Pozice 	38mm přední část vzorku

Měřící plocha zářiče			Φ 38mm  ± 1mm

Hořák 					6 malých hořáčků - izometrické plameny

vzdálenost od vzorku (6,4 ± 0,6) mm

Režimy zkoušky			25 kW/m2 ± 10% bez plamene, 25 kW/m2± 10% s plamenem

Vzdálenost od zářiče			max. 38mm

Vzorek	velikost: 65×65 mm ± 1mm, tloušťka: méně než 25 mm, orientace vertikální

Ukončení zkoušky	dosažení minimální hodnoty propustnosti světla, pokud po 20 minutách zkoušky nedošlo k minimální hodnotě propustnosti světla

Termočlánek				Type K

Napájení elektrickým proudem a plynem musí být kompatibilní s komorou pro stanovení optické hustoty kouře

Příslušenství – popis a technické provedení:

Je požadováno dodání následujícího příslušenství:

- náhradní termočlánek (Type K) – 2 kusy

- pomůcky pro čištění hořáku