Technická specifikace

Název přístroje: 			PLYNOVÝ CHROMATOGRAF

Požadovaný počet kusů: 		1 ks

Použití přístroje:

Přístroj bude používán ke stimulaci čichového systému hmyzu těkavými látkami rostlinného nebo hmyzího původu. Stimulace prostřednictvím plynového chromatografu (GC) umožňuje přesnou kvalitativní a kvantitativní kontrolu stimulů.

Obecné požadavky na technické provedení:

Chromatograf – obecné požadavky na sestavu

- Elektronické řízení tlaků a průtoků (dále jen „EPC“)

- Proplachovaný splitter s 3 vstupy (2 kolony a přídatný „make-up“ plyn) a 2 výstupy (2 detektory - GC a biologický detektor (čichový orgán hmyzu umístěný mimo GC)

- Vyhřívané spojení pro vyvedení části vzorku na biologický detektor mimo GC

- Plameno-ionizační (FID) detektor (možnost instalace dalšího detektoru v budoucnu)

- 2x Split/splitless nástřik

- Filtry pro odloučení vlhkosti a kyslíku z nosného plynu (He) a N2

- Plná kompatibilita se softwarem OpenLab CDS Workstation

Konkrétní specifikace

Kolonový prostor – pec chromatografu

- Operační teplota termostatu pece v rozsahu min. od +4 nad okolní teplotu do 450 °C

- Možnost rychlého ohřevu kolonového prostoru, a to minimálně 65 °C/min v celém rozsahu pracovních teplot pece (od +4 nad okolní teplotu do 450 °C)

- Možnost rychlého chlazení kolonového prostoru, a to maximálně 3,5 minuty při chlazení z 450 °C na 50 °C

FID detektor

- FID pro kapilární kolony s EPC kontrolou plynů

- maximální provozní teplota alespoň 450 °C

- nastavitelná rychlost sběru dat v rozsahu minimálně 100 až 1000 Hz

- lineární rozsah detekce minimálně 7 řádů

- garantovaný detekční limit menší jak 1,2 pg C/s (Tridecane)

- Analogový výstup z FID detektoru

Nástřik

- Kapilární split/splitless nástřik s EPC kontrolou plynů, min 100psi

Aktivní splitter

- Mikro fluidní splitter s make-up plynem a 2 vstupy a 2 výstupy

- EPC kontrola min 0-100 psi

Vyhřívané spojení

- Vyhřívání musí být kontrolováno v rozsahu alespoň od 50 do 250 °C termostatem, který je součástí zařízení

- Spojení může být pevné nebo flexibilní

Kolony a instalační materiál

- Kapilární nepolární chromatografická kolona s fází 5% Phenyl-methylpolysiloxane, 30m, 0,32mm, 0,25 µm

- Kapilární polární chromatografická kolona s vysoce polární polyethylen-glykolovou stacionární fází typu typu WAX 30m, 0,32mm, 0,25 µm

- Kapilární chirální chromatografická kolona 25m, 0,32mm, 0,25 µm

- Instalační materiál pro zapojení splitteru a detektorů

- Ferule pro splitter, FID detektor a Split/Splitless inlet

- Materiál na propojování kolon (spojky kolon, téčka)

PC stanice

- LED monitor min. 1920x1080 full HD

- minimálně 4-jádrový mikroprocesor 3,2 GHz,

- minimálně 8 GB RAM operační paměti

- SSD Disk min. 250 GB + HDD min. 1 TB

- DVD mechanika

- Síťová karta 10/100/1000Mb/s,

- Česká klávesnice, optická myš 3 tlačítka, 1600 dpi

Součástí dodávané kamery musí být také kompletní technická dokumentace, vč. bezpečností a provozní dokumentace.

Veškerá dokumentace musí být dodána v českém nebo anglickém jazyce.