Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka Investičního majetku – přístroje: 1) Extraktor s teplotní cyklizací, 2) Gelová chromatografie, 3) Sběrač frakcí – 12-16_019

část: 1) Extraktor s teplotní cyklizací

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění:  1 ks – Extraktor s teplotní cyklizací

| Extraktor s teplotní cyklizací |  |
| --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Mikroprocesorem řízené programování |  |
| Nastavení času minimálně v rozsahu min. od 1 do 999 minut s krokem min. po 1 minutě |  |
| Nastavení teploty min. od vypnutí až po 100 ° C s krokem min. po 1° C |  |
| Paměť min. až pro 9 programů |  |
| Přehledný LCD displej pro zobrazení čísla programu, aktuální a nastavené teploty, zbývající doba ohřevu, zbývající doba chodu, aktivace za studena a volitelnou aktivaci tepla. |  |
| Funkce předehřátí, funkci rychlého zastavení, skleněné víko musí být opatřeno bezpečnostním čidlem |  |
| Povrchová PTFE úprava pro práci s agresivními látkami |  |
| Velikost komory je min. 4 litrovou komoru s povrchovou PTFE úpravou pro práci s agresivními látkami |  |
| Kompaktní mobilní provedení s max. rozměry: 36 x 71x97 cm ( ŠxHxV) a hmotností max. do 70 kg |  |
| Motor extraktoru dosahuje min. 1725 otáček za minutu pro dodávané rotory |  |
| Systém rychlého zastavení, které zastaví vakuové čerpadlo extraktoru, otevře vzduchový ventil k přístupu vzduchu do komory a zastaví rotor během několika sekund |  |
| Automatický odvzdušňovací ventil |  |
| Vestavěný zahřívač s výkonem min. 300 W |  |
| Zabudované zpoždění spuštění vakua pro urychlení dosažení nastavené rychlosti extrakčního rotoru |  |
| Zvukový alarm signalizující dokončení nastaveného času |  |
| Vakuový port s rychloupínacím připojením pro hadičky ID ¼ |  |
| Stojanová konzole na podlaze s kolečky pro pohyb |  |
| Chladící systém bez HCFC/CFC s kompresorem který bude snižovat teplotu na -50° C za méně než 30 minut |  |
| Přední montážní otvor pro sběr kolektorů z ušlechtilé oceli s nylonovým ventilem a uzemňovací svorkou |  |
| Připojení : 230 V,50 Hz, 8 ampérové jištění |  |
| Součástí dodávky je následující příslušenství : |  |
| a) Rotor s PTFE úpravou pro pro práci s agresivními látkami s min. kapacitou: |  |
| 32 x 1,5 ml mikrocentrifugační zkumavky 32 x 2,0 ml mikrocentrifugační zkumavky 12 x 40-50 ml zkumavky o rozměrech 28 x 115 mm 12 x 40-50 ml zkumavky o rozměrech 28 x 135 mm 12 x 50 ml zkumavky o rozměrech 28 x 140 mm |  |
| b) Rotor s PTFE úpravou pro 100 ml skleněné láhve hruškového tvaru , min. kapacita rotoru je 8 láhví c) Kombinovaná vakuová pumpa Pumpa musí být vhodná pro práci s kyselinami a rozpouštědly Průtok min. 110 l/min. Absolutní tlak min. <3 x 10-3 mBar Maximální rozměry : 48 x 23 x 39 cm ( ŠxHxV) 230V, 50/60Hz, 2.7 ampérové jištění Hmotnost max. 30 kg |  |