Technická specifikace

Název přístroje: CENTRIFUGA LABORATORNÍ STOLNÍ CHLAZENÁ SE SADOU ROTORŮ

Počet kusů: 1

Použití přístroje: Příprava vzorků pro účely výuky molekulární a histologických analýz krve živočichů, tkání apod.

Obecné požadavky pro centrifugu: Vysokorychlostní stolní kompaktní multifunkční centrifuga pro zpracování vzorků, s chlazením a možností ruční instalace a výměny rotorů pro různé druhy zkumavek/mikrotitračních destiček.

Požadavky na technické provedení centrifugy:

- Možnost instalování a výměny kruhových a výkyvných rotorů na různé typy zkumavek (0.5/1.5/2.0 mikrozkumavky, stripy, mikrotitrační destičky, 14 ml a 50 ml zkumavky)

- Minimální rychlost ne více něž 500 RPM

- Maximální rychlost alespoň 10,000 RPM

- Přepínaní mezi RPM a RCF (G)

- Digitální časovač s možností HOLD

- Možnost programování s minimálním objemem paměti 50 programů

- Digitální zobrazení nastavené rychlosti atd.

- Rozsah teplot – minimální teplota alespoň -5°C, maximální teplota alespoň 37°C

- Maximální rozměry: 450 x 700 x 320 (s uzavřeným víkem) mm (š x h x v)

- Váha: do 70 kg bez rotorů

Obecné požadavky pro rotory:

- Sada rotorů pro vysokorychlostní stolní kompaktní chlazenou centrifugu pro zpracování tekutých vzorků, s možnosti jejích ruční instalace a výměny, pro různé druhy zkumavek/mikrotitračních destiček

Požadavky na technické provedení rotorů:

- Pět rotorů na různé typy zkumavek (0.5/1.5/2.0 mikrozkumavky, stripy, mikrotitrační destičky, 15 ml a 50 ml zkumavky)

  - fixní rotor 24 x 1,5/2 ml s adapterem na 0,5ml zkumavky

  - fixní rotor na 8 x 50ml zkumavky

  - fixní rotor na 24 x 15ml zkumavky¨

  - rotor na stripy

  - rotor na mikrotitrační destičky

- Možnost ruční výměny rotorů

- Možnost sterilizace v autoklávu při 121 stupních Celsia

- Kompatibilita rotorů s chlazenou centrifugou

Příslušenství – popis a technické provedení: Klíč pro instalaci a výměnu rotorů