## List1
Popis položky | SPECIFIKACE: | Měrná jednotka (MJ) | Předpokládaný odebraný počet MJ | Jednotková cena za MJ bez DPH | Cena pro účely kalkulačního modelu bez DPH (za předpokládaný odebraný počet MJ) | KA
pH metr | Vhodný pro rutinní měření v laboratoři, kde není důležitá automatická dokumentace podle GLP/AQA, snadná kalibrace s nastavitelným timerem, intuitivní obsluha pomocí přehledné klávesnice, aktivní AutoRead funkce s automatickým rozeznáním stability měřené hodnoty, multifunkční ukazatel pro pH a teplotu. Rozsah pH jednotek/ rozlišení pH jednotek (-2,0; +19,9) / ± 0,005. Rozsah mV/ rozlišení mV ± 2000,0 / ± 1. Rozsah teploty °C / rozlišení °C (-5; +105) / ± 0,1. Kalibrace: 1-3 body. Teplotní kompenzace: automatická. Součástí dodávky je přístroj, síťový adaptér, stativ, elektroda SenTix 41 včetně pufrů a příslušenství. | ks | 3 |  | 0 | 1
náhradní elektrody k pH metru | Měřící rozsah/Teplota: 0 - 14 pH/0 - 80 °C. Referenční elektrolyt: gel. Materiál těla: plast. Délka těla: 120 mm. Průměr těla: 12 mm. Tvar membrány: cylindrická. Diafragma: vlákno. Teplotní čidlo: integr. Konektor: DIN. Délka kabelu: 1 m. | ks | 3 |  | 0 | 1
byreta na silné kyseliny | Byreta dititální, 0-50 ml, vestavěný rekalibrační mechanismus,otočná dávkovací hlavice, umožňuje titraci i dávkování | ks | 3 |  | 0 | 1
dávkovač na silné kyseliny | Dávkovač na lahve vrchní, s přepouštěcím ventilem, 10ml, přesnost 0,5%, správnost <=0,1%, autoklávovatelné při 121°C | ks | 3 |  | 0 | 1
pipeta | Pipety,autoklávovatelné, set 3 pipet, 100-1000ul, 0,5-5ml, 1-10ml, včetně vzorků špiček e-tips, musí být kompatibilita se špičkama Eppendorf. | ks | 6 |  | 0 | 1
ultrazvuková lázeň | Analogová ultrazvuková lázen s ohrevem, objem 8L, s možností nastavení času čištění otočným ovladačem se stupnicí po 5 minutách v rozsahu 5 až 30 minut, bezešvá, včetně víka | ks | 1 |  | 0 | 1
konduktometr | Rutinní konduktometr s velkým displejem s jednoduchou intuitivní obsluhou, velmi přesné měření pomocí funkce AutoRead, kalibrační timer, precizní snímání hodnot vysoce kvalitní elektronikou. Konduktometr laboratorní WTW Cond 7110 SET 1 Součástí dodávky přístroj Cond 7110 s celou TetraCon 325 a příslušenstvím, držák, síťový napáječ. Měřící rozsah vodivost: 0 µS/cm až 1000 mS/cm 0.000 až 1.999 µS/cm Měřící rozsah salinita: 0.0 až 70.0. Měřící rozsah TDS: 0 až 1999 mg/l. Měřící rozsah teplota: -5.0 až 105.0 °C. Kalibrace: 1-bodová. Teplotní kompenzace: nelineární, lineární 0-3 %, vypnutá. | ks | 1 |  | 0 | 1
třepačka | Orbitální třepačka/míchačka, s elektronickým ovládáním rychlosti, pomalým startem, 20- 500 ot./min, časovačem s možností nepřetržitého provozu, max amplituda 10 mm, zatížení max. 8 kg, hmotnost max. 10 kg, Plošina šxh 330x330 mm | ks | 2 |  | 0 | 1
laboratorní váhy | x | ks | 1 |  | 0 | 1
SW - spektroskopický program OMNIC | spektroskopický program OMNIC který dokáže identifikovat složky ve vzorcích směsi s vyhledáváním více složek a kontaminantů, musí udržovat přístup k historickým datům, aby byl ušetřen čas a zabráněno ztrátě informací, musí minimalizovat čas a úsilí jednoduchým zpracováním jedním kliknutím, musí získavat okamžitou vizuální zpětnou vazbu pro důvěru ve své výsledky, musí zajištovat kvalitní výsledky při živém zobrazení pro aktivní prohlížení dat, musí identifikovat směsi v jednom kroku pro maximální rychlost, musí efektivně komunikovat s moderními PDF reporty, musí umět kopírování přímo do programů pro zpracování textu | ks | 1 |  | 0 | 1
Výrobník ledové tříště | výrobník ledu rychlost výroby ledu 90kg/24 hod kapacita zásobníku 20kg chlazení vzduchem rozměry bez nožiček 500x660x690mm (šxhxv) lopatka, přívodní a odvodní hadice | ks | 1 |  | 0 | 2
Zásobník na kapalný dusík | devarova nádoba s min vnitřním objemem 21,5 l, odpar LN2 za 24 hodin do 0,2l,statická kapacita 107dnů, max pracovní přetlak 0,05Mpa ,max výška nádoby do 580 mm | ks | 1 |  | 0 | 2
Koncentrátor vzorků | koncentrátor vzorků pomocí proudu dusíku, s nastavitelnou teplotou do 130°C,rozlišení nastavení teploty 0,1°C,hmotnost bez bloků do 3.2 kg, teplotní stabilita při 37°C je max ±0,1°C ,zahřátí bloku na 100°C do 12 minut, součástí dodávky jsou 3 bloky s kapacitou min. 20 zkumavek o průměru 13 mm | ks | 1 |  | 0 | 2
Dewarova nádoba | devarova nádoba s min objemem min. 1,3L, pro rozsah teplot -200 až +200°C, denní vypařování do 1,6L/den, vnitřní průměr max. 100,2 mm | ks | 1 |  | 0 | 5
Set 3 nastavitelných pipet Eppendorf Research® PLUS 10/100/1000 ul | Set jednokanálových nastavitelncýh pipet, 0,5-10ul, 10-100ul, 100-1000ul, ke každé pipetě krabička nebo sáček se špičkami e-Tips,plně autoklávovatelné,píst z odolného Fortron materiálu, 4 místný displej zobrazující nastavený objem),odpružýený konus špičky pipety,Sekundární displej – pro úpravu při pipetování viskózních látek ,Sterilizace pipet UV světlem při 254 nm , musí být kompatibilní s špičkami Eppendorf Original | ks | 3 |  | 0 | 2
Set 3 nastavitelných pipet, kompatibilní s Eppendorf Research® PLUS 1000/5000/10000 ul | Set jednokanálových nastavitelncýh pipet, 100-1000ul, 500-5000ul, 1000-10000ul, ke každé pipetě krabička nebo sáček se špičkami e-Tips,plně autoklávovatelné,píst z odolného Fortron materiálu, 4 místný displej zobrazující nastavený objem),Sekundární displej – pro úpravu při pipetování viskózních látek ,Sterilizace pipet UV světlem při 254 nm ,musí být kompatibilní s špičkami Eppendorf Original | ks | 3 |  | 0 | 2
Stojan na pipety karusel kompatibilní Eppendorf | Stojan na pipety pro 6 pipet, kompatibilní s pipetami Eppendorf | ks | 3 |  | 0 | 2
Mikropipeta | Pipeta, nastavitelná, 0,1-2,5ul, přesnost +-1,4%, správnost +-0,7%, velmi lehký chod, plně autoklávovatelná, musí být kompatibilní k špičkám Eppendorf originál | ks | 3 |  | 0 | 2
Ultrazvuková lázeň | Ultrazvuková lázeň s ohřevem, objem 9,5l, frekvence 37kHz, teplota 30-80°C, s funkcí sweep degas/autodegas, spotřeba energie do 550 W,hmotnost max 5,9 kg,ochrana IP 20,nastavení časovače v rozmezí 1-30 min,nastavení času a teploty otočnými knoflíky,síla ohřevu 0-400W, průměr výpusti 3/8 palcu, hustota vyplétání košíku 9x1 | ks | 1 |  | 0 | 2
Vortex | Vortex mixer, základna chemicky odolná s antikorozní úpravou, otáčky 0-3000 ot/min, 2 režimy provozu, speciální zajištění stability, příkon 15 W, vnější průmer 4,5 mm, rozměry: 180x220x70 mm (šxhxv) | ks | 2 |  | 0 | 2
Centrifuga | malá stolní chlazená centrifuga , Rozsah otáček min v rozsahu 200-18000 RPM,Max RCF min. 23540 xg,s nastavením RPM/RCF po 10 , nastavení teploty chlazení v rozsahu -20°C až +40°C,paměť na min 99 programů, akcelerační/brzdící rampy 10/10,hlučnost max. ≤60±2 dB(A) ,hmotnost max. 60 kg,funkce předchlazení, předchlazení z pokojové teploty na 4°C do 10 minut,časovač v rozsahu 10 sec až 99 h 59 min,fukce krátké centrifugace a nepřetžitý chod.Kompatibilní s rotory 30x 15 ml,30x1,5/2,0 ml a 6x50 ml - viz další 3 položky | ks | 1 |  | 0 | 2
Rotor k centrifuze | úhlový rotor s kapacitou 30 x15 ml (průměr zkumavek 18 mm), RPM min 4500,RCF min 2 830 xg, kompatibilní s výše uvedenou centrifugou | ks | 1 |  | 0 | 2
Rotor k centrifuze | úhlový rotor s průhledným víčkem, s kapacitou 30 x1,5/2,0 ml , RPM min 14000,RCF min 20590 xg, kompatibilní s výše uvedenou centrifugou | ks | 1 |  | 0 | 2
Rotor k centrifuze | úhlový rotor s víčkem, s kapacitou 6x50 ml (průměr zkumavek 29mm), RPM min 13000,RCF min 15860xg, kompatibilní s výše uvedenou centrifugou | ks | 1 |  | 0 | 2
Magnetická míchačka s ohřevem | Magnetické míchadlo s ohřevem, digitální displej pro rychlost a teplotu, kapacita 20l, otáčky 100-1400ot/min, teplota 20-300°C , přesnost rýchlosti +/- 2%, výkon ohřevu 800W, materiál destičky: Kera-Disk®, ceramic coated Silumin (aluminium alloy), rozměr desky: Ø 145 mm, rozměry: 173×277×94 mm (šxhxv), hmotnost do 2,6 kg | ks | 2 |  | 0 | 2
Pipeta automatická | Pipeta jednokanálová PL 10000, 1000-10000 ul, přesnost 0,2% při maximálním objemu, plně autoklávovatelná při 121°C po dobu 20min. | ks | 2 |  | 0 | 4
Dávkovač Vitlab Genius2 1-10 ml | Autoklávovatelný dávkovač k upevnění na hrdlo láhve. Univerzální použití pro dávkování většiny roztoků,Rychlé a přesné nastavení dávkovaného objemu, fixace nastavené polohy, s uzavíracím recirkulačním ventilem pro snadné odvzdušnění nebo úplné uzavření výtokové trubičky, Snadná kalibrace dávkovačů v laboratoři v souvislosti s požadavky ISO 9001 a doporučeními GLP Standardní výtokovou trubičku lze po odšroubování jednoduše vyměnit za spirálovou trubičku Upevnění uzavíracího víčka výtokové trubičky zaručuje, že je po uvolnění zcela mimo pracovní prostor Těsnicí břit z PFA na válci pístu brání usazování krystalů na stěně válce při dávkování snadno krystalizujících médií Dávkovací hlava otočná o 360° pro snazší manipulaci, závit pro našroubování na hrdlo láhve 45 mm Polypropylénové redukce pro běžné velikosti láhví součástí dodávky Délku teleskopické nasávací trubičky lze upravit podle velikosti zásobní láhve, Objem: 1-10 ml, Přesnost: ≤±0,5 %, Dělení: 0,2 ml, Správnost: ≤0,10 % | ks | 2 |  | 0 | 4
Dávkovač Vitlab Genius2 2,5 - 25 ml | Autoklávovatelný dávkovač k upevnění na hrdlo láhve. Univerzální použití pro dávkování většiny roztoků,Rychlé a přesné nastavení dávkovaného objemu, fixace nastavené polohy, s uzavíracím recirkulačním ventilem pro snadné odvzdušnění nebo úplné uzavření výtokové trubičky, Snadná kalibrace dávkovačů v laboratoři v souvislosti s požadavky ISO 9001 a doporučeními GLP Standardní výtokovou trubičku lze po odšroubování jednoduše vyměnit za spirálovou trubičku Upevnění uzavíracího víčka výtokové trubičky zaručuje, že je po uvolnění zcela mimo pracovní prostor Těsnicí břit z PFA na válci pístu brání usazování krystalů na stěně válce při dávkování snadno krystalizujících médií Dávkovací hlava otočná o 360° pro snazší manipulaci, závit pro našroubování na hrdlo láhve 45 mm Polypropylénové redukce pro běžné velikosti láhví součástí dodávky Délku teleskopické nasávací trubičky lze upravit podle velikosti zásobní láhve, Objem: 2,5-25 ml, Přesnost: ≤±0,5 %, Dělení: 0,5 ml, Správnost: ≤0,1 % | ks | 2 |  | 0 | 4
Dávkovač Vitlab Genius2 5 - 50 ml | Autoklávovatelný dávkovač k upevnění na hrdlo láhve. Univerzální použití pro dávkování většiny roztoků,Rychlé a přesné nastavení dávkovaného objemu, fixace nastavené polohy, s uzavíracím recirkulačním ventilem pro snadné odvzdušnění nebo úplné uzavření výtokové trubičky, Snadná kalibrace dávkovačů v laboratoři v souvislosti s požadavky ISO 9001 a doporučeními GLP Standardní výtokovou trubičku lze po odšroubování jednoduše vyměnit za spirálovou trubičku Upevnění uzavíracího víčka výtokové trubičky zaručuje, že je po uvolnění zcela mimo pracovní prostor Těsnicí břit z PFA na válci pístu brání usazování krystalů na stěně válce při dávkování snadno krystalizujících médií Dávkovací hlava otočná o 360° pro snazší manipulaci, závit pro našroubování na hrdlo láhve 45 mm Polypropylénové redukce pro běžné velikosti láhví součástí dodávky Délku teleskopické nasávací trubičky lze upravit podle velikosti zásobní láhve, Objem: 5-50 ml, Přesnost: ≤±1,0 %, Dělení: 0,5 ml, Správnost: ≤0,1 % | ks | 2 |  | 0 | 4
Byreta digitální Titrette 25 ml Brand, provedení standard | Byreta digitální , Objem: 25 ml, Přesnost:±0,07 %, Dělení: 0,001 ml, Správnost: <0,025 %, lehká a flexibilní byreta s kompaktním designem a vysokou přesností, bezproblémová obsluha a velká snadno ovladatelná kolečka k dosažení citlivé titrace na úrovni kapek, snažší použití: pomocí technologie Easy Calibration a plánování, které šetří data pro další kalibraci, úspora napájení díky funkci automatického vypnutí, lze změnit nastavení počtu desetiných míst snadná demontáž: čištění, údržba a náhradní díly rozhraní PC - volitelné - pro přenos dat přímo do PC, což eliminuje přenosové chyby během přepisu primárních dat pro splnění důležitých požadavků GLP, certifikát konformity, dodáván s certifikátem výrobce | ks | 2 |  | 0 | 4
Byreta digitální Titrette 50 ml Brand, provedení standard | Byreta digitální , Objem: 50 ml, Přesnost:±0,06 %, Dělení: 0,002 ml, Správnost: <0,02 %, lehká a flexibilní byreta s kompaktním designem a vysokou přesností, bezproblémová obsluha a velká snadno ovladatelná kolečka k dosažení citlivé titrace na úrovni kapek, snažší použití: pomocí technologie Easy Calibration a plánování, které šetří data pro další kalibraci, úspora napájení díky funkci automatického vypnutí, lze změnit nastavení počtu desetiných míst snadná demontáž: čištění, údržba a náhradní díly rozhraní PC - volitelné - pro přenos dat přímo do PC, což eliminuje přenosové chyby během přepisu primárních dat pro splnění důležitých požadavků GLP, certifikát konformity, dodáván s certifikátem výrobce | ks | 1 |  | 0 | 4
Pipeta automatická nastavitelná Pluripet Kartell 100 - 1 000 µl | Pipeta automatická nastavitelná s plynule regulovatelným objemem, objem: 100 - 1 000 µl, Vysoká přesnost a reprodukovatelnost (individuální certifikát), jednoduchá rekalibrace Nastavitelná poloha vyhazovače pro různé typy špiček Možnost použití i pro dávkování agresivních kapalin Robustní tělo pipety z PVDF s vysokou mechanickou a chemickou odolností Plně autoklávovatelné 20 minut při teplotě 121 °C | ks | 2 |  | 0 | 4
Pipeta automatická nastavitelná Pluripet Kartell 1 000 - 5 000 µl | Pipeta automatická nastavitelná s plynule regulovatelným objemem, objem: 1000 - 5 000 µl, Vysoká přesnost a reprodukovatelnost (individuální certifikát), jednoduchá rekalibrace Nastavitelná poloha vyhazovače pro různé typy špiček Možnost použití i pro dávkování agresivních kapalin Robustní tělo pipety z PVDF s vysokou mechanickou a chemickou odolností Plně autoklávovatelné 20 minut při teplotě121 °C | ks | 2 |  | 0 | 4
Pipeta automatická nastavitelná Pluripet Kartell 1 000 - 10 000 µl | Pipeta automatická nastavitelná s plynule regulovatelným objemem, objem: 1000 - 1 0000 µl, Vysoká přesnost a reprodukovatelnost (individuální certifikát), jednoduchá rekalibrace Nastavitelná poloha vyhazovače pro různé typy špiček Možnost použití i pro dávkování agresivních kapalin Robustní tělo pipety z PVDF s vysokou mechanickou a chemickou odolností Plně autoklávovatelné 20 minut při teplotě121 °C | ks | 2 |  | 0 | 4
Analytický mlýnek | maximální zrnitost vsázky je 10 mm, maximální vsádka 80 (250) ml nerezová mlecí nádobka potažená plastem nože jsou snadno demontovatelné, což usnadňuje čištění i případnou výměnu dílů ovládá se jednoduchým spínačem, otáčky nelze měnit je určen pro krátká mletí - spínač chodu je třeba stále přidržovat motor je chráněn proti přetížení mlýnek je dodáván včetně mlecí nádoby A 11.5 a nože A 11.1. | ks | 1 |  | 0 | 5
Ultrazvuková lázeň | Ultrazvuková lázeň s ohřevem, objem 9,5l, frekvence 37kHz, teplota 30-80°C, s funkcí sweep degas/autodegas, spotřeba energie do 550 W,hmotnost max 5,9 kg,ochrana IP 20,nastavení časovače v rozmezí 1-30 min,nastavení času a teploty otočnými knoflíky,síla ohřevu 0-400W, průměr výpusti 3/8 palcu, hustota vyplétání košíku 9x1 | ks | 1 |  | 0 | 5
Vortex | Vortex mixer, základna chemicky odolná s antikorozní úpravou, otáčky 0-3000 ot/min, 2 režimy provozu, speciální zajištění stability | ks | 1 |  | 0 | 5
Automatická pipeta 8 kanálová (nastavitelná; 20-200 µl) | Osmikanálová pipeta, 20-200ul, přesnost 0,7-0,9%, správnost 0,3-0,6%, dělení 0,2ul, plně autoklávovatelné, musí být kompatibilní k špičkám originál SOCOREX | ks | 1 |  | 0 | 5
Automatická pipeta jednokanálová (nastavitelná; 0,5-10 µl) | Jednokanálová pipeta, 0,5-10ul, přesnost 1-2,5%, správnost 0,5-1,8%, dělení 0,01ul,musí být kompatibilní k špičkám originál SOCOREX QUALITIX® | ks | 1 |  | 0 | 5
Automatická pipeta jednokanálová (nastavitelná; 10-100 µl) | Jednokanálová pipeta , 10-100ul, přesnost 0,8-1,5%, správnost 0,2-1%, dělení 0,1ul, musí být kompatibilní k špičkám originál SOCOREX QUALITIX® | ks | 1 |  | 0 | 5
Automatická pipeta jednokanálová (nastavitelná; 100-1000 µl) | Jednokanálová pipeta, 100-1000ul, přesnost 0,5-1,5%, správnost 0,2-0,6%, dělení 1ul,musí být kompatibilní k špičkám originál SOCOREX QUALITIX® | ks | 2 |  | 0 | 5
Automatická makropipeta (nastavitelná; 0,5-5 ml) | Jednokanálová pipeta, 0,5-5ml, přesnost 0,6-1,5%, správnost 0,3-0,6%, dělení 0,01ml | ks | 2 |  | 0 | 5
Automatická makropipeta (nastavitelná; 1-10 ml) | Jednokanálová pipeta, 1-10ml, přesnost 0,5-1,5%, správnost 0,2-0,5%, dělení 0,01ml, musí být kompatibilní k špičkám originál SOCOREX QUALITIX® | ks | 2 |  | 0 | 5
Pipetovací nástavec (pro skleněné pipety 0,1-200 ml) | Nástavec pipety, modrý, pro skleněné a plastové pipety 0,1-200ml, autoklávovatelný, kónický silikonový adaptér musí poskytovat bezpečný úchop pro různé rozměry, systém ventilů musí umožňovat snadné stačení měchů, odpružená páka musí umožňovat ciltivé nasávání a vypouštění kapalin, meniskus lze snadno nastavit, Každý nástavec pipety musí být dodáván s 3 μm náhradním membránovým filtrem | ks | 2 |  | 0 | 5
Nádoba na led | kontejnery na uchovávání materiálů v chladu Použítelná nejen pro chlazení ledem a solnými roztoky s ledem, ale i suchým ledem, nebo tekutým N2 Chemicky rezistentní materiál nádoby s vynikajícími izolačními vlastnostmi Nerozbitná, elastická, stabilní kónická nádoba s dokonale hladkým povrchem Vylévací vyprazdňování, rozšířený okraj pro bezpečné přenášení a přiléhající víko s držadlem Tvar dna umožňuje odložit víko pod nádobu | ks | 1 |  | 0 | 5
Dewarova nádoba | devarova nádoba s min objemem min. 4L, pro rozsah teplot -200 až +200°C, denní vypařování do 1,4L/den, vnitřní průměr max.138 mm | ks | 1 |  | 0 | 5
Stojánek | Stojan na pipety Twister modrý, pro 6 jednokanálových pipet, otočný o 360°, musí být kompatibilní k pipetám SOCOREX | ks | 1 |  | 0 | 5
Centrifuga stolní | mikrocentrifuga včetně rotoru s kapacitou 12x1,5/2,0 ml zkumavky,Max RPM min 12100, Max RCF min 13400 xg,doba zrychlení/brzdění max 13/12 s,časovač v rozmězí 15s až 30 min, kompaktní hmotnost do 4,4 kg, úroveň hluku do 49 dB(A) | ks | 1 |  | 0 | 5
Trepačka | Kompaktní univerzální orbitální třepačka, časovač 0-49 hod., frekvence třepání 20-300 ot./min, max. zatížení: 4,5 kg, Výkyv: 19 mm, rozměry plošiny: 279x279 mm, kapacita plošiny: 9x250 ml, 4x500 ml nebo 4x1000 ml Erlen. Baňky, třepačku lze použit v chlazených prostorách a inkubátorech | ks | 1 |  | 0 | 5
dávkovač s ramínkem 2,5 - 25 ml | dávkovač na láhve s digitální zobrazením nasteveného objemu, s recirkulačním ventilem, rozsah 2,5-25 ml s odolností proti zásadám,kyselinám a solným roztokům, dávkovač s otočnou hlavou v rozsahu 360°, plně autoklávovatelný, max pracovní teplota 40°C | ks | 1 |  | 0 | 5
dávkovač s ramínkem 2,5 - 25 ml | Červená vypouštěcí hadička pro dávkovač (položka 52), s integrovaným ventilem a jemným hrotem 25/50/100ml | ks | 1 |  | 0 | 5
dávkovač s bezpečnostním ventilem 1 - 10 ml | Dávkovač na lahve vrchní, analogový s přepouštěcím ventilem, 1-10ml, přesnost 0,5%, dělění 0,2ml, správnost <0,1%, autoklávovatelný při 121°C | ks | 1 |  | 0 | 5
dávkovač s bezpečnostním ventilem 2,5 - 25 ml | Dávkovač na lahve vrchní, analogový s přepouštěcím ventilem, 2,5-25ml, přesnost 0,5%, dělění 0,5ml, správnost <0,1%, autoklávovatelný při 121°C | ks | 1 |  | 0 | 5
dávkovač 5 - 50 ml | Dávkovač na lahve vrchní, analogový bez přepouštěcího ventilu, 5-50ml, přesnost 0,5%, dělění 1ml, správnost <0,1%, autoklávovatelný při 121°C | ks | 1 |  | 0 | 5
Mikropipeta | Pipeta, nastavitelná, 0,1-2,5ul, přesnost +-1,4%, správnost +-0,7%, velmi lehký chod, plně autoklávovatelná,musí být kompatibilná se špičkama Eppendorf originál | ks | 3 |  | 0 | 6
Špičky k mikropipetě | Špičky kompatibilní s Eppendorf, 0,1-10ul, délka 34mm, bezbarvá, 2sáčky*500ks | ks | 5000 |  | 0 | 6
Mikropipeta | Pipeta, 2-20ul, přesnost +-1%, správnost +-0,3%, velmi lehký chod, plně autoklávovatelná, musí být kompatibilná se špičkama Eppendorf originál | ks | 3 |  | 0 | 6
Špičky k mikropipetě | Špičky kompatibilní s pipetami Eppendorf, 2-200ul, délka 53mm, žlutá, 2sáčky*500ks | ks | 10000 |  | 0 | 6
Mikropipeta | Pipeta 1-kanálová, 10-100ul, přesnost +-0,8%, správnost +-0,2%, velmi lehký chod, plně autoklávovatelná | ks | 3 |  | 0 | 6
Mikropipeta | Pipeta, 100-1000ul, přesnost +-0,6%, správnost +-0,2%, velmi lehký chod, plně autoklávovatelná,musí být kompatibilní se špičkama Eppendorf originál | ks | 3 |  | 0 | 6
Špičky k mikropipetě | Špičky kompatibilní s Eppendorf, 50-1000ul, délka 71mm, modrá, 2sáčky*500ks | ks | 5000 |  | 0 | 6
Mikropipeta | Pipeta, 1000-10000ul, přesnost +-0,6%, správnost +-0,15%, velmi lehký chod, plně autoklávovatelná, musí být kompatibilní se špičkama Eppendorf originál | ks | 5 |  | 0 | 6
Špičky k mikropipetě | Špičky kompatibilní s Eppendorf, 1000-10000ul, délka 243mm, bezbarvé, 2sáčky*100ks | ks | 2000 |  | 0 | 6
Elektronická pístová pipeta | Elektronická jednokanálová pipeta, 50-1000ul, přesnost +-0,6-6%, dělení 1ul, správnost <0,2-1%, musí být kompatibilní se špičkama Eppendorf originál | ks | 1 |  | 0 | 6
Elektronická pístová pipeta | Elektronická jednokanálová pipeta, 250-5000ul, přesnost +-0,6-4,8%, dělení 5ul, správnost <0,15-1,2%, musí být kompatibilní se špičkama Eppendorf originál | ks | 1 |  | 0 | 6
Centrifuga | malá stolní chlazená centrifuga , Rozsah otáček min v rozsahu 200-18000 RPM,Max RCF min. 23540 xg,s nastavením RPM/RCF po 10 , nastavení teploty chlazení v rozsahu -20°C až +40°C,paměť na min 99 programů, akcelerační/brzdící rampy 10/10,hlučnost max. ≤60±2 dB(A) ,hmotnost max. 60 kg,funkce předchlazení, předchlazení z pokojové teploty na 4°C do 10 minut,časovač v rozsahu 10 sec až 99 h 59 min,fukce krátké centrifugace a nepřetžitý chod.Kompatibilní s rotory 30x 15 ml,30x1,5/2,0 ml a 6x50 ml - viz další položky | ks | 1 |  | 0 | 6
Příslušenství k centrifuze | 4-místný výkyvný rotor kompatibilní s výše uvedenou centrifugou,kapacita 4x100 ml, max RPM min 5000,max RCF min 3 885 xg, včetně závěsů | ks | 1 |  | 0 | 6
Příslušenství k centrifuze | adaptér pro závěsy do výkyvného rotoru,kapacita 16 ks zkumavek o objemu 15 ml a průměru 17 mm,min výška zkum. 90mm/max výška zkum. 108 mm | ks | 1 |  | 0 | 6
Rotor k centrifuze | úhlový rotor s kapacitou 30 x15 ml (průměr zkumavek 18 mm), RPM min 4500,RCF min 2 830 xg,kompatibilní s výše uvedenou centrifugou | ks | 1 |  | 0 | 6
Rotor k centrifuze | úhlový rotor s víčkem, s kapacitou 6x50 ml (průměr zkumavek 29mm), RPM min 13000,RCF min 15860xg,kompatibilní s výše uvedenou centrifugou | ks | 1 |  | 0 | 6
Rotor k centrifuze | úhlový rotor s průhledným víčkem, s kapacitou 30 x1,5/2,0 ml , RPM min 14000,RCF min 20590 xg,kompatibilní s výše uvedenou centrifugou | ks | 1 |  | 0 | 6
pH metr | Vysoce výkonný laboratorní pH/ORP/temp metr s automatickou teplotní kompenzací a přehledným víceřádkovým LCD displejem. Je vybaven funkcí Hold a také indikátorem stability měření. 7 uložených pufrů a nastavitelná funkce pro připomínání výrazně usnadňují kalibraci, která je 1-2 bodová. Součástí dodávky je skleněná plnitelná pH elektroda MA917B/1, teplotní čidlo MA831R, držák elektrod, pufry 4,01, 7,01 a 10,01, čisticí roztok na elektrody a napájecí adaptér. Měřící rozsah: pH: -2.00 – 16.00 pH ORP: ±699.9 mV / ±1999 mV Teplota: -20.0 – 120.0 °C Rozlišení: 0.01 pH, 0.1mV / 1 mV, 0,1 °C Přesnost: ±0.01 pH, ±0.2mV / 1mV, 0.4 °C | ks | 2 |  | 0 | 6
pH elektrody | pH elektroda semimikro ED 22M, vč. pufrů. Semimikro. Měřící rozsah/Teplota: 0 - 13 pH/5 - 90 °C. Elektrolyt: 3 M KCl. Materiál těla: sklo. Teplotní čidlo: -. Konektor: BNC. Délka kabelu: 1 m. | ks | 6 |  | 0 | 6
Konduktometr | Mi170 dokáže měřit 4 různé parametry: konduktivitu, TDS, salinitu (%NaCl) a teplotu. Automatické rozpoznání a nastavení rozlišení a rozsahu pro měření konduktivity a TDS. Teplotní kompenzace při 20 nebo 25 °C a kompenzační koeficient nastavitelný uživatelem, možnost automatické teplotní kompenzace. Přehledný víceřádkový LCD displej. GLP funkce. Paměť na 50 měření s možností přenosu do PC přes USB nebo RS232 konektor. Součástí dodávky je 4-elektrodová sonda s integrovaným teplotním čidlem MA814DB/1, držák elektrod, kalibrační roztoky 12880 µS/cm a 1413 µS/cm, software, RS232 kabel. Měřící rozsah konduktivita: 0.00- 29.99 µS/cm; 30.0 - 299.9 µS/cm; 300 - 2999 µS/cm; 3.00 - 29.99 mS/cm; 30.0 - 200.0 mS/cm; 0 - 500.0 mS/cm. Měřící rozsah TDS: 0.00 - 14.99 mg/l (ppm); 15.0 - 149.9 mg/l (ppm); 150 - 1499 mg/l (ppm); 1.5 - 14.9 g/l (ppt); 15.0 - 100.0 g/l (ppt). Měřící rozsah salinita: 0.0 – 400.0 %. Měřící rozsah teplota: -20.0 – 120.0 °C. | ks | 1 |  | 0 | 6
Vodní lázeň | Laboratorní vodní lázeň 8 otvorů, digitální regulace teploty ochrana proti přehřátívýšky hladiny natavitelná regulátor Rozsah provozních teplot 25 ºC až 100ºC, průměr 131 mm x hloubka 90 mm, hmotnost max. 12 kg, rozmery max. 682×232×190 mm (Š×H×V) | ks | 1 |  | 0 | 6
Třepačka | Reciproční třepačka, elektronické ovládání rychlosti, pomalý start, časovač 0-60 min., s možností nepřetržitého provozu, amplituda 20mm, plošina šxh 330x330 mm, max. naplnění: 8 kg | ks | 1 |  | 0 | 6
Zásobník na kapalný dusík | dewarova nádoba s objemem min. 7 l, rozsah teplot od -200 až do +200°C,denní vypařování do 0,45 l/den, vnitřní průměr max .200 mm,celková výška max 385 mm | ks | 1 |  | 0 | 6
Zásobník na kapalný dusík | dewarova nádoba s objemem min. 21 l, rozsah teplot od -200 až do +200°C, denní vypařování do 0,6 l/den, vnitřní průměr max. 250 mm, celková výška max 615 mm | ks | 1 |  | 0 | 6
Zásobník na kapalný dusík | dewarova nádoba o min vnitřním objemu 31.5 l,průměr hrdla min. 33 mm, max celková výška 690 mm,odpar LN2 za 24 hodin do 0,22l max pracovní přetlak 0,05Mpa | ks | 1 |  | 0 | 6
Magnetická míchačka s ohřevem | Magnetické míchadlo s ohřevem, digitální displej pro rychlost a teplotu, kapacita 20l, otáčky 100-1400ot/min, teplota 20-300°C | ks | 1 |  | 0 | 6
Destilační přístroj | Destilační přístroj je určen pro destilaci pitné vody v lékárnách, laboratořích a pro další pracoviště, kde je potřeba destilované vody za pracovní směnu 15 až 30 litrů. Destilační přístroj je sestaven z varného kotlíku s chladičem, víka, topení, svorkovnice, deflegmentační vložky, odkalovací vložky, odpadní trubice a elektrické jistící skříňky. Je vybaven teplotním čidlem, které vypíná přístroj pokud není voda ve varném kotlíku. Přístroj destilační DP - 4RZ závěsný, skleněný. Destilační přístroj DP - 4RZ (závěsný) má nosnou konstrukci pro zavěšení přístroje. Výkon [l/hod] 3 - 4. Napětí [V/Hz] 230/50. Příkon [W] 2800. Spotřeba vody [l/h] 30 – 40. Množství destilátu [l/h] 3,5 – 4. Pracovní prostor [mm] 300 x 300 x 850. Hmotnost přístroje [kg] 10,5. | ks | 1 |  | 0 | 6
Digestoř stolní | Digestoř stolní: rozměry: 1000x900x1350 Digestoř plechová, stolní provedení, výška 1350 mm, 2x el. zásuvka 230V / IP44, vypínač osvětlení, světlo, vertikálně i horizontálně posuvné bezpečnostní sklo Pracovní deska: dlažba keramická kyselinovzdorná formátu 300 x 300 mm + odpadní výpust Instalace pro digestoř: voda studená Ocelová konstrukce 30 x 50 mm – podstavec digestoře | ks | 1 |  | 0 | 6
Deionizátor | výrobník vody s vodoměrem určeny pro přípravu vysoce kvalitní demineralizované vody, která je vhodná pro analytické i technické účely,přístroj se skládá z kombinovaného hrubého mechanického předfiltru s aktivním uhlím, jemného mechanického filtru o hrubosti 1 μm a reverzně osmotické membrány ; samozřejmostí je vstupní a výstupní manometr, musí být s digitálním konduktometrem a demikolonou 07, výkon 15 L/hod | ks | 1 |  | 0 | 6
Minitřepačka | vortexová minitřepačka je vhodná pro míchání jedné malé nádobky s průměrem do 30 mm, například zkumavky, centrifugační zkumavky a mikrozkumavky. Horní kryt zařízení je vyroben z PP a povrch pro vkládání zkumavek je vyrobený z TPU plastu. Spodní část je povrchově ošetřený zinkový odlitek, společně s 12 V napájecím zdrojem | ks | 1 |  | 0 | 6
Skříň na chemické látky | Skříň na chemikálie , dvoudvéřová, spodní záchytná vana + 3 vanové police, š x h x v: 1200x500x1950 mm, vhodné pro skladování nehořlavých a neagresivních kapalin ohrožujících vodu, svařovaná konstrukce z pozinkovaného plechu, dodatečně práškově lakovaná, korpus barva světle šedá RAL7035 a dveře modré RAL5012 Spodní záchytná vána z plechu 3 mm o objemu 39 L s německým prohlášením o shodě ÜHP podle StawaR. Dveře plné s perforací pro dostatečné odvětrávání, dvoubodový uzavírací mechanismus s cylindrickým zámkem, vanové police z pozinkovaného plechu přestavitelné v rastru 25 mm, o nosnosti 65 kg a se záchytným objemem 20 l; police lze vybavit vkládacím roštem z perforovaného pozinkovaného plechu, s možností připojení na ventilační systém, součástí standardní dodávky je komínový límec o průměru 100/75 mm | ks | 1 |  | 0 | 6
Chladící nádoba | chladíci nádoba s víkem, červená barva, objem: 4500 ml, průměr: 270 mm, výška 200 mm, dvě bočné držadlá, lze použít na suchý led a chladící směsy, tlouštka 15 mm, izolační funkce, na tekutý dusík odolné několik minut | ks | 5 |  | 0 | 6
Nachlazovací stojan - ChillBlock - TubeRacks | chladíci stojan na mikroskumavky o objemu 1,5 ml, PP materál, autoklavovatelný, počet ovorů: 100, rozměry: 263×109,5×45 mm (Š×H×V), barva modrá, stohovalené, alfanumerické označení mřížky pro snadnou identifikaci vzorku | ks | 5 |  | 0 | 6
tytrovací bireta | Byreta digitální, 25ml, přesnost 0,07%, dělení 0,001ml, správnost 0,025%, s rozhraním RS-232 pro přenos dat přímo do PC | ks | 1 |  | 0 | 10
teploměr vpichový | vpichový teploměr,špičatý hrot, a auto off modem, rozsah: od −50…+200 °C, Přesnost: ±2,0; ±1,0 (20…120) °C, rozlišení: 0,1 °C, 190×20 mm (d×š), vhodné pro terénní studie, mokré laboratorní aplikace, oblasti umývání, testování potravin a cisteren, Kalibrační bod: 0; 100 ° C, kalibrační list v balení, baterie LR44 v balení | ks | 1 |  | 0 | 10
elektronická pipeta | Elektronická jednokanálová pipeta, 50-1000ul, přesnost +-0,6-6%, dělení 1ul, správnost <0,2-1%, musí být kompatibilní se špičkama Eppendorf originál | ks | 1 |  | 0 | 10
počítadlo kolonií | digitální počítadlo kolonií, počet: 0-999, velikost misky: 50-90 mm, Displej 3 řádkový digitální LCD, hmotnost max. 1,5 kg, rozměry: 310×300×140 mm (Š×H×V), osvětlení: Bright white energy-saving LED, antimikrobiální ochrana BioCote® s akustickým potvrzením, volba: světlé nebo tmavé pozadí, dodávka se dvěma rošty kompatibilní Wolffhügel a adaptéry pro centrování misek pro snadnější použití s miskami 50 - 90 mm a USB kabelem | ks | 1 |  | 0 | 10
Pipeta jednokanálová, variabilní, manuální, klávovatelná o rozsahu 0,1 – 2,5 µL | Pipeta jednokanálová, 1-2,5ul, přesnost +-48-1,4%, správnost +-12-0,7%, musí být kompatibilní se špičkama Eppendorf originál | ks | 4 |  | 0 | 10
Pipeta jednokanálová, variabilní, manuální, klávovatelná o rozsahu 2 – 20 µL | Pipeta jednokanálová, 2-20ul, přesnost +-5-1%, správnost +-1,5-0,3%, musí být kompatibilní se špičkama Eppendorf originál | ks | 4 |  | 0 | 10
Pipeta jednokanálová, variabilní, manuální, klávovatelná o rozsahu 20 – 200 µL | Pipeta jednokanálová, 20-200ul, přesnost +-2,5-0,6%, správnost +-0,7-0,2%, musí být kompatibilní se špičkama Eppendorf originál | ks | 4 |  | 0 | 10
Pipeta jednokanálová, variabilní, manuální, klávovatelná o rozsahu 100 – 1 000 µL | Pipeta jednokanálová, 100-1000ul, přesnost +-3-0,6%, správnost +-0,6-0,2%,musí být kompatibilní se špičkama Eppendorf originál | ks | 4 |  | 0 | 10
stojan na pipety | Stolní zásobník pro 6 pipet typu Transeferpette | ks | 4 |  | 0 | 10
Centrifuga | mikrocentrifuga včetně rotoru s kapacitou 12x1,5/2,0 ml zkumavky,Max RPM min 12100, Max RCF min 13400 xg,doba zrychlení/brzdění max 13/12 s,časovač v rozmězí 15s až 30 min, kompaktní hmotnost do 4,4 kg, úroveň hluku do 49 dB(A) | ks | 1 |  | 0 | 10
suchá lázeň | Suchá lázeň s fixním hliníkovým blokem. Zobrazení nastavených a aktuálních parametrů na digitálním displeji. Včetně bloku na 24 x 2/1,5ml + 15 x 0,5ml + 10 x 0,2ml zkumavek, rozsah teplot: RT +5-100 °C, tepl. stabilita: +/- 0,1 °C, tepelný výkon: 0,2 kw, rozměry: 210×230×110 mm (Š×H×V), hmotnost max. 2,5 kg | ks | 1 |  | 0 | 10
pH/mV-metr | pH metr laboratorní , Vhodný pro rutinní měření v laboratoři, kde není důležitá automatická dokumentace podle GLP/AQA, snadná kalibrace s nastavitelným timerem, intuitivní obsluha pomocí přehledné klávesnice, aktivní AutoRead funkce s automatickým rozeznáním stability měřené hodnoty, multifunkční ukazatel pro pH a teplotu. Rozsah pH jednotek/ rozlišení pH jednotek (-2,0; +19,9) / ± 0,005. Rozsah mV/ rozlišení mV ± 2000,0 / ± 1. Rozsah teploty °C / rozlišení °C (-5; +105) / ± 0,1. Kalibrace: 1-3 body. Teplotní kompenzace: automatická. Součástí dodávky je přístroj, síťový adaptér, stativ, elektroda SenTix 81 včetně pufrů a příslušenství. | ks | 1 |  | 0 | 10
Ultrazvuková lázeň | Ultrazvuková lázeň, objem 2,75 l, frekvence 37/80kHz, teplota 30-80°C, funkce degas a sweep, včetně košíku se síťkou na dně | ks | 1 |  | 0 | 10
Nádoba Dewarova biologická včetně příslušenství | Nádoba Dewarova biologická; zásobník na kapalný dusík -LN2 k transportu a skladování biologického a jiného materiálu, objem vnitřní nádoby minimálně 31l, Manipulační vozík s brzdou kol pro zásobníky, odpar LN2 za 24 hodin do 0,22l, max. výška nádoby 710 mm, průměr hrdla min 90 mm | ks | 1 |  | 0 | 10
Komůrka mlecí | Mlecí nádobka 250ml pro použití se dvojitým nožem 431-2113 Polykarbonát se vstupem z nerezové oceli Nevhodné pro použití s kapalným dusíkem | ks | 1 |  | 0 | 11
Exikátor | Exsikátor skříňový Objem: min. 42L, určený pro pro sušení a skladování materiálů, min. 4 police v cene, teplotní odolnost −20 °C až +70 °C, skříně mají protiskluzové gumové nožičky, modely musí být stohovatelné, zabudovaný dobře čitelný elektronický vlhkoměr s funkcí MIN/MAX pro sledování teploty a vlhkosti, musí být dodáno se čtyřmi šířkově nastavitelnými akrylátovými policemi, zásobníkem a silikagelem, rozměry vnější: 304×375×520 mm (ŠxH×V) | ks | 4 |  | 0 | 11
Lázen ultrazvková | Ultrazvuková lázeň, objem 4,2 l, frekvence 45kHz, časovač 1-99min., síla ohřevu: 200 W, rozměry: 265×162×235 mm (Š×H×V ), hmotnost max. 4,5 kg,lázeň a kryt jsou z nerezové oceli,výkonný ohřívač se zabudovanou ochranou proti chodu nasucho,díky vyšší frekvenci, nižší hlučnost, rovnoměrné rozložení ultrazvuku v čisticí lázni, vysoce výkonný PZT ultrazvukový výměník s keramickou technologií | ks | 2 |  | 0 | 11
Inkubovaná třepačka | Termotřepačka, teplota okolí +5-60°C, orbita: 2mm, rychlost 250-1200ot/min, pro 4 mikrodestičky, stabilita teploty: ±0,1 °C, Uniformita: ±0,25°C, nastavené rychlosti - rozlišení: 10min-1, rozměry: 380×390×140 mm (Š×H×V), hmotnost max. 9,0 kg, LCD displej, doba ohřívaní: RT*až 37 °C: 12 min | ks | 1 |  | 0 | 11
Vortex | Vortex, orbit 4mm, rychlost 500-2500 ot/min, tři nástavce pro různé aplikace | ks | 5 |  | 0 | 11
Vortex - Nástavec | nástavec pro Vortex, univerzální 150mm s gumovou vložkou, vztahuje se k položce 114 | ks | 2 |  | 0 | 11
Vortex - Nástavec | nástavec pro Vortex, na zkumavky 54*1,5/2ml mikrozkumavky, vztahuje se k položce 114 | ks | 2 |  | 0 | 11
Freeze Dry | kompletní láhev k lyofilizátoru Labconco, se systémem Lyph-Lock, objem 250 ml zábrus 24/40 STJ | ks | 4 |  | 0 | 11
Pipeta | Elektronická jednokanálová pipeta, 250-5000ul, přesnost +-0,6-4,8%, dělení 5ul, správnost <0,15-1,2%, musí být kompatibilní s špičkám Eppendorf orignál | ks | 4 |  | 0 | 11
Pipeta | Elektronická jednokanálová pipeta, 50-1000ul, přesnost +-0,6-6%, dělení 1ul, správnost <0,2-1%, musí být kompatibilní s špičkám Eppendorf orignál | ks | 4 |  | 0 | 11
Pipeta | Elektronická jednokanálová pipeta, 15-300ul, přesnost +-0,6-5%, dělení 0,2ul, správnost <0,2-1,4%,musí být kompatibilní s špičkám Eppendorf orignál | ks | 4 |  | 0 | 11
Centrifuga stolní | mikrocentrifuga včetně rotoru s těsnícím víčkem- pro 24x1,5/2,0 ml, s max. RPM min 13300 a max RCF min 17 000, časovač v rozmezí 1-99 s kroky po minutě,funkce krátké centrifugace, hlučnost do 56 (dB(A)) , | ks | 1 |  | 0 | 11
Digitální třepačka | Třepačka digitální, s vysokým výkonem a nepřetržitým provozem a dotykovým režimem, orbit 4,9mm, rychlost 300-2500ot/min dotyk až 3500ot/min, kapacita 1,1kg | ks | 1 |  | 0 | 11
Pipeta (makro) | jednokanálová nastavitelná makropipeta s rozsahem 1-10 ml,s dělení 0,1 ml, plně autoklávovatelná, odolnost proti otřesu, teplu, chemikáliím a uv záření, plně kompatibilní se špičkami Qualitix | ks | 2 |  | 0 | 7_8
pH metr přenosný | Ruční pH metr, Rozsah - pH 0,00 - 14,00 Rozlišení - pH 0,01 Přesnost - pH ±0,02 pH ±1 číslice Kalibrace - pH 2bodová Kompenzace teploty −5 až +150 °C (manuální) Displej 3řádkový s podsvícením Připojení BNC Napájení 2 baterie typu AA Š×H×V (mm) 54×28×108 Hmotnost (kg) 0,13 (bez elektrody) Shoda IP65/IP67,moderní a funkční kryt z ABS,třířádkový displej s podsvícením,funkce HOLD, funkce Min./Max., indikátor nízkého stavu baterie,odolný, baterie s dlouhou životností, BNC konektor pro další elektrody,musí být dodáno s epoxidovou pH elektrodou, kapslemi pufru (2× pH 4 a 2× pH 7), dvěma bateriemi typu AA a návodem k použití | ks | 2 |  | 0 | 7_8
kompatibilní sonda pro pH metr (výše) | pH a redoxní elektroda univerzální,typ: SJ 113, materiál: Epoxidová pryskyřice elektrolyt:gelová Diafragma: keramická Ø×D: 12×120 mm Připojení: 1 m kabel s BNC konektorem, jednoduchý můstek | ks | 2 |  | 0 | 7_8
Minicentrifuga | malá centrifuga s rotorem pro 8x1,5/2,0 ml nebo 32 PCR stripů 0,2 ml,fixní RPM min 6000,fixní RCF 2000xg, hmotnost max 0,6 kg | ks | 1 |  | 0 | 9
Minivortex | orbitální minitřepačka s konstatním rozahem otáček min 2800, vnější průměr 4,5 mm,maximální kapacita min 50 ml, hmotnost max 0,6 kg | ks | 1 |  | 0 | 9
Rotating mixer | rotátor s nastavitelnými otáčky v rozsahu od 2 do 40 rpm,časovač v rozsahu 1 až 999 minut,doučástí dodávky je rotor/držák na zkumavky o objemu X | ks | 1 |  | 0 | 9
UV transiluminátor | UV transiluminátor, 254/365 nm, rozměr plochy: 200×200 mm, rozměr přístroje: 335×310×100 mm, musí mýt nastavitelnou intenzitu osvětlení, volba různých / více dostupných vlnových délek,bezpečnostní omezení (v temné komoře) | ks | 1 |  | 0 | 9
Homogenizátor | ruční homogenizátor, k rychlému rozmělnění vzorku o objemu 0,1 - 250 ml. Včetně dvou nástavců o průměru 5 a 7 mm, výkon motoru: 130 W, Rychlost otáček od (ot/min.) 8500, Rychlost otáček do (ot/min):30000, Hlučnost (dB)max. 70 | ks | 1 |  | 0 | 9
pH metr | ph metr s rozsahem ph -2 až+16,rozlišení ph 0,01/0,1, přesnost ph ±0,01, kalibrace lineární/segmentová, min 5 modů, rozsah mV ±2000, rozlišení 1mV, přesnost ±1mV, rozsah teploty -5 až +105°C, rozlišení teploty 0,1°C, kapacita pro ukládání dat min. 200 měření, Segmentový displej LCD, výstup USB a RS232 | ks | 1 |  | 0 | 9
Elektroda kapalinová k pH metru | skleněná elektroda se zábrusovou keramickou diafragmou pro vodné aplikace, plně kompatibilní s ph metrem, rozměry 12 x 120 mm, BCN konektor | ks | 3 |  | 0 | 9
Elektroda vpichová k pH metru | vpichová elektroda, kompatibilní s ph metrem, Keramická diafragma, náplň DPA gel, rozměr 6/16x100 mm | ks | 3 |  | 0 | 9
Počítačka kolonií pro mikrobiologii | digitální pero pro počítání kolonií, se značením petriiho misek pro zabránění dvojnásobným počítáním, 5-místný displej,dotykové ovládání pro více počítání - min 32 různých zón, automatické pípnutí každým počtem | ks | 1 |  | 0 | 9
Vortex | vortex pro zkumavky 0,5 m +1,5 ml+15ml+50 ml,nastavitelná rychlost v rozsahu 750-3000 otáček, orbit 4 mm,max průměr zkumavek 28,5 mm, max. rozměry Š×H×V (mm) 90×150×80 | ks | 1 |  | 0 | 9
Vortex | multi vortex orbitační, orbit 2mm,rychlost 500-3000, rozměry max. Š×H×V (mm) 120×180×100, kapacita 32 zkumavek 16×1,5 ml + 8×0,5 ml + 8×0,2 ml | ks | 1 |  | 0 | 9
Konduktometr | Rutinní konduktometr s velkým displejem s jednoduchou intuitivní obsluhou, velmi přesné měření pomocí funkce AutoRead, kalibrační timer, precizní snímání hodnot vysoce kvalitní elektronikou. Konduktometr laboratorní WTW Cond 7110 SET 1 Součástí dodávky přístroj Cond 7110 s celou TetraCon 325 a příslušenstvím, držák, síťový napáječ. Měřící rozsah vodivost: 0 µS/cm až 1000 mS/cm 0.000 až 1.999 µS/cm Měřící rozsah salinita: 0.0 až 70.0. Měřící rozsah TDS: 0 až 1999 mg/l. Měřící rozsah teplota: -5.0 až 105.0 °C. Kalibrace: 1-bodová. Teplotní kompenzace: nelineární, lineární 0-3 %, vypnutá | ks | 1 |  | 0 | 9
Magnetická míchačka digitální | magnetická míchačka s ohřevem, teplotním čidlem a držákem teplotního čidla, max kapacita míchání min 20 l, rozsah otáček mi. 1500,rozsah teploty do 370°C, ohřevná deska o průměru 155 mm, max rozměry Š×H×V (mm) 165×280×115, včetně termoregulátoru | ks | 1 |  | 0 | 9
Pipeta | manuální jednokanálová pipeta s nastavitelným objemem v rozmezí 20-200 ul s dělením 0,2ul,max hmotnost pipety do 90g, plně kompatibilní se špičkami Qualitips, přesnost: <±0,6 - 1,5 % | ks | 4 |  | 0 | 9
Pipeta | manuální jednokánálová pipeta s nastavitelným objemem v rozmezí 100-1000 ul s dělením 1 ul,max hmotnost pipety do 95g, plně kompatibilní se špičkami Qualitips, přesnost: <±0,5 - 1,5 % | ks | 4 |  | 0 | 9
Laboratorní mlýnek | analytický mlýnek s min. 2 druhy mletí - nárazové a řezací, mlecí komora zesílena pomocí skleněných vláken a ETFE,uživatelný objem min 80 ml, fixní rychlost otáček min 28 000 ot/min., pojistka proti přeplnění ,max velikost náplňových granulí 10 mm, Obvodová rychlost (m/s): 53, Třída příkonu/výkonu motoru (W): 160/100, dva různé druhy mletí; nárazové a řezací, vlhké a želatinové materiály lze rozmělnit přidáním vody, mlecí komoru zesílenou pomocí skleněných vláken a ETFE lze použít s kapalným dusíkem (pro zkřehnutí mletých materiálů),Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 43 | ks | 1 |  | 0 | 9
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0