Technická specifikace – část A VZ

Název přístroje:	PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ TOKŮ VODY, UHLÍKU A ENERGIE 			V SOUSTAVĚ PŮDA-ROSTLINA-ATMOSFÉRA

Požadovaný počet kusů: u jednotlivých samostatných složek

Charakteristika přístroje:

Přístroje zjišťují stavy a toky vody a energie mezi atmosférou, půdou a střešní vegetací, jakož i přírůsty dřevin. Soustava měřících přístrojů je dále tematicky rozdělena na přístroje půdní, dřevinné a meteorologické. Celkový chod přístroje, sběr a archivaci dat zajišťuje podpůrná složka, která je uvedena zvlášť.

Přístroje půdní: pro měření půdní vlhkosti a toku tepla

Použití přístroje:

Přístroje budou využity k přesnému měření půdních toků tepla a vody různých vegetačních typů na střeše Hi-Tech Pavilonu. Tyto toky jsou významnými položkami vodní, resp. energetické bilance střechy.

Hlavní součásti dodávky:

- 15 ks kombinovaných čidel pro měření vlhkosti (dielektrické permitivity), elektrické konduktivity a teploty substrátu

- 1 ks kompletu přístroje (čidel) na měření toku tepla v půdě

- kabeláž

1) Čidla na měření vlhkosti (dielektrické permitivity), elektrické konduktivity a teploty substrátu:

- 15 ks samostatných kombinovaných čidel. Čidla budou umístěna na 8 měřících stanovištích (7x po 2 ks ve dvou hloubkách nad sebou, 1x po jednom kuse v součinnosti s přístrojem na měření toku tepla v půdě, viz níže) v ploše střechy (7 ks na jižní straně a 8 ks na severní straně střechy).

Specifikace čidel:

- Přesnost: teplota půdy: max. 1 °C a lepší, dielektrická permitivita (εa): max.1 εa a lepší, od 1 - 40 (půdní rozsah elektrická konduktivita (EC): max. 5% a lepší od 0 do 5 dS/m, max. 10% a lepší od 5-25 dS/m.

- Rozlišení: teplota půdy: max. 0.1 °C a lepší, εa: 0.1 εa od 1 - 20, < 0.75 εa od 20 – 80, VWC: 0.002 m3/m3 (0.2% VWC) od 0 do 40% VWC, 0.001 m3/m3 (0.1% VWC) > 40% VWC, EC: 0.001 dS/m od 0 do 23 dS/m.

- Rozsah: teplota půdy: -30 do +60 °C, εa: 1 (vzduch) do 80 (vody), EC: 0 - 25 dS/m..

2) Přístroj na měření toku tepla v půdě:

- Přístroj sestává ze dvou čidel „heat flux sensor“ a čtyř teplotních čidel („thermocouple“) spojených do průměrujícího půdního teploměru. Tato čtyři čidla jsou rozmístěna ve dvojicích, vzájemně od sebe vzdálených na 1 m. Jedno čidlo v každé dvojici je umístěno v hloubce 2 cm a druhé 6 cm. Tomuto umístění musí odpovídat kabeláž jednotlivých čidel.

Specifikace přístroje:

- Soil heat flux sensor

- Celkem 2x čidel pro měření toku tepla v substrátu.

- Rozměry přístroje - průměr do 10 cm, tloušťka do 1cm, váha bez kabelu do 250g.

- Měřitelný rozsah tepelného toku -2000 až 2000 W/m2 (záporná hodnota odpovídá toku směrem nahoru, kladná dolů).

- Rezoluce měření 0.25 W/m2 a jemnější.

- Přesnost kalibrace do 5%.

Průměrující půdní teploměr

- Na jeden komplet, 4 teplotní čidla thermocouple. Rozsah teploty: - 40 do 60 °C, rozlišení max. 0.1 °C a jemnější, přesnost max. 1 °C a lepší.

Zpracování dat:

- Výstupy z  čidel mohou být analogové nebo digitální (v komunikačním protokolu SDI-12). Digitální výstupy musí již na výstupu z čidel být zpracována do měření (hodnoty dielektrické permitivity, teploty apod., nikoliv el. napětí) bez další potřeby kalibrace. V případě analogových výstupů musí tyto být do těchto hodnot zpracovány dataloggerem (viz níže).

- V případě měření půdní vlhkosti se dodavatelem poskytnutá kalibrace musí týkat hodnot dielektrické permitivity.

- Výpočet půdní vlhkosti závisí na vlastnostech substrátu (střešní substrát se zásadně liší od přirozených půd) a jeho kalibrace předem tedy není možná. U těchto čidel dodavatel poskytne možnost pozdějšího naprogramování kalibrace přímo do dataloggeru nebo pozdějšího převádění hodnot dielektrické permitivity na vlhkost v centrálním PC.

- V ostatních případech se poskytnutá kalibrace týká finálních, vypočtených výstupů čidel.

Přístroje dřevinné: pro měření fyziologických veličin dřevin

Použití přístroje:

Přístroje měří přírůst dřevní hmoty a transpirační proud v čase během sezóny v souvislosti s vnějšími podmínkami prostředí a tím umožňuje zjišťovat stav rostliny. Přístroje jsou důležité pro stanovení vlivu prostředí střechy Hi-tech pavilonu na růst dřevin na této ploše.

Hlavní součásti dodávky:

- 8 ks přístrojů na měření transpiračního proudu

- 40 ks přírůstoměrů pro malé obvody

- kabeláž

Obecné požadavky pro přístroj:

- Provedení chránící proti vlivu extrémních klimatických podmínek; zařízení musí fungovat i v externích podmínkách -30 až 60 °C teploty, 0 až 100 % vlhkosti.

- Nepřetržité měření s odezvou do 1 minuty a nižší.

- Výstupy musí být zobrazitelné v reálném čase v operačním systému Windows centrálního počítače monitorujícího stav střechy Hi-Tech Pavilonu.

- Výstupy z přístrojů do dataloggeru musí být digitální (v komunikačním protokolu SDI-12). Výstupy z dataloggeru musí být do centrálního počítače posílány protokolem TCP/IP (Ethernet).

- Je možné je použít opakovaně.

- Míra ochrany IP 65 a vyšší.

Požadavky na technické provedení:

Dendrometry pro malé průměry kmenů (stonků) dřevin:

- Rozlišení obvodových změn až na úroveň 0,001 mm

- Polovina přístrojů (20 kusů) by měla být vhodná pro měření kmenů stejných průměrů jako přístroje sapflow (t.j. pokrývat rozpětí průměrů alespoň 10-20mm, větší rozpětí je možné)

- Druhá polovina (20 kusů) by měla umožňovat měření větších kmenů, až do průměru 100mm. Z těchto 20 ks bude 10 ks s vlastním datalogerem pro měření dat bez kabelového připojení na centrální datalogger.

- Nastavitelný interval sběru dat od minuty po hodiny

- Zařízení má definovanou teplotní závislost měření

Sap flow – měření transpirace dřevin:

- Měřené hodnoty musí být nezávislé na radiálním profilu toku vody kmenem

- Výstupem měření jsou hodnoty v kg/hodinu

- Kontinuální měření průtoku vody

- Nastavitelný interval sběru dat od minut po hodiny do interní paměti

- Možnost kontinuálního měření po celou vegetační sezónu

- Měřitelný rozsah od průměru větví, (kmenů) od 10 mm do 20 mm

- Zařízení umožňuje připojení k el. síti a baterii

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Součástí přístrojů musí být kompletní sada nářadí na instalaci

- Kabeláž pro připojení 38 ks přístrojů (8 sapflow, 20 dendrometrů na malé průměry a 10 na velké) do dataloggeru (komunikační protokol SDI-12), a následně kabelové propojení dataloggeru s LAN modemem, který bude připojen do místní sítě LAN (Ethernet). Plocha (cca 15x10), kde budou instalovány přístroje je vzdálena od místa vývodu el. energie (230 V AC) a LAN (Ethernet).

Přístroje meteorologické: meteostanice

Použití přístroje:

Přístroj poskytuje v rámci projektu střechy Hi-Tech pavilonu základní údaje ohledně mikroklimatických podmínek na střeše: teplota, vlhkost a tlak vzduchu, směr a rychlost větru. Zároveň poskytuje měření srážky, klíčovou součást hydrologické bilance střechy, a složek radiační bilance, dominantní komponenty její energetické bilance.

Hlavní součásti dodávky:

- 1 ks stojan

- 2ks teploměr (teplota vzduchu)

- 2ks vlhkoměr (vlhkost vzduchu)

- 1ks barometr (tlak vzduchu)

- 1ks větroměr (směr větru a síla větru)

- 1ks srážkoměr

- 1ks radiační bilancoměr

- kabeláž

Obecné požadavky pro přístroj:

- Provedení chránící proti vlivu extrémních klimatických podmínek; senzory musí fungovat i v externích podmínkách -30 až 60 °C teploty, 0 až 100 % vlhkosti.

- Míra ochrany minimálně IP 65 a vyšší.

Požadavky na technické provedení:

Měření

- teploty vzduchu: rezoluce/přesnost 0.2 °C a jemnější, rozmezí -40 až +60 °C,

- vlhkosti vzduchu (relativní): přesnost 2% a jemnější, rozmezí 0-100%,

- tlaku vzduchu: 1 hPa, rozmezí 800-1100 hPa,

- směru větru: 5 stupňů, 0-360 stupňů,

- síly větru: 0.5 m/s, 0-70 m/s,

- Srážkoměr: musí být schopen rezoluce 0.2 mm s maximální odchylkou – 1 % a menší při srážkách 20 mm/hod a nižších (při srážkách v rozmezí 20-60 mm/hod možná odchylka až 4%). Průměr záchytné sběrné plochy alespoň 200 mm a větší.

- Radiační bilancoměr: Přístroj se skládá ze čtyř čidel (dvou pyranometrů a dvou pyrgeometrů), měřících samostatně krátkovlnnou a dlouhovlnnou radiaci dopadající na povrch i odraženou či vyzařovanou povrchem.

Pyranometry:

- Měřené vlnové délky jednotlivých čidel musí pokrývat spektrální rozpětí měřené radiace (50% body pro solární alespoň 385-2105 nm, odražená 295-2685 nm; větší rozpětí je přijatelné).

- Měřitelný rozsah radiace 0-2000 W/m2.

- Rozlišení alespoň 1 mW/m2 a vyšší.

- Přesnost kalibrace do 5 %. Nepřesnost vlivem teploty nejvíce 5 % v rozpětí -15 až 45oC.

- Čidlo na solární radiaci (snímající směrem nahoru) musí snímat prostor polokoule o 180 stupňů, čidlo na odraženou radiaci (snímající směrem dolů) kulovou výseč o 150 stupních.

Pyrgeometry:

- Měřené vlnové délky musí pokrývat spektrální rozpětí měřené radiace (50% body 5 až 30 mikrometrů, větší rozpětí je přijatelné).

- Měřitelný rozsah (bilance) dlouhovlnné radiace -200 až 200 W/m2.

- Rozlišení alespoň 1 mW/m2 či vyšší.

- Přesnost kalibrace do 5 %. Nepřesnost vlivem teploty nejvíce 5 % v rozpětí -15 až 45°C.

- Čidlo na solární radiaci musí snímat alespoň kulovou výseč o 150 stupních, nejlépe prostor polokoule o 180 stupňů; čidlo na odraženou radiaci musí snímat kulovou výseč o 150 stupních.

- Změny citlivosti do 2 %/rok včetně.

Zpracování dat:

- Data z čidel musí být na výstupu již zpracována do měření (hodnoty radiace, nikoliv napětí) bez další potřeby kalibrace.

- Výstupy jednotlivých čidel musí být jednotlivě odlišené.

h)	poměru toků latentního a citelného tepla: dva kusy teploměru a vlhkoměru musí být umístěny nad porostem ve výškách odpovídajících měření metodou „bowen ratio,“ t.j. poměr toků latentního a citelného tepla. Vzhledem k rozměrům experimentální plochy se počítá s umístěním měřících bodů ve dvou volitelných úrovních do 2m výšky nad porost.

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Stojan s úchyty (z hliníkové slitiny nebo nerezu) sloužící k upevnění čidel v potřebných výškách (od 10 cm do 2 m) nad povrchem a polohách (bilancoměr přesně vodorovně). Stojan bude nutné zajistit proti vyvrácení kotvící technikou uzpůsobenou pro použití na střešních zelených střechách (např. betonové dlaždice s okem).

- Radiační kryt chránící čidlo na teplotu a vlhkost vzduchu před vlivem slunečního záření.

- Kabeláž pro připojení všech přístrojů do vlastního dataloggeru, a následně kabelové propojení dataloggeru s LAN modemem (pokud není modem součástí dataloggeru), který bude připojen do místní sítě LAN (Ethernet).

Podpůrná složka: Zpracování dat

Použití složky:

Tato složka řídí měření a koordniuje sběr výstupů jednotlivých přístrojů. Dále slouží k archivaci dat a jejich poskytování k vizualizaci v budově. Všechny přístroje, u nichž není uvedeno jinak, mají být napojeny na tuto složku.

Hlavní součásti dodávky:

- datalogger(y), modem(y) (jeden datalogger a modem umístěn na jednom místě, nebo jeden umístěn na stojanu meteostanice a druhý na stojanu v ploše s umístěnými sapflow a dendrometry)

- příslušenství (přístrojová(é)/rozvodná(é) skříň(ě), stojan(y), adaptér(y) proudu, apod.)

- Kabeláž (od jednotlivým čidlům a k dataloggerům, počítáno s 2 dataloggery)

    - Od kombinovaných čidel k dataloggru – 8 x 15 m, 4 x 20 m, 3 x 25 m

    - Od měření toku tepla v půdě k dataloggeru – 6 x 25 m

    - Od měření transpiračního proudu k dataloggeru – 2 x 10 m, 2x 15 m, 2x 20 m, 2x 25 m, 2 x 30 m

    - Od dendrometrů k dataloggeru – 6 x 10 m, 6 x 15 m, 6 x 20 m, 6 x 25 m, 6 x 30 m, 4 x 35 m

    - Meteorologické přístroje k dataloggeru – 11 x 2 m

- Kabeláž od dataloggerů (při 2 ks dataloggerů, modemů) k budově -  2x40 m.

- Délky kabelů jsou doporučené a je možné je po dohodě s dodavatelem dle potřeby upravit (krátit, prodloužit), tak aby byla všechna potřebná čidla připojena k dataloggerům.

- Venkovní chrániče kabeláže (chráničky) – min. 300 m.

- Software kompatibilní s OS Windows pro následnou interaktivní vizualizaci a archivaci dat technikem a jejich základní statistické zpracování.

Zpracováním dat se myslí převod měřených veličin (např. síla napětí analogového čidla, nebo el. permitivita půdy) na fyzikální proměnné (teplota vzduchu, půdní vlhkost) a jejich zasílání na PC v budově pomocí LAN sítě budovy ve formátu (např. textovém) srozumitelném pro další zpracování zadavatelem (tzn., v případě zasílání v binárním formátu musí dodavatel poskytnout software pro čtení dat a jejich převodu do formátu textového). V případě diel. permitivity substrátu (viz výše), může po domluvě se zadavatelem být proměna na vlhkost půdy ponechána na dodatečném zpracování zadavetelem v PC budovy, za předpokladu dodání obecné kalibrační křivky dodavatelem.

Obecné požadavky pro přístroj:

- Datalogger(y) musí mít dostatečný počet analogových a digitálních vstupů (v protokolu SDI-12) pro souběžné připojení všech přístrojů a musí dostačovat k jejich ovládání.

- Přenos a archivování průměrovaných dat místo základních měřených hodnot je možný. Základní měřená data mohou být průměrována ve stejných časech a vysílána se stejnou frekvencí. Možnost sjednocení frekvence datového přenosu v případě nasazení více dataloggerů je ponechána na dodavateli.

- Frekvence měření, přenosu a archivování dat:

  - Měření by mělo probíhat v takové frekvenci, aby se v případě průměrování každá průměrná hodnota skládala alespoň ze tří měřených hodnot, ale nejvíce po 1 minutě.

  - Za účelem zobrazování měřených hodnot v budově „v reálném čase“ mají být do PC v budově přenášeny hodnoty buď neprůměrované nebo průměrované nejvíce po 3 minutách – to platí především pro hodnoty atmosférické a na ně úzce navázané, které mohou v minutovém časovém úseku doznat výrazné změny. U hodnot půdních proměnných je možná nižší frekvence přenosu, až do 5 minut.

- Datalogger(y) musí shromažďovaná data posílat k archivaci ve formátu TCP/IP (Ethernet) na IP adresu vybraného PC, pomocí portů poskytnutých zadavatelem v rozvodné skříni na střeše v počtu ne více než 2 porty.

- Posílání na externí server dodavatele jako mezikrok je možné, pokud bude komunikace s vyčleněným počítačem v budově probíhat šifrovaně. Při zajišťování bezpečné komunikace mezi dataloggerem či externím serverem a tímto vyčleněným počítačem poskytne zadavatel dodavateli součinnost. V případě použití vzdáleného serveru jako mezikroku k posílání do budovy a k archivaci dat, mohou být data pro všechny proměnné starší 24 hodin ukládána dále zprůměrovaná po 15 minutách, zadavatel však musí v případě zájmu o daný úsek 3 minutových dat z probíhajících 24 hodin mít možnost je separátně zkopírovat z PC v budově a uložit na vlastní, externí paměť před jejich dalším zprůměrováním a uložením do archivu.

- Míra ochrany fyzických součástí IP 65 a vyšší.

Požadavky na datové připojení slaboproud

Pro potřeby datového připojení je nutné v rámci dodávky dodat kabeláž (patch cord):

- Patch cord, musí být kompatibilní se strukturovanou kabeláží Schrack S/FTP Cat.7 1000 MHz 4x2xAWG23, LS0H instalovanou v budově FLD HT.

Ochrana před blesky

Na střechu lze instalovat zařízení do max. výšky 2 000mm.