Technická specifikace – část B VZ

Název přístroje: 		PŘÍSTROJ NA MĚŘENÍ RADIACE VYZAŘOVANÉ A 				ODRÁŽENÉ OD POVRCHU

Požadovaný počet kusů: 	1

Použití přístroje:

Přístroj se skládá ze dvou čidel (pyranometru a pyrgeometru), měřících samostatně krátkovlnnou a dlouhovlnnou radiaci odraženou či vyzařovanou povrchem. Z těchto dvou komponent se skládá celkový odtok radiace od povrchu, který je důležitou komponentou jeho celkové energetické bilance. Každá jednotlivá komponenta pak přidává informace o jednotlivých fyzikálních jevech, které celkovou bilanci určují. V rámci projektu střechy Hi-Tech Pavilonu bude tento přenosný přístroj měřit radiační vlastnosti různých povrchů a tím osvětlovat jejich fungování v rámci tepelné a vodní bilance střechy.

Hlavní součásti dodávky:

- Stojan

- 1 ks pyranometr

- 1ks pyrgeometr

- datalogger

Obecné požadavky pro přístroj:

- Provedení chránící proti vlivu extrémních klimatických podmínek; zařízení musí fungovat i externích podmínkách -40 až 60 °C teploty, 0 až 100% vlhkosti.

- Nepřetržité měření s odezvou do 5 sekund a nižší.

- Výstupy měření musí být možno stahovat ze zařízení a zobrazovat v PC s operačním systémem Windows.

- Výstupy jednotlivých čidel musí být jednotlivě odlišené.

- Míra ochrany IP 65 a vyšší.

Požadavky na technické provedení:

Pyranometr:

- Měřené vlnové délky jednotlivých čidel musí pokrývat spektrální rozpětí měřené radiace (50% body pro solární alespoň 385-2105nm, odražená 295-2685nm; větší rozpětí je přijatelné).

- Měřitelný rozsah radiace 0-2000 W/m2.

- Rozlišení alespoň 1 mW/m2 a vyšší.

- Přesnost kalibrace do 5%. Nepřesnost vlivem teploty nejvíce 5% v rozpětí -15 až 45oC.

- Čidlo bude namířené dolů a musí snímat prostor kulové výseče o 150 stupních.

Pyrgeometr:

- Měřené vlnové délky musí pokrývat spektrální rozpětí měřené radiace (50% body 5 až 30 mikrometrů, větší rozpětí je přijatelné).

- Měřitelný rozsah (bilance) dlouhovlnné radiace -200 až 200 W/m2.

- Rozlišení alespoň 1 mW/m2 či vyšší.

- Přesnost kalibrace do 5%. Nepřesnost vlivem teploty nejvíce 5% v rozpětí -15 až 45°C.

- Čidlo bude namířené dolů a musí snímat prostor kulové výseče o 150 stupních.

- Změny citlivosti do 2%/rok včetně.

Zpracování dat:

- Výstupy z přístroje musí být digitální a musí se ukládat do vnitřní paměti (pevná paměť nebo výměnná paměťová karta) přístroje a stahovat přes usb/wifi/bluetooth/IR nebo obdobné (stačí jeden z nich).

- Data z čidel musí být na výstupu již zpracována do měření (hodnoty radiace, nikoliv napětí) bez další potřeby kalibrace.

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Přenosný stojan (z hliníkové slitiny nebo nerezu) sloužící k upevnění přístroje v potřebné výšce od 1 do 2 m nad povrchem a přesně vodorovně.

- Baterie a paměť dostatečné kapacity pro ukládání průměrovaných hodnot (při nastavení měření po 2 minutách) po dobu alespoň 45 dní a déle.