Technická specifikace

Název přístroje: 			KLIMATICKÁ KOMORA PRO CHOV HMYZU

Požadovaný počet kusů: 		1 ks

Účel:

Klimatická komora pro chov hmyzu v řízených podmínkách

Obecné požadavky:

Klimatická komora v dvoudvéřovém provedení, s objemem vnitřního prostoru minimálně 700 litrů, s možností nastavení teploty, vlhkosti, s programovatelnými cykly a vnitřním osvětlením.

Předmětem plnění je dodávka klimatické komory pro chov hmyzu v požadovaném technickém provedení, včetně všech součástí, příslušenství a dokladů nezbytných k jejímu řádnému provozu. Zadavatel požaduje dopravu komory do místa plnění, kterým je sídlo zadavatele (2. patro, k dispozici nákladní výtah), odbornou instalaci v místě dodání, a zaškolení personálu.

Klimatická komora musí být plně v souladu s požadavky stanovenými v harmonizovaných právních předpisech Evropské unie.

Technická specifikace

- Regulace teploty pomocí Peltierových termoelektrických článků

- Maximální vnější rozměry: šířka 130 cm x výška 180 cm x hloubka bez madla 88,5 cm (umožňující průchod dveřmi o šířce 90 cm), maximální hloubka vč. odnímatelného madla 95 cm

- Minimální vnitřní objem 700 litrů

- Dvoudvéřová verze – dveře z nerezové oceli se zamykáním ve dvou bodech, se dvěma vnitřními skleněnými dveřmi; možnost zaměnitelného otevírání dveří

- Vnější plášť přístroje a vnitřní prostor z nerezové oceli, bez povrchového ošetření barvou

- Možnost nastavení rozdílu výkonu horního a dolního vytápění komory v rozmezí min. – 50 až + 50 %

- Minimálně 3 vnitřní mřížky z nerezové oceli o šířce vnitřního prostoru, výškově přizpůsobitelné a odnímatelné; všechny osazené LED osvětlením

- Světla ve vnitřním prostoru s možností nastavení od studené po teplou barvu světla

- Možnost nastavení teploty minimálně v rozmezí od 0 do 50 °C (bez zapnutých světel) a minimálně od 15 do 40 °C (se zapnutými světly), s možností nastavení po maximálně 0,1 °C; stabilita teploty maximálně ± 0,3 °C

- Možnost nastavení vlhkosti minimálně v rozmezí 10 – 80 % rh, s možností nastavení po maximálně 0,5 % rh, zvlhčování pomocí horké páry

- Displej na přední straně přístroje se zobrazením aktuální teploty, vlhkosti a časovače (minimálně)

- Digitální časovač s nastavením a zobrazením nastaveného času, možnost nastavení času minimálně od 1 minuty do 99 dnů

- Programovatelné cykly s možností nastavení teploty a vlhkosti v intervalu max. 1 hodiny, minimálně 100 programovatelných teplotních profilů

- Datalogger zaznamenávající data o vnitřních podmínkách v komoře  v intervalu max. 1 min, s ukládáním dat minimálně po dobu 2 let

- Integrovaný auto-diagnostický systém

- Akustický a vizuální alarm v případě nečekaných událostí (např. výpadku proudu nebo jiné chybě, či při odchylce teploty a vlhkosti od nastavených hodnot) – upozornění až 5 osob (minimálně) přes email a SMS (součástí přístroje nezávislý GSM modul pro odesílání SMS)

- Ochrana proti přehřátí přístroje

- Součástí dodávky kompletní automatický systém pro přípravu a distribuci destilované vody pro dodávanou klimatickou komoru s připojením na rozvod pitné vody (kohoutková voda k dispozici v místnosti do max. 7 metrů od finálního umístění přístroje) o hloubce maximálně 30 cm; šířka a výška nesmí překročit rozměr komory

- Připojení k počítači, automatická obnova systému, rozhraní USB a Ethernet LAN pro nahrávání profilů a vytváření protokolů

- Ovládání přístroje minimálně v českém a anglickém jazyce

- Kompatibilní s elektrickou sítí 230 V, 50/60 Hz

Doklady:

Záruční list výrobce, uživatelská a instalační příručka spolu s bezpečnostními a provozními předpisy v anglickém či českém jazyce, kompletní technická dokumentace

Certifikát kalibrace minimálně ve 3 bodech – minimálně ve 2 teplotních bodech a 1 vlhkostním bodě.