Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka Souboru přístrojů - Oscilační mlýn, Dezintegrátor, Laminární Flowbox – 10-16_019 – III

část: Dezintegrátor

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění:  1 ks nožového mlýnu, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce a příslušenství.

| Dezintegrátor |  |
| --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Nožový mlýn pro homogenizaci a mletí suchých i mokrých materiálů |  |
| Nový, nepoužitý a kompletní přístroj |  |
| Kompatibilnost s napájením 230 V, 50 Hz |  |
| Výkon ≥ 1000 w |  |
| Variabilní nastavení otáček (min. rozsah 3 – 10tis. ot./min) |  |
| Funkce zvýšení výkonu na ≥ 14 tis. ot./min. |  |
| Vstupní velikost materiálu ≤ 40 mm |  |
| Výstupní jemnost mletí < 300 µm |  |
| Možnost uložení přednastavených programů mletí (otáčky, doba mletí) |  |
| Náhradní standardní nůž z nerezové oceli, 1 ks |  |
| Nůž se zoubkovanou čepelí z nerezové oceli, 1 ks |  |
| Nůž titanový, 1 ks |  |
| Mlecí nádoba skleněná, objem 0,8 – 1 L, 1 ks |  |
| Mlecí nádoba z nerezové oceli, objem 0,8 – 1 L, 1 ks |  |
| Mlecí nádoba z autoklávovatelného plastu, objem 0,8 – 1 L, 1 ks |  |
| 2 ks standardních vík pro každou mlecí nádobu (celkem 6 ks) |  |
| Redukční víko pro redukci objemu mlecí nádoby z plastu na 0,45 – 0,55 L, 1 ks |  |
| Redukční víko pro redukci objemu mlecí nádoby z plastu na 0,25 – 0,3 L, 1 ks |  |
| Gravitační víko pro mlecí nádoby ze skla nebo nerez oceli, 1 ks |  |
| Gravitační víko s přepadovými kanálky pro mlecí nádoby ze skla nebo nerez oceli, 1 ks |  |
| Školení pro 4 osoby na ovládání a údržbu zařízení formou praktické demonstrace základních ovládacích funkcí a údržby (včetně montáže a demontáže uživatelem vyměnitelných součástí) v den instalace (zprovoznění) přístroje. |  |
| Záruční doba minimálně 36 měsíců od zprovoznění přístroje a zaškolení obsluhy |  |
| Preventivní údržba, seřízení a otestování přístroje min. 1 x ročně během záruční doby |  |