Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka Souboru přístrojů - Oscilační mlýn, Dezintegrátor, Laminární Flowbox – 10-16_019 – III

část: Laminární Flowbox

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění: 1 ks samostatně stojící bezodtahový mikrobiologický bezpečnostní box třídy II. dle normy EN 12469:2000, s laminárním prouděním vzduchu pro ochranu produktu a ochranu operátora, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Laminární box |  |
| --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Šířka pracovní plochy min. 1800 mm |  |
| Vnější rozměry bez stojanu jsou max. 1600 mm x 2000 mm × 900 mm (v × š × h); Max výška včetně stojanu 2400 mm |  |
| Intenzita vnitřího osvětlení min. 1100 luxů |  |
| UV germicidní vnitřní lampa s magnetickým úchytem a časovačem s minutovým intervalem min. do 3 hodin |  |
| Splňuje požadavky pro bezpečnostní box třídy II. dle normy EN 12469:2000 |  |
| Plná (neperforovaná) pracovní plocha z nerez oceli, skládající se z částí, které lze snadno vyjmout |  |
| Povrch zadní stěny komaxitová ocel, boky z bezpečnostního skla |  |
| Elektronická kontrola a indikace laminární rychlosti proudění vzduchu |  |
| Elektronická kontrola a indikace zbytkové životnosti filtrů HEPA |  |
| Elektronická kontrola a indikace životnosti UV lampy |  |
| Elektronická kontrola a indikace celkového početu hodin provozu |  |
| Provozní hlučnost max. 57 dB. |  |
| Součástí boxu jsou min 2 vnitřní elektrické zásuvky 230V, s víčkem |  |
| Součástí dodávky je stojan pod laminární box, výškou vhodný pro sedící osobu |  |
| Součástí boxu je speciální ventil na zemní plyn a plynový kahan vhodný pro práci v laminárním proudění zapalovaný nožním spínačem |  |
| Záruční doba min. 36 měsíců |  |
| Kvalifikační měření (validace na místě) při instalaci a za 24 měsíců osobou proškolenou výrobcem |  |
| Zaškolení min. 3 osob v rozsahu uživatel a min. 2 osob v rozsahu údržba |  |
| Součástí dodávky bude prohlášení o shodě (CE) |  |
| Doprava a instalace sestavy včetně připojení k rozvodu zemního plynu v laboratoři D513 v budově MCEV2, Praha - Suchdol |  |