Technická specifikace

Název zařízení: NAPRAŠOVACÍ A NAPAŘOVACÍ SYSTÉM S VYSOKÝM VAKUEM PRO DEPOZICI TENKÝCH VRSTEV UHLÍKU A TĚŽKÝCH KOVŮ

Počet kusů: 1

Popis zařízení: „Naprašovací a napařovací systém s vysokým vakuem pro depozici tenkých vrstev uhlíku a težkých kovů“ pro transmisní a rastrovací elektronovou mikroskopii: Naprašovací a napařovací systém s turbomolekulární vývěvou umožňující dosažení vysokého vakua a umožňující napaření a naprášení tenkých vrstev uhlíku a těžkých kovů. Součástí systému musí být současná či uživatelsky jednoduchým způsobem dosažitelná možnost volby napaření tenké vrstvy uhlíku či naprášení tenké vrstvy kovu (s možností uživatelské změny tohoto kovu) na vložené vzorky a měření tloušťky deponované vrstvy. Vakuová komora min. o průměru 250 mm a výšce min. 250 mm

Technické a funkční vlastnosti:

- Vakuový systém

- Plně automatický vakuový systém musí být schopen dosáhnout vakua v komoře nejméně 1x10-4 Pa bez použití dusíkové pasti

- Vakuový systém obsahuje turbomolekulární vývěvu.

- Součástí systému je měření hodnoty vakua v celém rozsahu tlaků

- Primární vývěva (pokud je olejová) obsahuje olejový filtr na výstupu pro zamezení kontaminace okolí.

- Systém bude obsahovat tantalovou lodičku a min. 2 výhřevné košíčky

- Depoziční systém

- Systém je schopen nanášet tenké vrstvy uhlíku odpařováním z uhlíkových tyček

- Součástí depozičního systému je měření tloušťky nanášené vrstvy. Pokud je založen na krystalu s omezenou životností jako měřicím prvku, je v dodávce obsažen minimálně jeden rezervní krystal.

- Systém je schopen nanášet tenké vrstvy těžkých kovů.

- U depozice tenkých kovových vrstev je lehce možno změnit deponovaný kov (minimálně Au, Pt, Cr, Ir) a pro nabízený systém je možno tyto kovy v ČR dokoupit jako spotřební materiál.

- Systém umožňuje nanesení vrstvy ať už uhlíku či kovů na vzorek o průměru nejméně 50 mm a výšce 30 mm.

Dodávka musí obsahovat všechny komponenty, práce a potřebné doplňky zajišťující propojení a funkci dále uvedených zkušebních zařízení s rozsahem funkcí uvedených v těchto minimálních podmínkách, a to i k tomuto účelu nezbytné komponenty nebo práce, které nejsou v poptávce přímo uvedeny. Montáž musí zajistit úplné propojení dodaných komponent s cílem zajistit zadanou funkčnost celé dodávky.