Minimální technické parametry pro část d přístroje pro přípravu vzorků:

| P36 termomixer | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| termoblok s vyměnitelnými bloky |  |
| min. rozsah teplot: min. 15 °C pod teplotu okolí do minimálně 100 °C |  |
| Odchylka od nast. teploty alespoň ±0,5 °C v intervalu alespoň od 20 do 45 °C |  |
| Rychlost ohřevu alespoň 6 °C za minutu |  |
| Frekvence míchání minimálně od 300 do 3000 otáček/min |  |
| Amplituda míchání v rozmezí 2 - 4 mm |  |
| USB rozhraní |  |
| Nastavitelné programy – alespoň 15 |  |
| Časovač min. v rozmezí 15 sec až 99 hodin |  |
| Rychlá a snadná vyměnitelnost bloku |  |
| Automatická rozeznatelnost bloku |  |
| Součástí dodávky alespoň bloky: 1ks 24x 1,5ml a 1ks na PCR destičky (96 jamek) včetně víka |  |

| P37 termoblok | 2 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Blokový termostat umožňuje ohřev a chlazení vzorků umístěných v hliníkovém bločku |  |
| Mikroprocesorové řízení teploty a času, zobrazení nastavené a skutečné teploty |  |
| Rozsah teplot minimálně - 10 až +100 °C |  |
| Přesnost nastavení teploty 0,1 °C |  |
| Časovač v rozsahu alespoň 1 min. - 96 hod |  |
| součástí dodávky hliníkový blok o kapacitě minimálně 20x 0,5 ml a 12x 1,5 ml |  |

| P53 mikrovlnná trouba | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| vnitřní objem alespoň 30 litrů |  |
| průměr otočného talíře alespoň 320 mm |  |
| alespoň 8 úrovní výkonu |  |
| maximální příkon alespoň 2000 W |  |
| Vnější rozměry maximálně šířka x hloubka / výška v mm: 550 x 530 / 350 |  |
| Grafický displej se zobrazením průběhu programu |  |
| Funkce: mikrovlnný ohřev, rychlý předohřev, horký vzduch, crisp, vaření v páře, rozmrazování |  |

| P69 Kráječ potravin | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Všestranný kráječ vyrobený podle profesionálních standardů: kovové tělo, samonosná deska, nůž 2v1 |  |
| Plynule nastavitelná šířka řezu min. 0 - 15 mm |  |
| Program s nízkými otáčkami |  |
| Samonosná nakloněná deska pod úhlem 10° s kovovým posuvníkem |  |
| Momentový i nepřetržitý provoz, bezpečnostní vypínač, chránič rukou, držák zbytků, kryt na nůž a přísavné nožičky. Automatické navíjení kabelu |  |
| Integrovaná servírovací miska |  |

| P44 homogenizátor | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Přístroj pro přípravu vzorků pro následné izolace nukleových kyselin, proteinů a malých molekul |  |
| Homogenizace na principu rozbíjení materiálu kuličkami („Bead Mill homogenizer“) |  |
| Široká škála možného příslušenství pro homogenizaci vzorků ve zkumavkách různých objemů až do 50ml |  |
| zpracování objemu vzorků v rozsahu alespoň 25µl až 50ml |  |
| nastavitelná doba běhu minimálně v rozsahu 1 sekunda až 9:59 minuty |  |
| možnost cyklování (nastavitelné, alespoň 1 až 10 cyklů) |  |
| nastavitelná intenzita třepání v rozsahu alespoň 0,8 až 8 m/s (krok minimálně 0,15 m/s) |  |
| dotykový displej s výběrem programu, rozlišením zkumavek a s nastavitelnými parametry homogenizace |  |
| Součástí dodávky: Rotor s kapacitou alespoň 24 x 1,5ml zkumavky |  |

| P32 stolní centrifuga | 4 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Stolní centrifuga s vyměnitelným hliníkovým autoklávovatelným rotorem. |  |
| Časovač 15 sekund až 9 hodin nebo trvalý chod |  |
| Počet otáček/min. minimálně 14500 |  |
| RCF alespoň 20000 x g |  |
| Minimální kapacita rotoru 24 zkumavek 1,5 / 2,0 ml |  |
| Doba zrychlení a zpomalení 15 s |  |
| Chlazení: nechlazená |  |
| Víko: automatické otevření po ukončení cyklu |  |
| Funkce krátkodobé odstřeďování: ano |  |

| P33 centrifuga chlazená | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Chlazená centrifuga je vybavena membránovou klávesnicí s přehledný LCD displejem a s možností volby zobrazování a programování RPM/RCF. Dále je vybavena tlačítkem pro krátkodobou centrifugaci SHORT, indukčním bezúdržbovým motorem s tepelnou ochranou, elektronickým jištěním víka s motorizovaným uzávěrem, automatickým otevřením víka po ukončení centrifugace, automatickou identifikací rotorů, chybovým hlášením, ochranou proti nevyvážení, možností nastavení odpočtu času až po dosažení nastavených (požadovaných) otáček. Chlazení je zajištěno výkonným ekologickým agregátem, možnost předchlazení. Vnitřní komora je zhotovena z nerezové oceli |  |
| v souladu s EN-61010-1 a EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 mezinárodních bezpečnostních norem |  |
| odečítání nastaveného času až po dosažení nastavených otáček a teploty |  |
| Otáčky 100 - 18 000 RPM. Maximální RCF alespoň 30 000 xg |  |
| Maximální kapacita 1000 ml |  |
| dosažitelná teplota chlazení až -20 ᵒC |  |
| možnost nastavení minimálně 50 uživatelských programů |  |
| možnost programování multi-sekce zrychlení / zpomalení křivek |  |
| Součástí dodávky centrifugy: |  |
| 1ks výkyvný rotor na destičky (2 pozice) včetně závěsů, RCF min 2 200xg |  |
| 1ks úhlový rotor s víčkem s kapacitou 30x1,5/2 ml zkumavky, RCF min 23 500xg |  |
| 10ks adapter pro 0,5 ml zkumavky |  |
| 10ks adapter pro 0,2 ml zkumavky |  |

| P34 minicentrifuga | 2 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Minicentrifuga s vortexem umožňuje současné míchání a odstřeďování vzorků |  |
| Průběžný a pulsní mód |  |
| Minimální otáčky třepání 2800 ot/min. |  |
| RCF minimálně 700xg |  |
| Součástí dodávky 2 úhlové rotory pro mikrozkumavky: kapacita minimálně 12x0,5/0,2 ml a 12x1,5ml |  |

| P35 vortex | 4 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| minitřepačka pro zkumavky a ostatní nádoby do průměru 30 mm |  |
| Kruhový pohyb třepání |  |
| Dotykové spouštění |  |
| Fixní rychlost minimálně 2800 rpm |  |
| Vnější plášť vyroben z chemicky odolného materiálu |  |
| Včetně síťového zdroje |  |

| P38 váhy analytické | 3 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Kalibrace interní automatická |  |
| Ověřitelné, stanovené měřidlo |  |
| Displej podsvícený LCD s textovou linkou |  |
| Váživost alespoň 210 g |  |
| Nejmenší dílek 0,1 mg |  |
| Rozměr nerezové vážící misky minimálně: kulatá Ø 100 mm nebo čtverec či obdélník 100 x 100 mm |  |
| dodávka včetně protiprůvanového krytu (posuvná boční dvířka a posuvná horní část |  |
| Paměť alespoň pro 100 000 navážených hodnot |  |
| Zabezpečená paměť – ukládá data z vážení a neumožňuje jejich změny |  |
| Rozhraní alespoň 1x RS 232 a 1x USB |  |

| P46 třepačka | 3 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Třepačka použitelná pro rozdílné tvarově rozdílné nádoby jako zkumavky, baňky, Petriho misky, apod. |  |
| Pracovní plocha je odolná vůči běžným kyselinám a zásadám |  |
| Vhodná i pro použití v inkubátoru |  |
| Zabudovaný časový spínač o rozsahu alespoň 0 - 60 min a plynulý provoz |  |
| min nebo plynulý provoz |  |
| Volitelná frekvence třepání v rozsahu alespoň 20 - 300 ot/min. |  |
| Pohyb reciproční |  |
| Max. nosnost včetně držáků alespoň 8 kg |  |
| Držák univerzální válečkový pro různé nádoby (součástí 4 válečky) |  |

| P48 analyzátor vlhkosti | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Váživost (max. zatížení) alespoň 200 g |  |
| Citlivost (rozlišení) minimálně 0,001 g |  |
| Rozsah pracovní teploty od min. 5 °C do max. 60 °C |  |
| Zdroj světla: IR zářič |  |
| Nastavitelný čas alespoň až do 9 hod. 50 min |  |
| Kalibrace externí |  |
| Displej podsvícený LCD |  |
| Rozměr misky. Průměr alespoň 90 mm |  |
| součástí alespoň 1x RS232 a 1x USB port |  |
| Zobrazení výsledků: % sušiny, % odpařené vlhkosti, poměr vlhkosti k sušině |  |
| Paměť alespoň až pro 100 sušících programů a až 1000 výsledků sušících procesů |  |

| P64 homogenizátor | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Produkuje sterilní, homogenizovaný materiál bez možnosti vnější kontaminace |  |
| Homogenizovaný obsah je možno temperovat při teplotách vyšších i nižších |  |
| Prosklené dveře |  |
| Odkapávací miska |  |
| Přístroj je vyroben z masivního nerezu |  |
| Pro objem vzorku v rozsahu alespoň 50 až 300 ml |  |
| Možnost nastavení času homogenizace minimálně 30 - 210 sec |  |
| Volba manuálního zapnutí a vypnutí |  |
| Pevně zadaná frekvence 8 kmitů za sec |  |
| Součástí dodávky 500ks sáčků (objem 400 ml) pro homogenizaci a uchovávání vzorků |  |

| P65 mlýnek | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Mlýnek s jednou mlecí koulí je vhodný pro jemné mletí |  |
| Základní přístroj lze upravit na prosévačku |  |
| pracovní princip ráz |  |
| maximální vstupní velikost vzorku minimálně do 5 mm |  |
| množství vzorku alespoň v rozsahu 1 až 10 ml |  |
| mlecí proces suchý i mokrý |  |
| konečná jemnost vzorku až 10 µm |  |
| Rychlost mlecí nádoby za minutu alespoň v rozsahu 3000-3600 při amplitudě 1-3 mm |  |
| Mlecí nástroj: achátová miska |  |
| Mlecí koule: achátová, průměr v rozmezí 65 – 75 mm |  |

| P67 váhy přesné | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Kalibrace interní automatická |  |
| Displej podsvícený LCD s textovou linkou |  |
| Stanovené měřidlo (ověřitelné) |  |
| Váživost minimálně 600 g |  |
| Dílek 0,001 g |  |
| Rozměr nerezové vážící misky minimálně 125×125 mm |  |
| Možnost podvěsného vážení |  |
| Rozhraní alespoň 1x RS 232 a 1x USB |  |

| P70 lis na olej | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Lis je určen pro lisování všech olejnatých semen a to i méně běžných s obsahem oleje od 10 % |  |
| Provedení pohonu je pro třífázové napětí s možností změny otáček hlavního pohonu pomocí frekvenčního měniče |  |
| Kapacita v rozsahu alespoň 8 až 12 kg / hod |  |
| Součástí dodávky: rám, lis včetně ohřívací manžety, násypky nad lisem, čerpadlo, deskový filtr a nádoby pro sedimentaci oleje a přefiltrovaný olej. |  |

| P71 magnetická míchačka | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model (doplní dodavatel) |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| S ohřevem, topný výkon minimálně 800 W |  |
| Min. rozsah teploty desky 20 – 300 ᵒC |  |
| Pracovní plocha ze slitiny hliníku s keramickým povrchem nebo z minimálně stejně odolného materiálu |  |
| Topná deska je osazena dvěma teplotními čidly (jedno pro regulaci teploty, druhé pro ochranu proti překročení nastavené teploty) |  |
| Nastavitelné otáčky v rozsahu alespoň 100 až 1400 ot/min |  |
| Průměr pracovní plochy minimálně 145 mm |  |
| Možnost připojení externího teplotního čidla Pt 1000 |  |
| Regulace teploty elektronická |  |
| Míchané množství vody minimálně 20 l |  |

| P74 centrifuga | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Chlazená centrifuga je vybavena membránovou klávesnicí s přehledný LCD displejem a s možností volby zobrazování a programování RPM/RCF. Dále je vybavena tlačítkem pro krátkodobou centrifugaci SHORT, indukčním bezúdržbovým motorem s tepelnou ochranou, elektronickým jištěním víka s motorizovaným uzávěrem, automatickým otevřením víka po ukončení centrifugace, automatickou identifikací rotorů, chybovým hlášením, ochranou proti nevyvážení, možností nastavení odpočtu času až po dosažení nastavených (požadovaných) otáček. Chlazení je zajištěno výkonným ekologickým agregátem, možnost předchlazení. Vnitřní komora je zhotovena z nerezové oceli |  |
| v souladu s EN-61010-1 a EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 mezinárodních bezpečnostních norem |  |
| odečítání nastaveného času až po dosažení nastavených otáček a teploty |  |
| Otáčky 100 - 18 000 RPM. Maximální RCF alespoň 30 000 xg |  |
| Maximální kapacita 1000 ml |  |
| dosažitelná teplota chlazení až -20 ᵒC |  |
| možnost nastavení minimálně 50 uživatelských programů |  |
| možnost programování multi-sekce zrychlení / zpomalení křivek |  |
| Součástí dodávky centrifugy: |  |
| 1ks výkyvný rotor s kapacitou alespoň 4x200ml, RCF min 4 400xg |  |
| 4ks kulaté závěsy včetně víčka pro nádoby do 200ml včetně |  |
| 4ks adaptery pro 100ml zkumavky (46x100mm) s kulatým dnem |  |
| 4ks adaptery pro 50ml zkumavky s konickým dnem „Falcon“ (37x117mm) |  |
| 1ks úhlový rotor s víčkem s kapacitou 6x50 ml zkumavky s konickým dnem „Falcon“ (37x117mm), RCF min 10 500xg |  |
| 6ks adaptery pro 15ml zkumavky s konickým dnem „Falcon“ (17x120mm) |  |

| P47 set pipet | 1 set |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Manuální pipety s nastavitelným objemem jednokanálové a multikanálové |  |
| Autoklávovatelná celá pipeta |  |
| Barevné rozlišení dle objemu |  |
| 4 – místný displej |  |
| Uzamykatelné |  |
| Automatické (elektronické) pipety jednokanálové a multikanálové |  |
| Dobíjecí baterie |  |
| Spodní část pipety je autoklávovatelná |  |
| Nastavitelný objem |  |
| Digitální displej |  |
| Módy: pipetování, automatické pipetování, dávkování, případně další |  |
| Možnost nastavení pipetování dle hustoty kapaliny |  |
| Součást dodávky: |  |
| 6ks jednokanálová manuální pipeta 0,1 až 2,5 µl |  |
| 10ks jednokanálová manuální pipeta 0,5 až 10 µl |  |
| 8ks jednokanálová manuální pipeta 2 až 20 µl |  |
| 10ks jednokanálová manuální pipeta 10 až 100 µl |  |
| 8ks jednokanálová manuální pipeta 20 až 200 µl |  |
| 12ks jednokanálová manuální pipeta 100 až 1000 µl |  |
| 1ks jednokanálová manuální pipeta 1 až 10 ml |  |
| 2ks 8-kanálová manuální pipeta 0,5 až 10 µl |  |
| 2ks 8-kanálová manuální pipeta 10 až 100 µl |  |
| 1ks jednokanálová elektronická pipeta 0,5 až 10 µl |  |
| 1ks jednokanálová elektronická pipeta 5 až 100 µl |  |
| 1ks jednokanálová elektronická pipeta 50 až 1000 µl |  |
| 1ks 8-kanálová elektronická pipeta 0,5 až 10 µl |  |
| 1ks 8-kanálová elektronická pipeta 5 až 100 µl |  |
| 16ks stojan pro 6 pipet (kompatibilní s nabízenými pipetami) |  |

| P20 odparka RVO | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Laboratorní rotační vakuová odparka |  |
| skleněná sada skla s vertikálním chladičem |  |
| ruční zdvih odpařovací baňky |  |
| LCD barevný grafický display |  |
| digitální nastavení teploty lázně (min. v rozsahu 20 – 210 °C), otáček (min. 10 – 280 otáček/min) a hodnoty vakua přímo na displeji odparky |  |
| regulace vakua pomocí mg. ventilu, který je součástí dodávky |  |
| objem lázně min. 4,5 litru |  |
| topný výkon lázně min. 1,3 kW |  |
| možnost nastavení rampy; možnost automatické destilace s využitím přednastavených programů pro separaci rozpouštědel a automatické řízení tlaku při separaci rozpouštědel |  |
| součástí dodávky čidlo pro měření teploty par |  |
| součástí dodávky chemicky odolná membránová vývěva s min. výkonem 0,75 m3/hod. a dosažitelným vakuem min. 12 mbar |  |
| vývěva včetně kondenzátoru |  |
| součástí dodávky připojovací hadice a materiál pro plně funkční zařízení |  |

| P28 PCR cycler | 3 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model (doplní dodavatel) |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Velký barevný LCD dotykový displej (maximálně 5, 7 palcový) |  |
| Blok max. 96 x 0,2 ml zkumavky |  |
| Pracovní objem vzorku v rozmezí alespoň 10 až 100µl |  |
| Gradient - přesnost ±0.5°C, rozsah - 30–100°C, rozsah teplotních rozdilu - 1–25° možnost konstantní inkubace |  |
| Teplotní rozsah nejméně v rozmezí: 4 až 100 ᵒC |  |
| Teplotní uniformita ˂0,5 ᵒC |  |
| Rychlost ohřevu bloku min 4ᵒC/sec |  |
| Ukládání dat do paměti přístroje nebo na USB A disk |  |
| rozměry - váha přístroje do 9kg, rozměry do 26 x 47 x 23 cm |  |

| P19 lyofilizátor | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| programovatelný laboratorní a poloprovozní lyofilizátor pro lyofilizaci v komoře i v baňkách |  |
| kapacita: alespoň 2,5 kg ledu/ 24h, max objem 3 kg ledu |  |
| objem kondenzoru minimálně 4 l |  |
| pracovní teplota kondenzoru min -110°C |  |
| kondenzor ledu z nerezu s teflonovým povrchem (vhodný pro lyofilizaci agresivních rozpouštědel) |  |
| zcela hladké stěny kondenzoru, chladicí spirála mimo prostor kondenzoru |  |
| programování automatický nebo manuální režim, zobrazení teploty a tlaku (od 0,001 mbar), řízení teploty, času a tlaku, indikace odmražení, možnost tvorby programů |  |
| ovládání pomocí barevného dotykového displeje |  |
| programování na přístroji nebo přes počítač |  |
| alarmy chybových stavů – přetížení, porucha systému |  |
| USB port pro monitorování a externí programování parametrů |  |
| programové ovládání vakuového a zavzdušňovacího ventilu |  |
| alespoň 10 programů (každý program minimálně 14 kroků) |  |
| vypouštěcí ventil pro snadné čistění |  |
| elektrický ohřev kondenzoru pro rychlé odmražení |  |
| monitorovací a řídící software |  |
| Součástí dodávky: |  |
| nerezový manifold s 4 gumovými ventily ¾“ |  |
| lyofilizační baňky: min. 8 ks 150 ml, min. 8 ks 300 ml |  |
| rotační vývěva s přírubou, filtrem oleje a ventilem |  |
| Parametry vývěvy: |  |
| dvoustupňová vývěva |  |
| čerpací kapacita alespoň 2,3 m3/h |  |
| dosažitelné vakuum alespoň 2x10-3 mbar |  |
| bezpečnostní ventil bránící proniknutí oleje do vakuové komory |  |
| ruční ventil pro možnost přerušení vakua |  |
| odlučovač oleje s filtrem pro ochranu okolí před olejem |  |

| P39 nanodrop | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Kompaktní mikrokapkový UV-VIS spektrometr |  |
| Vhodný pro analýzy nukleových kyselin, proteinů a dalších látek |  |
| Možnost měření kinetiky |  |
| Objem vzorku alespoň 1µL |  |
| Minimální rozsah vlnových délek 190 – 850 nm |  |
| Typ detektoru nejméně 2048 elementů typu CMOS |  |
| Optická dráha 0,030 až 1,0 mm, samo-nastavovací |  |
| Optická šířka štěrbiny 1,8 nm (FWHM pro čáru Hg 254 nm) |  |
| Zdroj záření Xenonová "flash" lampa |  |
| Rozhraní alespoň 1x USB_A, Ethernet, Bluetooth a Wi-Fi |  |
| Integrovaný barevný displej nejméně 7" s rozlišením nejméně 1280 x 800 bodů |  |
| Pracovní stanice včetně monitoru a periferií v konfiguraci nutné k provozu přístroje a zpracování dat |  |

| P40 dokumentační systém | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Citlivý a přesný Bio-Imaging systém pro chemiluminiscenční aplikace, western bloty i UV a RGB fluorescenční aplikace |  |
| opticky těsná komora |  |
| automatický magnetický zámek dveří |  |
| Kamera CCD, vlastní rozlišení alespoň 4 Mpix (ne softwarový dopočet), dynamický převodník 16 bit, rozsah 4,8 OD a více, chlazení alespoň -50°C, účinnost kamery alespoň 70% QE při 425nm, možnost snímání plochy nejméně 34x26 cm, optický zoom alespoň 6 x |  |
| Transiluminátor s výsuvem a ochranným krytem pro manuální operace a pozorování |  |
| Možnost osazení spodním UV a modrým světlem, možnost osazení zdrojem spodního bílého světla, možnost osazení horního (EPI) osvětlení RGB a UV |  |
| Maximální rozměry 60 x 90 x 60 cm (šířka x výška x hloubka) |  |
| Požadavky na software pro ovládání a práci s obrázky |  |
| snímání v plně automatickém, režimu nebo s úplnou manuální kontrolou parametrů, s databází parametrů používané typy vzorků |  |
| základní funkce - automatické snímání, manuální snímání, prohlížení a úpravy obrázků |  |
| manuální režim - ovládání všech parametrů (komora, optika, filtry, kamera) z menu |  |
| automatický režim - automatická expozice pro optimalizaci kvality obrázku u fluorescenčního i chemiluminiscenčního snímání, rychlý náhled chemiluminiscenčního obrázku |  |
| ukládání v bezestrátovém formátu (více vrstev – raw data, popisy, úpravy) a v běžných formátech podle typu až 16 bit |  |
| Požadavky na analytický software |  |
| analýzu gelů, kvantitativní analýzu, počítaní kolonií, band matching |  |
| automatická analýza podle přednastavených šablon |  |
| zobrazení všech dat, obrázku, histogramu současně |  |
| automatická lokalizace stop, bandů a spotů, s možností manuální úpravy a označení |  |
| automatická korekce deformovaných stop, smiling efektu |  |
| automatická korekce pozadí |  |
| integrovaná knihovna standardů |  |
| uživatelsky definovatelné standardy |  |
| porovnání stop (matching) na základě MW, Rf, tvorba dendrogramů |  |
| export dat do Excelu, Wordu, PDF |  |
| Součástí dodávky: |  |
| výsuvný trans iluminátor 312nm a 365 nm s plochou alespoň 30x22 cm |  |
| zdroj spodního bílého světla alespoň 22x 30 cm |  |
| zdroj horního modrého světla 460 nm +- 5 nm |  |
| UV filtr |  |
| Filtr 510-600 nm |  |
| Ovládací počítač s minimální konfigurací: dotykový displej 19", RAM DDR3 4GB, disk 500 GB, 4 x USB 2.0/USB 3.0, klávesnice, myš |  |
| Multilicence Software pro ovládání a práci s obrázky |  |
| Multilicence Analytického software |  |

| P41 Transiluminátor | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Prosvětlená plocha nejméně 20 x 20 cm |  |
| Výklopný ochranný transparentní kryt |  |
| Přepínatelné vlnové délky 254 nm, 312 nm, 365 nm |  |
| Maximální vnější rozměry šířka x hloubka / výška v mm: 480 x 350 / 140 |  |

| P42 Elektroforéza mini | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Elektroforéza horizontální pro separaci DNA nebo RNA |  |
| Velikost gelu minimálně 10 x 11,5 cm |  |
| Množství pufru cca 450 ml |  |
| Maximální kapacita vzorků v jednom běhu minimálně 80 |  |
| Součástí dodávky alespoň 2 hřebeny pro 16 vzorků o šíři 1 mm |  |

| P43 Elektroforéza midi | 6 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Elektroforéza horizontální pro separaci DNA nebo RNA |  |
| Velikost gelu minimálně 12,8 x 15 cm |  |
| Množství pufru cca 900 ml |  |
| Maximální kapacita vzorků v jednom běhu minimálně 112 |  |
| Součástí dodávky alespoň 2 hřebeny pro 16 vzorků o šíři 1 mm |  |

| P45 Elektroforéza zdroj | 4 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Hodnoty zobrazované na LED displeji |  |
| Mikroprocesorová regulace, interface pro připojení k PC |  |
| Automatická kontrola programu v závislosti na čase |  |
| Paměť pro minimálně 9 programů |  |
| Možnost připojení minimálně 4 elektroforetických jednotek současně |  |
| Rozsah nastavitelného napětí alespoň 0 – 600 V |  |
| Max. proud: 500 mA |  |
| Max. výkon: 150 W |  |
| Rozlišení: 1 V/1 mA/1 W |  |

| P75 Spektrofotometr | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Dvoupaprskový UV-VIS spektrofotometr pro měření Abs a T% |  |
| Spektrální rozsah minimálně 190 – 1100 nm |  |
| Šířka spektrálního pásu max. 1 nm |  |
| Monochromátor |  |
| Zdroj světla: Halogenová a deuteriová výbojka |  |
| Přesnost vlnových délek: menší nebo rovna ± 0,1 nm při 656,1nm |  |
| Reprodukovatelnost vlnových délek: menší nebo rovna ± 0,1nm |  |
| Fotometrický rozsah měření: minimálně -4 až +4 Abs |  |
| Fotometrická přesnost: lepší nebo rovna ± 0,002 Abs při 0,5 Abs |  |
| Stabilita základní čáry „baseline stability“ lepší nebo rovna ± 0,0003 Abs/Hodinu |  |
| Rozhraní USB port (pro připojení tiskárny, PC nebo ukládání dat) |  |
| Možnost ovládání přístroje z displeje i PC |  |
| PC software pro ovládání UV-VIS spektrofotometru, nastavení a ukládání metod, zpracování a ukládání výsledků a tvorbu reportů |  |
| Stanovení: |  |
| absorbance při jedné vlnové délce nebo více vlnových délkách (volba alespoň 7 vlnových délek) |  |
| koncentrace a měření kalibračních křivek |  |
| měření kvantity při třech vlnových délkách |  |
| skenu celého spektra |  |
| reakční kinetiky – měření absorbance v závislosti na čase a výpočet enzymatické aktivity |  |
| „bio“ aplikace – stanovení čistoty DNA, koncentrace proteinů |  |
| Možnost dodatečného doplnění dalšího příslušenství (není součástí dodávky) jako například termostatování kyvet, držák pro 7 kyvet s automatickým posunem a ovládáním ze software |  |

| P24 Zoom stereo mikroskop | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Mikroskop s ergonomickou a robustní konstrukcí |  |
| Optický systém: Greenough |  |
| Hlavice: trinokulární stereoskopická, otočná o 360°, úhel vhledu 45°, nastavitelný oční rozestup minimálně 55-75 mm, dioptrické doostřování ±5D na obou okulárech |  |
| 2ks širokoúhlé okuláry WF 10x/22 |  |
| Poměr ZOOMu alespoň 6,71:1 |  |
| Plynulý rozsah ZOOMu minimálně 0,67x – 4,5x |  |
| Objektiv 1:1 |  |
| Pracovní vzdálenost minimálně 110 mm |  |
| Celkové zvětšení minimálně 6,7x – 45x (při použití předsádkových objektivů a okulárů lze dosáhnout zvětšení až minimálně 225x) |  |
| Stativ: kovová základna minimálních rozměrů (š x hl / v 255 x 255 / 50 mm), zaostřování hrubé a jemné, vertikální a horizontální rameno o délce cca 400 mm |  |
| LED kruhové osvětlení, alespoň 48 diod, diody umístěné ve dvou prstencích, plynulá regulace intenzity osvětlení, průměr uchycení maximálně 60 mm |  |
| Součástí dodávky obal (kryt) proti usazování prachu |  |

| P25 Stereo mikroskop | 10 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Hlavice binokulární otočná o 360ᵒ, úhel vhledu 45ᵒ, oční rozestup nastavitelný minimálně 55 až 75 mm, dioptrické doostření obou okulárů, očnice (2ks) |  |
| Okulár násuvný WF 10x/20 2ks |  |
| ZOOM plynulý posuv v rozsahu minimálně 1x až 4x |  |
| Celkové optické zvětšení minimálně 10x až 40x |  |
| Stativ tyčový (průměr tyče minimálně 20 mm, délka ramene alespoň 185 mm) |  |
| Pracovní plocha stolku minimálně 170 x 110 mm, pérové držáky preparátu, podložní deska matová průměr minimálně 95 mm, podložní deska černobílá průměr minimálně 95 mm, modrý filtr průměr minimálně 40mm, vzdálenost od středu podložní desky k rameni minimálně 120 mm |  |
| Zaostřování hrubé a jemné |  |
| Horní a spodní přepínatelné halogenové osvětlení s plynulou regulací intenzity |  |
| Součástí dodávky obal (kryt) proti usazování prachu na každý mikroskop |  |