Minimální technické parametry pro část b teplotní technika:

| P17a Inkubátor s vnitřní zásuvkou | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| nucené proudění vzduchu v komoře |  |
| objem vnitřní komory min. 100 litrů |  |
| maximální vnější rozměry šířka x hloubka / výška v mm: 750 x 600 / 900 |  |
| teplotní rozsah: min. od +30 °C (nejméně však +10 °C nad teplotou okolí) do +70 °C s odečítáním po 0,1 °C |  |
| vnitřní komora nerezová ocel AISI 304 nebo ASTM 304 |  |
| PID mikroprocesorové řízení teploty s integrovaným auto-diagnostickým systémem; možnost nastavení teploty, pozice klapky (servo motor), skutečného času, časovače (od 1 min. do 99 dnů), možnost nastavení nebo načtení teplotního programu (rampa) |  |
| dvě teplotní čidla Pt100 |  |
| možnost regulace výkonu topných těles |  |
| vícenásobná elektronická a mechanická ochrana překročení nastavených hodnot s optickým a akustickým alarmem |  |
| rozhraní ethernet a USB |  |
| zabudovaná vnitřní zásuvka 230V, krytí IP68 |  |
| součástí dodání SW pro řízení a správu a vyhodnocení dat a minimálně 2 nerezová síta |  |

| P17b Inkubátor chlazený s vnitřní zásuvkou | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| nucené proudění vzduchu v komoře |  |
| objem vnitřní komory min. 50 litrů |  |
| maximální vnější rozměry šířka x hloubka / výška v mm: 600 x 650 / 800 |  |
| teplotní rozsah: teplotní rozsah minimálně 0 °C (20 °C pod teplotu okolí) až +60 °C |  |
| vnitřní komora nerezová ocel ASTM 304 |  |
| mikroprocesorové řízení teploty s integrovaným auto-diagnostickým systémem; možnost nastavení teploty, pozice klapky (servo motor), skutečného času, časovače (od 1 min. do 99 dnů), funkce garantující, že program nebude spuštěn před dosažením nastavené teploty ve všech měřených bodech, možnost nastavení nebo načtení teplotního programu (rampa) |  |
| teplotní čidlo Pt100 |  |
| možnost regulace výkonu topných těles |  |
| vícenásobná elektronická a mechanická ochrana překročení nastavených hodnot s optickým a akustickým alarmem |  |
| rozhraní ethernet |  |
| zabudovaná vnitřní zásuvka 230V, krytí IP68 |  |
| součástí dodání SW pro řízení a správu a vyhodnocení dat a minimálně 2 nerezová síta |  |

| P21 Sušárna | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Sušárna vhodná pro sušení rostlinného materiálu |  |
| Vnitřní komora z nerez oceli AISI 304 nebo ASTM 304 |  |
| Vnitřní objem komory minimálně 410 litrů |  |
| Vnitřní ventilátor |  |
| Rozsah teploty minimálně v rozsahu 30°C do 45°C nad teplotu okolí |  |
| Provedení na kolečkách (1 pár s brzdou) |  |
| Vnější rozměry maximálně 650 x 750 / 1800 mm (šířka x hloubka / výška) |  |
| Prosklené dveře z tvrzeného skla v kovovém rámu |  |
| Součástí dodávky min. 3 police či síta |  |
| Součástí dodávky odsávací jednotka |  |
| Dotykový digitální displej |  |
| Nezávislý ochranný termostat |  |
| 2 nezávislá teplotní čidla PT100 |  |
| Zvukový a vizuální alarm |  |

| P22 Sušárna parafínových bločků | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Sušárna s plynotěsnou komorou zajišťující vynikající uniformitu rozložení teploty |  |
| Přirozené proudění vzduchu v komoře |  |
| Vnitřní objem komory minimálně 50 litrů |  |
| Vnitřní komora: nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304 nebo ASTM 304) |  |
| Teplotní rozsah minimálně od 5 °C nad okolní teplotou do 80 °C |  |
| Vícenásobná ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880 |  |
| Dvě teplotní čidla Pt100 dle DIN třída A |  |
| Rozhraní USB a Ethernet |  |
| Možnost nastavení teplotního profilu (rampy) |  |
| Součástí dodávky 2 nerez síta |  |
| Dotykový digitální displej |  |
| Nezávislý ochranný termostat |  |
| 2 nezávislá teplotní čidla PT100 |  |
| Zvukový a vizuální alarm |  |

| P27 Sušárna rostlinného materiálu | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Sušárna vhodná pro sušení rostlinného materiálu |  |
| Vnitřní komora z nerez oceli AISI 304 nebo ASTM 304 |  |
| Vnitřní objem komory minimálně 410 litrů |  |
| Vnitřní ventilátor |  |
| Rozsah teploty minimálně v rozsahu 30°C do 45°C nad teplotu okolí |  |
| Provedení na kolečkách (1 pár s brzdou) |  |
| Vnější rozměry maximálně 650 x 750 / 1800 mm (šířka x hloubka / výška) |  |
| Prosklené dveře z tvrzeného skla v kovovém rámu |  |
| Součástí dodávky 3 police/síta |  |
| Součástí dodávky odsávací jednotka |  |
| Dotykový digitální displej |  |
| Nezávislý ochranný termostat |  |
| 2 nezávislá teplotní čidla PT100 |  |
| Zvukový a vizuální alarm |  |

| P30 Inkubátor | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| inkubátor s přirozeným prouděním vzduchu |  |
| objem vnitřní komory min. 70 litrů |  |
| maximální vnější rozměry šířka x hloubka / výška v mm: 600 x 530 / 950 |  |
| teplotní rozsah alespoň od 5 °C nad teplotu okolí do 70 °C |  |
| vnitřní komora nerezová ocel AISI 304 nebo ASTM 304 |  |
| PID mikroprocesorové řízení teploty s integrovaným auto-diagnostickým systémem; možnost nastavení teploty, skutečného času, časovače (od 1 min. do 99 dnů) |  |
| jedno teplotní čidlo Pt100 |  |
| vícenásobná elektronická a mechanická ochrana překročení nastavených hodnot s optickým a akustickým alarmem |  |
| rozhraní ethernet |  |
| součástí dodávky min. 2 nerezová síta |  |

| P56 Sušárna | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| sušárna s nuceným prouděním vzduchu v komoře |  |
| objem vnitřní komory min. 95 litrů |  |
| maximální vnější rozměry šířka x hloubka / výška v mm: 750 x 600 / 900 |  |
| teplotní rozsah: od max 35°C do minimálně 300°C |  |
| vnitřní komora nerezová ocel AISI 304 nebo ASTM 304 |  |
| PID mikroprocesorové řízení teploty s integrovaným auto-diagnostickým systémem; možnost nastavení teploty, skutečného času, časovače (od 1 min. do 99 dnů), možnost nastavení nebo načtení teplotního programu (rampa) |  |
| dvě teplotní čidla Pt100 |  |
| možnost regulace výkonu topných těles |  |
| vícenásobná elektronická a mechanická ochrana překročení nastavených hodnot s optickým a akustickým alarmem |  |
| rozhraní ethernet a USB |  |
| součástí dodání SW pro řízení a správu a vyhodnocení dat a min 2 nerezová síta |  |

| P58 Vodní lázeň | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Laboratorní vodní lázeň bez cirkulace |  |
| teplotní rozsah min. do 95 °C |  |
| objem min. 45 litrů |  |
| celonerezové provedení – nerez ocel 1.4301 |  |
| digitální LED displej |  |
| vnitřní rozměry lázně minimálně 580 x 340 x 220 (d x š x h) mm |  |
| PID mikroprocesorové řízení teploty se zabudovaným autodiagnostickým systémem |  |
| 2 čidla Pt100 |  |
| časovač v rozsahu minimálně 0 až 990 minut nebo nepřetržitý provoz |  |
| přesnost nastavení teploty 0,1 °C |  |
| audio-vizuální alarm při ukončení programu a havarijních stavech |  |
| výpustný ventil |  |
| možnost dodatečného doplnění o třepací zařízení a chladící jednotky |  |
| součástí přístroje šikmé kondenzační nerezové víko |  |

| P59 Topné hnízdo | 2 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model (doplní dodavatel) |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Laboratorní topné hnízdo pro kulaté baňky s objemem 250 ml |  |
| vestavěný termostat s výkonovou regulací |  |
| teplota plynule regulována v rozmezí minimálně 200 až 400°C |  |
| topný výkon min. 190 W |  |

| P63 inkubátor | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| inkubátor s nuceným prouděním vzduchu |  |
| objem vnitřní komory min. 25 litrů |  |
| maximální vnější rozměry šířka x hloubka / výška v mm: 600 x 450 / 720 |  |
| teplotní rozsah alespoň od 10 °C nad teplotu okolí do 70 °C |  |
| vnitřní komora nerezová ocel AISI 304 nebo ASTM 304 |  |
| PID mikroprocesorové řízení teploty s integrovaným auto-diagnostickým systémem; možnost nastavení teploty, skutečného času, časovače (od 1 min. do 99 dnů) |  |
| jedno teplotní čidlo Pt100 |  |
| vícenásobná elektronická a mechanická ochrana překročení nastavených hodnot s optickým a akustickým alarmem |  |
| rozhraní ethernet |  |
| součástí dodání min 2 nerezová síta |  |

| P9 horkovzdušný sterilizátor | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| laboratorní sterilizátor s nuceným prouděním vzduchu |  |
| objem vnitřní komory min. 100 litrů |  |
| maximální vnější rozměry šířka x hloubka / výška v mm: 750 x 600 / 890 |  |
| teplota: do minimálně 250 °C |  |
| vnitřní komora nerezová ocel AISI 304 nebo ASTM 304 |  |
| PID mikroprocesorové řízení teploty s integrovaným auto-diagnostickým systémem; možnost nastavení teploty, skutečného času, časovače (od 1 min. do 99 dnů) |  |
| jedno teplotní čidlo Pt100 |  |
| vícenásobná elektronická a mechanická ochrana překročení nastavených hodnot s optickým a akustickým alarmem |  |
| rozhraní ethernet |  |
| součástí dodání minimálně 2 nerezová síta |  |

| P26 mrazicí box (pultový) | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Teplotní rozsah alespoň -10°C až -45°C |  |
| Minimální vnitřní rozměry (v x š x h) : 640 x 880 x 400 mm |  |
| Vnitřní objem min. 200 litrů |  |
| Systém chlazení v mrazicí části: statický |  |
| Typ ovládání: elektronické dotykové |  |
| Ukazatel teploty mrazící části: vnější digitální |  |
| Alarm: optický i akustický |  |
| Vnější rozměry max. šířka x hloubka / výška v mm: 1150 x 790 / 950 |  |
| Nastavování teplot alespoň po 0,1°C |  |
| Připojení pro monitoring teplot: RS 485 |  |
| Součástí dodávky min 3 koše |  |
| Vybavení 4 kolečky pro snadnou manipulaci |  |
| vybavení zámkem |  |

| P3 mrazák | 5 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Teplotní rozsah alespoň -14° C až - 28° C |  |
| Vnitřní objem v rozsahu 470 až 520 litrů |  |
| Systém chlazení v mrazicí části: statický |  |
| Typ ovládání: elektronické |  |
| Ukazatel teploty mrazící části: vnější digitální |  |
| Alarm: optický i akustický |  |
| Vnější rozměry max. šířka x hloubka / výška v mm: 750 x 800 / 1800 |  |
| Energetická třída minimálně A+ |  |
| Poliček v mrazící části: minimálně 7 |  |
| ekologické chladící medium R600a nebo R290 |  |

| P31 lednice malá | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Teplotní rozsah alespoň +2°C až +10°C |  |
| Vnitřní objem v min. 160 litrů |  |
| Systém chlazení v chladicí části: statický |  |
| Způsob odmrazování v chladicí části: automatický |  |
| Ukazatel teploty chladící části: vnější digitální |  |
| Vnější rozměry max. šířka x hloubka / výška v mm: 600 x 600 / 850 |  |
| Poliček v mrazící části: minimálně 4 (z toho alespoň 3 výškově stavitelné) |  |
| Materiál poliček: rošt s plastovou úpravou |  |
| ekologické chladící medium R600a nebo R290 |  |
| vybavení zámkem |  |

| P4 lednice | 5 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Teplotní rozsah alespoň +1°C až +15°C |  |
| Vnitřní objem v rozsahu 510 až 560 litrů |  |
| Provedení s ventilátorem |  |
| Systém chlazení v chladicí části: dynamický |  |
| Způsob odmrazování v chladicí části: automatický |  |
| Ukazatel teploty chladící části: vnější digitální |  |
| Vnější rozměry max. šířka x hloubka / výška v mm: 750 x 750 / 1700 |  |
| Poliček v mrazící části: minimálně 5 (z toho alespoň 4 výškově stavitelné) |  |
| Materiál poliček: rošt s plastovou úpravou |  |
| ekologické chladící medium R600a nebo R290 |  |
| vybavení zámkem |  |