Minimální technické parametry pro část c sterilizace a mytí:

| P14 Autokláv - parní sterilizátor | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| vertikální provedení |  |
| vhodný pro sterilizaci roztoků, skleněných nádob, špiček, pipeta a dekontaminaci |  |
| objem vnitřní komory min. 65 litrů |  |
| rozměry vnitřní komory min. 380 x 500 mm (průměr x výška) |  |
| vnitřní komora z nerez oceli 316 L |  |
| barevný dotykový displej pro indikaci tlaku, teploty, času a zobrazení chybových hlášení |  |
| napojení na tlakovou Demi vodu, EV 400V, odpad |  |
| rozsah sterilizačních teplot v rozsahu alespoň od 105 °C do 137 °C |  |
| 2 čidla Pt100 v souladu s normami IEC61010-1, IEC 61010-2-040 |  |
| kombinovaná elektronická a mechanická kontrola tlaku |  |
| bezpečnostní ventily bránící přetlakování komory |  |
| kontrolní systém hladiny vody - zabudovaná pojistka parního generátoru udržuje stálou hladinu vody a zajišťuje bezpečný provoz topných těles |  |
| přístroj vyhovující normám EN 285:2006 a DIN 58951-2:2003 |  |
| rozhraní USB a ethernet |  |
| součástí dodávky: 2x nerez nižší drátěný koš, 1x nerez vyšší drátěný koš, 1x nerez koš vhodný pro dekontaminaci |  |
| součástí revize tlakové nádoby |  |

| P60 autokláv - parní sterilizátor | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| horizontálně umístěná sterilizační komora |  |
| objem komory min. 19 litrů |  |
| rozměry komory průměr x hloubka min. 230 x 430 mm |  |
| barevný displej s fóliovou klávesnicí pro indikaci tlaku, teploty, času a zobrazení chybových hlášení |  |
| komora z nerez oceli 316L |  |
| zabudovaný zásobník demi vody |  |
| PID regulace tlaku |  |
| mikroprocesorové řízení |  |
| jednotlivé fáze cyklu barevně odlišeny; zobrazení grafu vývoje teploty a tlaku |  |
| rozsah sterilizačních teplot alespoň od 105 °C do 137 °C |  |
| min. 4 pevné programy a min. 20 volitelných programů |  |
| kombinovaná elektronická a mechanická kontrola tlaku |  |
| bezpečnostní ventily bránící přetlakování komory |  |
| rozhraní USB a ethernet |  |

| P62 destilační přístroj | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Laboratorní destilační přístroj pro dvojitou destilaci |  |
| výkon min. 4 l/hod |  |
| objem zásobníku min. 6,5 l |  |
| vodivost vody po destilaci min. 1,6 µS/cm |  |
| odpařovací nádoba z nerezu |  |
| chladicí nádoba pro první stupeň z nerezu, pro druhý stupeň z borosilikátového skla |  |
| přívod chladící vody přes solenoidový ventil |  |
| indikátor zanesení a nízké hladiny |  |
| dvojitá ochrana poklesu hladiny – tepelná pojistka a plovák |  |
| možnost zavěšení na zeď |  |
| napájení 400V |  |

| P18 myčka laboratorní | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| jednodveřový mycí automat |  |
| max. vnější rozměry přístroje (v, š, h): 835 (včetně nerezového víka), 600, 600 mm |  |
| vnější opláštění nerez |  |
| dopředu výklopné celonerezové dveře |  |
| mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické |  |
| přednastavené mycí a dezinfekční programy pro laboratorní sklo (např. ORGANICA, ANORGANICA, atd.) |  |
| zakrytá topná tělesa |  |
| mycí prostor vybavený dvěma nerezovými mycími rameny |  |
| kontrola mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen |  |
| dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací |  |
| během mycího cyklu elektricky blokované dveře |  |
| automatické dovírání a uzamykání dveří |  |
| vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu min. 45 m3/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 13 (stupeň filtrace min. 99,5 %) |  |
| mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až 128 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo až do výšky 450 mm, až 196 pipet až do výšky 450 mm nebo 1600 zkumavek |  |
| výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. Qmax 500 l/min |  |
| elektronická, programovatelná řídící jednotka (min. 14 zákl. programů) |  |
| jeden dávkovač pro tekutou mycí chemii |  |
| jedno dávkovací čerpadlo pro tekutou neutralizační chemii |  |
| vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem |  |
| vestavěný změkčovač vody |  |
| násypka soli |  |
| modulární koncepce vnitřního košového vybavení |  |
| Součástí dodávky následující příslušenství: |  |
| 1 ks spodní koš pro moduly |  |
| 1 ks spodní koš se dvěma přípojkami modulů pro uložení až dvou injektorových modulů nebo nástavců, automatické uzavření přípojek, když se nepoužívají |  |
| modul pro vložení laboratorního skla jako např. Ehrlenmeyerových baněk, kulatých baněk, laboratorních láhví, odměrných baněk a odměrných válců, min. 6× injektorová tryska s plastovou podpěrou, min. 6× injektorová tryska, min. 6× aretace pro trysku, min. 6× injektorová tryska, min. 6× aretace pro trysku |  |
| 2 ks segmentový koš pro cca 200 zkumavek do délky 75 mm, včetně víka |  |
| 1 ks polokoš pro širokohrdlé labor. sklo |  |

| P52 Výrobník Demi vody | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Úpravna vody pro laboratorní účely |  |
| výkon zařízení minimálně 15 litrů za hodinu 3 stupňová 20“ předfiltrace s použitím kombinovaného filtru |  |
| provedení housingů jednotlivých filtrů – 3 části (hlava, nádoba, převlečená matice) |  |
| přístroj musí obsahovat vodoměr pro sledování intervalu výměn jednotlivých stupňů |  |
| min. 2 ks manometrů pro snímání pracovních tlaků (vstup na předfiltraci, výstup na RO modul) |  |
| digitální konduktometr s měřícím rozsahem 0,00 – 19,99 µS/cm a 20,00 – 199,9 µS/cm |  |
| deionizační kolona pro dočištění, minimální objem náplně 7 litrů |  |
| rozměr kolony: max. Ø 159 mm x v-530 mm, rozměr RO jednotky max.: š-395 x h-170 x v-590 mm |  |
| zásobní nádrž pro cirkulační smyčku, vyrobená z PP desek o tloušťce min. 15 mm a o rozměru min. š-800 x h-400 x v-750 mm, využitelný čistý objem minimálně 200 lit. + propojení s řídící mikroprocesorovou jednotkou, šroubovací čistící uzávěr, bezpečnostní sanitační přepad, vzduchový mikrobiální filtr min. 0,2 µm, instalace na samonosný rám |  |
| automatický provoz zásobní nádrže – mikroprocesorové řízení napouštění zásobní nádrže, zobrazení stavu činnosti RO stanice na ovládacím panelu, včetně vstupního uzavíracího elektroventilu |  |
| nabízené zařízení musí být certifikované dle ČSN 3696, jakost vody pro analytické účely pro 2 st. jakosti vody |  |
| technologie pro cirkulační smyčku |  |
| celonerezové čerpadlo pro cirkulační smyčku |  |
| motor jednofázový, nutno počítat s čerpáním demivody přes cca 2-3 patra a délku potrubí cca 200 m |  |
| pojistná demikolona zařazená do cirkulační smyčky s minimálním objemem iontoměničové pryskyřice 20 litrů |  |
| použitá iontoměničová náplň shodná s náplní deionizační kolony pro dočištění z důvodu centrální regenerace všech náplní |  |
| pojistná mechanická filtrace, typ dle průtokových požadavků cirkulační smyčky |  |
| hrubost filtru max. 1 µm |  |
| dodávka včetně držáku na stěnu a materiálu pro připojení do cirkulační smyčky |  |
| UV lampa – nerezové těleso s leštěným vnitřním povrchem, min. technické požadavky 16W, 36000 µ Wsec/cm2 , min. 600 l/hod |  |
| pojistný (regulační) ventil pro zajištění požadovaného konstantního tlaku v cirkulační smyčce |  |
| celonerezový manometr (min. 2 ks) pro snímání tlaku na vstupu do cirkulační větve a na zpáteční větvi cirkulační smyčky, rozsah 0-1 MPa. Automatické spínání cirkulační smyčky v nastaveném časovém režimu s možností jednoduchého manuálního spuštění |  |
| min. 15 ks odběrových ventilů (celoplastové), včetně materiálu potřebného pro napojení na cirkulační smyčku |  |
| součástí dodávky musí být kompletní instalační materiál vhodný pro rozvod demivody (bez použití kovových nebo pokovených částí). Součástí nabídky musí být kompletní náklady na instalaci technologie pro napojení na páteřní rozvody cirkulační smyčky provedené stavbou. |  |
| Zařízení pro výrobu ultračisté vody (typ I) |  |
| kvalita vody do 18,2 megaohm |  |
| monitorování TOC v reálném čase |  |
| údaje o kvalitě produkované vody na displeji dávkovače |  |
| flexibilní odběrový dávkovač |  |
| možnost proměnlivého způsobu odběru vody - od kapek až po 2 l/min |  |
| nastavení automatického dávkování v rozsahu minimálně 50 ml-60 l |  |
| možnost aretace výdeje vody pro plnění větších nádob |  |
| jednoduchá výměna náplní |  |
| koncový filtr s porozitou maximálně 0,2µ |  |

| P6 Pračka | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Kapacita náplně minimálně: 6,5 kg prádla (při poměru plnění 1:10); 7,5 kg prádla (při poměru plnění 1:8) |  |
| Objem bubnu minimálně 55 l |  |
| vnější šířka maximálně 600 mm |  |
| Plně elektronické řízení: alespoň 10 pevných programů a 10 dalších volitelných speciálních programů |  |
| Asynchronní motor s frekvenčním měničem |  |
| Vana z nerez oceli |  |
| Vícestupňová kontrola nevyváženosti |  |
| Vysokoobrátkový plně odpružený přístroj |  |
| Počet otáček při odstřeďování - max. 1400 ot./min |  |
| Odtok vody přes vypouštěcí čerpadlo DN 22 (LP) |  |
| Zásuvka pro práškové prací prostředky |  |
| Vnější opláštění: nerez |  |
| Vhodná pro věžovou sestavu pračka/sušička |  |

| P61 myčka | 2 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| podstavné provedení (samostatně stojící) |  |
| Maximální vnější rozměry: šířka x hloubka / výška v mm: cca 600 x 600 / 850 |  |
| Funkce 6. smysl umožňující měření stupně znečištění vody a automatické uzpůsobení mycího cyklu |  |
| Minimálně 2 ostřikovací ramena a sprcha |  |
| Alespoň 8 programů: Eco mytí, Intenzivní, PowerClean, Sklo, Rychlý program, Předmytí, Denní mytí, Noční program |  |
| Energetická třída: A++ |  |
| Třída účinnosti mytí: A |  |
| Třída účinnosti sušení: A |  |
| Ochrana proti přetečení (aqua control) |  |
| zvukový signál na konci programu |  |
| digitální displej ukazující zbývající čas programu, odložený start, konec |  |
| Vybavení: nastavitelný horní koš, dolní koš, příborová zásuvka (v dolním koši) |  |

| P7 Sušička | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model (doplní dodavatel) |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Kapacita náplně minimálně: 6,5 kg prádla |  |
| Objem nerezového bubnu minimálně 120 l |  |
| vnější šířka maximálně 600 mm |  |
| Plně elektronické řízení: alespoň 7 pevných programů (alespoň 2 programy s volbou času) a alespoň 12 dalších volitelných speciálních programů |  |
| Časová předvolba až 24 hodin |  |
| Funkce "šetrné sušení" umožňující snížení teploty zvoleného programu pro sušení choulostivých textilií |  |
| Ukazatel zbytkového času |  |
| Senzitivní systém sušení s elektronickým měřením zbytkové vlhkosti |  |
| Možnost individuální změny procesu sušení pomocí změny stupně zbytkové vlhkosti |  |
| Reverzní automatika otáčení bubnu |  |
| Vnější opláštění: nerez |  |
| Součástí dodávky 1ks spojovací díl nerez pro věžové uspořádání pračky (P6) se sušičkou |  |