Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka světelných spektrometrů na FAPPZ ČZU

část D - Multiplate Reader

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmětem je dodávka 1 kusu multiplate readeru s možností měření v módu absorbance, fluorescence a luminescence, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Multiplate reader |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Detekční módy: UV/Vis absorbance Fluorescenční intenzita, time-resolved fluorescence Luminescence Přístroj musí být možné dále rozšířit o měření fluorescenční polarizace |  |
| Možnost meření pomocí následujících metod: Koncová absorbance (endpoint) Kinetika Sken spektra Sken plochy jamky |  |
| Kompatabilita s miktrotitračními destičkami s rozsahem počtu pozic 6 - 384 |  |
| Možnost kontroly teploty až do 45°C |  |
| Možnost lineárního a orbitálního třepání |  |
| Zdroj záření: UV xenonová lampa |  |
| Výběr vlnových délek pro absorbanci, TRF, fluorescenci a luminiscenci pomocí monochromátoru. Reader musí být možné dovybavit filtrovým modulem tak, aby bylo možné čtení fluorescence jak s monochromátorem, tak s filtrem v rámci běhu jednoho protokolu bez přerušení čtení. |  |
| Rozsah měřených vlnových délek u příslušných módů měření: absorbance: 230–950 nm fluorescence: excitace monochromátor 250–700 nm; emise monochromátor 250 –700 nm luminescence: 300–700 nm |  |
| Přítomost následujících detektorů u příslušných módů měření: absorbance: fotodiodový detektor fluorescence: photomultiplier (PMT) systém luminescence: na bázi PMT systému |  |
| Dynamické rozsahy příslušných módů měření, přesnost a citlivost: absorbance: 0 – 4 OD, fluorescence: 7 dekád, citlivost alespoň Fluorescein 2.5 pM (0.25 fmol/well 384-well plate) luminescence: >6 dekád, citlivost alespoň 20 amol ATP (flash) |  |
| Parametry ovládací datastanice: čtyřjádrový procesor o min výkonnosti 2,66 GHz min. 4 GB RAM SSD disk s min. kapacitou 500 GB min. 500 GB HDD součástí datastanice operační systém kompatibilní s příslušným vyhodnocovacím softwarem |  |
| Příslušenství k datastanici: 1x LCD monitor s úhlopříčkou min. 24“ 1x myš 1x klávesnice |  |
| Software pro ovládání spektrofotmetru a pro pokročilou analýzu výstupních dat, včetně kalkulace inhibičních koncentrací (IC50) a dalších složitějších výpočetních operací (plocha pod křivkou apod.) |  |
| Další požadavky: Nový, nepoužitý a kompletní přístroj včetně plné verze vyhodnocovacího softwaru Doprava do místa plnění a instalace zařízení Školení pro detailní seznámení s ovládáním spektrofotometru a vyhodnocováním získaných dat (v rozsahu 1 dne pro max. 10 osob) Záruční doba minimálně 24 měsíců; záruční servis vyškolenými servisními techniky Preventivní údržba, seřízení a otestování celého systému min. 1 x během záruční doby |  |