Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky malého rozsahu: Dodávka analytického laboratorního vybavení pro FAPPZ ČZU

část B – drobné laboratorní vybavení

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

ba) Transluminátor

Předmětem je dodávka 1 kusu transluminátoru.

| Transluminátor |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| požadovaný systém slouží pro vizualizaci elektroforetických gelů barvených fluorescenčně pomocí EtBr nebo dalšími fluorescenčními barvivy pro DNA/RNA elektroforézu |  |
| plocha pro umístění gelu bude mít velikost minimálně 200 x 200 mm |  |
| plocha je jednolitá pouze pro pozorování v UV spektru |  |
| přístroj je vybaven dvojicí trubic s možností přepínání mezi vlnovými délkami 312 a 254 nm |  |
| přístroj je vybaven UV štítem pro ochranu obsluhy |  |

bb) Ultrazvukový homogenizátor s příslušenstvím

Předmětem je dodávka 1 kusu Ultrazvukový homogenizátor, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Ultrazvukový homogenizátor s příslušenstvím |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Výkon 125 W |  |
| Nastavitelnost výkonu v rozmezí 20─100% z maximálního výkonu |  |
| Možnost provozu při frekvenci 20 kHz |  |
| Nastavení času 0 s až 9 hodin 59 min 59 s |  |
| Řízeno PID procesorem |  |
| LCD displej |  |
| Připojovací kabel pro konvertor alespoň 1,8 m |  |
| 1/8" sonda (0,5 - 15 ml) součástí dodávky |  |
| Jehlová sonda pro mikroobjemy 5/64" microtip (2 mm) (0,2 - 5 ml) součástí dodávky |  |
| Jehlová sonda pro objemy 1/4" microtip (6,4 mm) (10 - 50 ml) součástí dodávky |  |
| Sound Enclosure - izolační skříň součástí dodávky |  |

bc) Dokumentační systém

Předmětem je dodávka 1 kusu Dokumentačního systému pro SDS-PAGE a agarózové gely, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Dokumentační systém |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem# |
| Maximální velikost gelu alespoň 19 x 24 cm |  |
| Součástí je transluminátor s výměnným šuplíkem (filtrem) pro gely -UV světlo 312 nm a druhý na bílé světlo,dvoustupňová regulace intenzity svícení |  |
| 16bitová digitální CMOS kamera alespoň 1,3 Mpx (6x digitální zoom); přímé propojení a ovládání pomocí PC přes USB |  |
| EtBR a SYBR Green filtr součástí dodávky |  |
| Součástí je základní dokumentační software, které umožňuje snímání,ukládání, sdílení a archivaci dat |  |
| Možnost rozšířit o další filtry (yellow,blue, green) |  |
| Ovládací PC jednotka: minimální požadavky Intel Core i3, monitor 14" LED 1366x768, RAM 4GB DDR4, Intel HD Graphics 630, SSD 256GB, DVD, WiFi 802.11ac, Bluetooth, USB 2.0, Windows 10 Pro 64bit, klávesnice, myš, ovládací software pro dokumentační systém včetně analýzy, možností anotací a 3D prohlížení elektroforetických proužků |  |
| Půdorys bez řídící jednotky max. 40 x 45 cm z důvodu omezeného prostoru |  |

bd) DNA/RNA UV box

Předmětem je dodávka 1 kusu DNA/RNA UV box, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| DNA/RNA UV box |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem# |
| UV lampa pro sterilizaci povrchů – životnost min cca 8000 hodin |  |
| Manuální posun čelního skla |  |
| Časovač UV-expozice 0-24 hod. nebo kontinuální provoz |  |
| Bezpečnostní funkce – automatické vypnutí UV lapmy při otevření čelního skla |  |
| Vnitřní zásuvka |  |
| Přední panel - rázuvzdorné sklo s UV absorbčním filtrem |  |
| Boční stěny - rázuvzdorné sklo s UV absorbčním filtrem |  |
| Dno a konstrukční části – nerezová ocel |  |
| Pracovní plocha min 600x450 mm a max 700x600 mm |  |
| Vnější rozměry: výška max. 600 mm z důvodu omezeného prostoru |  |
| Zařízení je umístěno na pojízdném pracovním stolku, který je součástí dodávky |  |

be) Horizontální elektroforéza

Předmětem je dodávka 2 kusů Horizontálních elektroforéz, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Horizontální elektroforéza |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Velikost gelu minimálně 10 x 10 cm a maximálně 15 x 15 cm |  |
| Vanička na nalévání gelů |  |
| 2 x 1 mm 10-20 zubových hřebínků |  |