Příloha č. 4b - Technická specifikace

Předmětem je dodávka 1 kusu systému plynového chromatografu s hmotnostním detektorem na bázi trojitého kvadrupólu s příslušenstvím, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| ---Chromatografické charakteristiky systému--- |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| Operační teplota termostatu v rozmezí minimálně od +4 °C nad okolní teplotu do 450°C |  |
| Rychlost ohřevu termostatu 65°C/min v plném rozsahu teplot do 450 °C |  |
| Alespoň 20 teplotních ramp a 21 prodlev |  |
| Maximální doba chlazení 210 sec z teploty 450°C na 50°C |  |
| Nastavení tlaku v rozsahu 0.000 - 99.999 psi s přesností min. 0.001 psi |  |
| Modul pro zpětný proplach kolon (backflush) a údržba GC bez nutnosti zavzdušnění, kontaminace a přerušení toku nosného plynu do MS detektoru (možnost uspořádání před kolonou, uprostřed 2 analytických kolon nebo za kolonou) |  |

| ---Teplotně programovatelný injektor--- |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| S plnou kontrolou elektronickýcm regulátorem tlaku a průtoku |  |
| Teplotně programovatelný nástřik umožňující režimy split/splitless, zároveň umožňující nástřik velkého objemu vzorku (LVI) |  |
| Nastavení provozní teploty minimálně do 450°C, 5 programovatelných teplotních ramp s rychlostí až 500 °C/min |  |
| Systém pro rychlou údržbu, výměnu linerů bez použití klíčů |  |
| Aktivní chlazení pomocí kapalného CO2. |  |

| ---Automatický dávkovací ventil--- |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| Vyhřívaný, plně automatizovaný 6cestný dávkovací ventil pro nástřik plynných vzorků |  |
| Propojení s injektorem v uspořádání před injektorem |  |

| ---Autosampler--- |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| Modulární multifunkční autosampler umožňující nástřik kapalných vzorků, headspace a SPME nástřik |  |
| Kapacita minimálně 90 standardních 2ml vialek |  |
| Ovládání plně integrované do MS (Mass spectrometer) software |  |
| Reprodukovatelnost nástřiku lepší než 0,5 % RSD |  |
| Programovatelná rychlost nástřiku |  |

| ---Hmotnostní spektrometr na bázi trojitého kvadrupólu--- |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| Módy měření multiplexní analýzy (multiple reaction monitoring) MRM, d-MRM, paralelní scan/MRM |  |
| Ionizační techniky: elektronová ionizace (EI) s možností rozšíření o pozitivní chemickou ionizaci (PCI), negativní chemickou ionizaci (NCI) |  |
| Možnost nastavení provozní teploty inertního iontového zdroje do min. 350 °C |  |
| Systém duálních (dvou) vláken na EI zdroji |  |
| Systém pro automatické, chromatografickým software řízené čištění iontového zdroje bez nutností manuálních operací/klasického mechanického čištění a manipulace s iontovým zdrojem, s pomocí aktivního čistícího plynu (např. H2) |  |
| Nastavení ionizační energie do 300 eV a kolizní energie do 60 eV |  |
| Hmotnostní rozsah: m/z 10–1050 |  |
| Jednotkové hmotnostní rozlišení s možnosti nastavení v rozsahu min. 0.4 až 4.0 Da |  |
| Počet MRM: 800 přechodů/s |  |
| Minimální hodnota MRM dwell: 0,5 ms |  |
| Interface samostatně vyhřívaný do 350 °C |  |
| Skenovací rychlost min. 20 000 amu/sec |  |
| Vyhřívaní kvadrupólového analyzátoru do 180 °C pro možnost automatického tepelného čištění, maximální robustnost a eliminaci použití předfiltrů vyžadujících údržbu/výměnu |  |
| Detekční limit přístroje < 4 fg oktafluornaftalenu: statistický výpočet z ploch píku 8 sekvenčních splitless nástřiků 1 μL, 10 fg/μL (OFN) s jistotou 99% |  |
| Možnost zlepšení detekčního limitu přístroje v budoucnu zakoupením citlivějšího iotového zdroje na < 0,5 fg oktafluornaftalenu: statisticky výpočet z ploch píku 8 sekvenčních splitless nástřiků 1 μL, 2 fg/μL OFN s jistotou 99%. |  |

| ---Vyhodnocovací software + pracovní stanice--- |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| Samostatný optimalizovaný počítač (procesor s výkonem minimálně 6000 bodů v benchmarku Passmark CPU Mark s podporou AES; operační paměť RAM minimálně 8GB; paměť HDD minimálně 500 GB) s řídicím a vyhodnocovacím softwarem pro kompletní systém, 2 x LCD monitor (minimálně 22 ´´), SSD disk (minimálně 250 GB), barevná laserová tiskárna, běžný operační systém |  |
| 1 extra licence pro vyhodnocování dat |  |
| Modul software pro diagnostiku a monitorování GC/MS/MS |  |
| Kvantitativní, Kvalitativní a Unknown modul pro zpracování dat |  |
| Nejnovější knihovna MS spekter NIST |  |
| Možnost uzamčení retenčních časů |  |
| Software pro cílovou dekonvoluci |  |
| Databáze MRM přechodů pro min. 1000 kontaminantů životního prostředí a potravin (Pesticidy, PAH, PBDE) obsahující min. 5 různých MRM přechodů při různých kolizních energiích pro maximální flexibilitu použití |  |

| ---Záložní zdroj UPS--- |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| UPS záložní zdroj pro zálohu systému po dobu 30 min provozu, případně výrazně více v módu standby |  |

| ---Generátor dusíku--- |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| Generátor musí obsahovat zabudovaný bezolejový kompresor |  |
| Možnost kontinuálního provozu min. 24 hodin |  |
| Maximální výstupní průtok plynu až 32 L/min |  |
| Výstupní tlak plynu alespoň 6,5 bar |  |
| Min/ Max provozní teplota 5°C – 35°C |  |
| Velikost částic v produkovaném plynu < 0.01μm |  |
| Produkovaný plyn bez ftalátů |  |
| Produkovaný plyn bez suspendovaných kapalin |  |
| Hlučnost max. 54 dB(A) |  |
| Napájení 230 V/50 Hz |  |
| Min. 2 x kit pro údržbu generátoru |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.