Příloha č. 4a - Technická specifikace

Přenosný digitální mikroskop

| Přenosný digitální mikroskop |  |
| --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem |
| Digitální mikroskop, kamera – snímač CMOS (min. 1600×1200 pixelů / 50 snímků za vteřinu) |  |
| Digitální mikroskop, stojan s motorizovaným stolkem: minimální rozsah motorizace pro měření 40×40×45 mm (X, Y, Z) |  |
| Digitální mikroskop, stojan s motorizovaným stolkem: motorizovaný pohyb s krokem max. 100 nm v ose Z |  |
| Digitální mikroskop, stojan s motorizovaným stolkem: možnost pozorování objektu pod úhlem min. v rozmezí 0 až 90° bez manipulace se vzorkem, automatická detekce úhlu naklonění stojanu pomocí senzoru |  |
| Digitální mikroskop, stojan s motorizovaným stolkem: minimální nosnost stolku 3 kg |  |
| Digitální mikroskop, stativ: rotační stojan přístroje |  |
| Digitální mikroskop: objektivy se zvětšením minimálně v rozsahu 20 až 5000 (viz bližší specifikace níže) |  |
| Digitální mikroskop: LED osvětlení (nad 5700K) – vícenásobné (koaxiální, kruhové/segmentové) |  |
| Digitální mikroskop: možnost pozorování v polarizovaném světle |  |
| Digitální mikroskop: možnost pozorování v průchozím osvětlení |  |
| Digitální mikroskop: možnost pozorování ve světlém i tmavém poli a jejich kombinaci při zvětšení min. v rozmezí 20-2000x |  |
| Další příslušenství: počítačová řídící jednotka (min. 500 GB) s přímým připojením signálu snímače na sběrnici počítače včetně monitoru (min. 23 palců) |  |
| Další příslušenství: nástavce objektivů pro zvýšení kontrastu a odstranění odlesku |  |
| Další příslušenství: panel pro manuální ovládání |  |
| Další příslušenství: možnost pozorování velkých vzorků mimo pracovní stojan, pomocí kontaktního sledování, kdy se objektiv přiloží přímo na vzorek při rozsahu zvětšení minimálně 20-150x |  |
| Programové zabezpečení: 2D a 3D analytický software s možností měření rozměrů ve všech osách |  |
| Programové zabezpečení: automatické zaostřování |  |
| Programové zabezpečení: možnost využití spodního i horního osvitu zároveň |  |
| Programové zabezpečení: skládání obrazu ve třech osách (X, Y, Z) |  |
| Programové zabezpečení: hloubkové zaostření (multifocus), HDR, obrazová analýza |  |
| Programové zabezpečení: možnost záznamu videa |  |
| Programové zabezpečení: možnost automatické detekce okrajů |  |
| Programové zabezpečení: možnost nastavení úhlu osvětlení i již na uloženém snímku jak ve 2D tak ve 3D |  |
| Programové zabezpečení: pozáruční poskytnutí upgradů SW zdarma min. 10 let od dodání mikroskopu zdarma |  |
| Programové zabezpečení: poskytnutí multilicenčního SW pro analýzu obrazu a vyhodnocování naměřených údajů a obrazů nezávisle na mikroskopu (na externím samostatném PC) s neomezeným počtem licencí |  |
| Programové zabezpečení: ,,reprodukční funkce nastavení“ – možnost pozorování za stejných podmínek jako u předcházejícího uloženého snímku (rychlost uzávěrky, světlo, vyvážení bílé, úprava kontrastu) |  |
| Programové zabezpečení: možnost vytvoření uživatelských účtů s vlastním nastavením) |  |
| Programové zabezpečení: při detekci změny zorného pole automatické proostření a vytvoření hloubkové kompozice obrazu nebo 3D |  |