Příloha č. 4b - Technická specifikace

Studentský mikroskop

Počet kusů 8

| Studentský mikroskop |  |
| --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem |
| Stabilní ergonomický stativ, konstrukce z lehkého kovu |  |
| Výkonné LED osvětlení, el. spotřeba max. 2,4W s minimální životností 60 000 hodin |  |
| Optimalizované Kohlerovo osvětlení bez nutnosti centrování |  |
| Makro a mikro ostření, aretace ostření - focus lock (aretaci makro posunu) pro snadnou ergonomickou práci s imersním objektivem a seřiditelná tuhost makro posuvu |  |
| Makro a mikro zaostřování je na sobě nezávislé (nepřenášející pohyb mikro ostření na makropohyb). Rozsah zdvihu ostření min. 15 mm |  |
| Širokoúhlý binokulární tubus (F.N. min. 20) s nastavitelnou roztečí okuláru v rozsahu min. 48 až 75 mm a úhlem vhledu 30° |  |
| Okuláry se zvětšením 10x se zorným polem č. 20 (F.N. min. 20). Okuláry opatřeny gumovými očnicemi. Minimálně jeden z okulárů musí mít dioptrickou korekci, jeden z okulárů musí být opatřen měřítkem (10 mm rozděleno na 100 dílků) |  |
| Otočný revolverový nosič objektivů pro min. 5 objektivů, objektivy mimo optickou osu jsou otočeny reverzně směrem od obsluhy |  |
| Objektivy min.: Planachromatický, zvětšení 4x, NA min. 0.10 Planachromatický, zvětšení 10x, NA min. 0.25 Planachromatický, zvětšení 20x, NA min. 0.40 Planachromatický, zvětšení 40x, NA min. 0.65 Planachromatický, zvětšení 100x, NA min. 1.25 |  |
| Velký skenovací (křížový) stolek (min. 211x154 mm) s ergonomickým, bezhřebenovým vedením preparátu, ovládání stolku na pravou ruku, držák pro min. 2 standardní podložní sklíčka s ergonomickým vkládáním jednou rukou a stupnicí pro odečet souřadnic XY |  |
| Kondenzor (typu Abbe) s numerickou aperturou NA min. 1,25, zabudovanou pohyblivou irisovou clonou, možnost práce s imerzním olejem na kondenzoru, možnost aretace určité pozice irisové aperturní clony pro rutinní práci |  |
| Součástí kondenzoru musí být i karusel se 7 pozicemi s optickými prvky - pro fázový kontrast PH1, PH2, PH3, zástin (temné pole), objektiv 2x, fluorescenci, světlé pole (BF). Možnost aretace pozice BF pro práci pouze pro procházející světlo |  |
| Součástí sestavy musí být i protiprachový kryt a napájecí kabel |  |