Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky malého rozsahu: Dodávka laboratorních klimaboxů a autoklávů pro FAPPZ ČZU

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

- Flow box

Předmětem je dodávka 1 ks Flow boxu s horizontálním prouděním

| flowbox s horizontálním prouděním |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| box pro práci s neinfekčním biologickým materiálem a sterilními roztoky (požadována je ochrana materiálu/roztoků, nikoli uživatele) |  |
| šířka pracovní plochy min 110 cm, max 130 cm |  |
| nerezová neperforovaná pracovní deska |  |
| osvětlení vnitřního prostoru |  |
| UV lampa se stahovacím krytem čelní stěny |  |
| časovač UV lampy |  |
| prachový prefiltr G3 |  |
| vývod pro plyn s bezpečnostním solenoidovým ventilem |  |
| piezo kahan s nožním spínačem |  |
| elektrická zásuvka v pracovním prostoru |  |
| stojan pod box |  |
| doprava, instalace a uvedení do provozu |  |

- Biohazard box

Předmětem je dodávka 1 ks Biohazard boxu, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Biohazard flow box |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| biohazard box třídy II |  |
| splnění normy EN 12469 |  |
| šířka pracovní plochy min 110 cm, max 130 cm |  |
| elektricky posuvné čelní okno |  |
| neperforovaná nerezová pracovní deska |  |
| zešikmení čelní stěny |  |
| možnost úplného vyklopení celé čelní stěny pro snadné čištění či vkládání objemných předmětů |  |
| prosklené boční stěny |  |
| elektrická zásuvka v pracovním prostoru (2x) |  |
| UV germicidní lampa s časovačem |  |
| Ochrana s pomocí PIN kódu |  |
| Počítadlo provozních hodin UV a ventilátorů |  |
| stojan pod box, výška min 75 cm, max 90 cm |  |

- Laminární box s horizontálním prouděním vzduchu

Předmětem je dodávka 1 ks laminárního boxu s horizontálním prouděním vzduchu, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Laminární box s horizontálním prouděním vzduchu |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Šířka pracovní plochy min. 170 cm |  |
| nerezová neperforovaná pracovní deska |  |
| osvětlení vnitřního prostoru |  |
| UV lampa se stahovacím krytem čelní stěny |  |
| časovač UV lampy |  |
| elektrická zásuvka (2x) v pracovním prostoru |  |
| stojan pod box |  |

- Pultový hlubokomrazící box

Předmětem je dodávka 1 ks pultového  hlubokomrazícího boxu -86°C, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Pultový hlubokomrazící box |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| objem min. 330 litrů |  |
| kapacita min 210 ks krabiček 50 mm, 133x133mm |  |
| trvale udržitelná teplota -86 °C |  |
| nízká spotřeba energie – pod 6 kWh/24h |  |
| HC (uhlovodíkové) chladivo |  |
| 4 vnitřní sekce |  |
| 2 vnitřní izolované dveře |  |
| alarm funkce včetně výstupu na externí alarm |  |
| certifikováno dle EN 93/42/EC |  |
| nerez racky pro polovinu vnitřního prostoru na krabičky 50mm,133x133mm |  |

- Mrazicí box

Předmětem je dodávka 1 ks mrazáku, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Mrazící box |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Čistý mrazící objem minimálně. 250 l a maximálně 350 l |  |
| Funkce No frost, 1 chladicí okruh, dynamický systém chlazení |  |
| Dynamický způsob chlazení |  |
| Způsob odmrazování v mrazící části: automatický |  |
| Počet zásuvek: 8-9 |  |
| Superfrost: řízený časem |  |
| Materiál poliček v mrazící části: sklo |  |

- Klimatizované boxy 2 ks

Předmětem je dodávka 2 ks klimaboxu – růstové komory, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Box pro klíčení a pěstování rostlin |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| objem min 290 litrů |  |
| boční osvětlení z 3 stran |  |
| teplotní rozsah: 0 až +50 °C ± 0,3 °C |  |
| osvětlení 0 - 20 000 luxů |  |
| možnost tvorby programů až o devíti krocích (rozednívání, stmívání) |  |
| displej se záznamem dat |  |
| minimálně 5 drátěných polic, možnost doplnění o další |  |
| objem min 290 litrů |  |

- Stolní autokláv

Předmětem je dodávka 1 ks stolního autoklávu, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Stolní autokláv |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Autokláv s horizontálním plněním a tlakovou komorou s objemem 60 až 70 litrů |  |
| objem kotliny min. 60 litrů a průměr min. 370 mm |  |
| pracovní teplota 105 - 137 °C |  |
| Přednastavené programy a možnost tvorby vlastních |  |
| LCD nebo barevný ovládací panel, menu v češtině |  |
| akustická signalizace ukončení procesu |  |
| automatický systém zamykání dveří |  |
| USB nebo jiný port k připojení počítače a exportu dat |  |
| Minimálně 2 flexibilní čidla na roztoky |  |
| vodní chlazení pláště |  |
| zabudovaná vakuová pumpa |  |
| tichý kompresor (do 35 dB) |  |
| plný koš : materiál nerez |  |
| Doprava a Instalace |  |

- Klimabox laboratorní

Předmětem je dodávka 1 ks laboratorního klimaboxu, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Klimabox laboratorní |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Klimatická komora umožňující přesnou temperaci vzorků a pěstování rostlin v přesně řízených teplotních, vlhkostních a světelných podmínkách. |  |
| objem min 290 litrů |  |
| teplotní rozsah: 0 až +50 °C ± 0,3 °C |  |
| rozsah regulace vlhkosti: 55 - 90 % ± 3 % |  |
| aktivní odvlhčovací systém |  |
| osvětlení 0 - 20 000 luxů |  |
| možnost tvorby programů až o devíti krocích (rozednívání, stmívání) |  |
| displej se záznamem dat |  |
| Minimálně 5 drátěných polic, možnost doplnění o další |  |
| Notebook s minimální konfigurací 8 GB RAM, 256GB SSD a 14 palců displej pro vyhodnocení naměřených dat |  |