Příloha č. 1d - Technická specifikace

Předmětem je dodávka 1 kusu vzpřímeného badatelského mikroskopu s kamerou, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Vzpřímený badatelský mikroskop s kamerou nejvyšší třídy |  |
| --- | --- |
| Technické a jiné požadavky |  |
|  | nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| zabudovaná čočka pro dokonale osvětlené celé zorné pole |  |
| Zadavatel požaduje zabudované výklopné filtry NCB, šedé ND8 a ND32, plus prázdný výklopný držák pro filtr s možností dodatečného vložení filtru |  |
| procházející světlo 100W halogen |  |
| motorizovaný stolek XY s držákem pro min. 1 ks preparátu na mikroskopickém skle 75 x 25 mm pro efektivnější kvantifikaci jednotlivých buněčných populací |  |
| motorizovaná osa Z s možností úpravy ostření vzorku v průběhu analýzy vzorku |  |
| Minimálně třícestný binokulární tubus pozice 100% okuláry/0% kamera; 20% okuláry/80% kamera; 0% okuláry/100% kamera |  |
| okuláry se zvětšením 10x se zorným polem min. 20 mm, oba s dioptrickou korekcí |  |
| objektivový revolver pro 6 objektivů kódovaný tzn. s odečtem pozice (objektivu) a automatickým nastavením kalibrace obrazu softwaru a s možností vložení prizma pro DIC kontrast |  |
| Objektivy třídy Plan Fluor s parfokální vzdáleností min. 60 mm - zvětš. 10x NA min. 0,3; zvětš. 20 x NA min. 0,5; zvětš. 40x NA min. 0,75 |  |
| objektiv třídy Plan APO s parfokální vzdáleností min. 60 mm, olejový pro precizní hodnocení signálu na histologických a buněčných preparátech připravených imunofluorescenčními metodami, zvětš. 60x, NA min. 1,4 |  |
| motorizovaný fluorescenční karusel pro 6 filtrů pro fluorescenci s motorizovanou výměnou |  |
| fluorescenční filtry DAPI, FITC, TRITC, Far Red (Alexa Fluor 633) pro co nejširší pokrytí spektra vlnových délek |  |
| fluorescenční zdroj LED diodový pro excitaci v rozsahu vlnových délek 365-770 nm s možností řízení z dálkového ovladače |  |
| univerzální otočný kondenzor pro DIC rozšiřitelný |  |
| příslušenství pro DIC objektivy 40x, 60x oil, 100x oil |  |
| motorizovaný analyzátor |  |
| polarizátor otočný a výklopný |  |
| barevná kamera o následujících vlastnostech: zobrazovavcí senzor CMOS 1/1,8 palce, s rozlišením min. 5,8 megapixelu možnost přepnutí záznamu min. z plného rozlišení (2880x2048 plný počet pixelů) do nižší kvality záznamu (min. 1140 x 1024) ISO hodnota volitelná od ekvivalentu spodní hodnoty ISO 50 nebo nižší, do horní hodnoty ISO 3200 nebo vyšší. Režim živého obrazu v plném rozlišení, s možností přepnutí do nižší kvality zobrazení Upevnění kamery - C-Mount adaptér z optimalizovanou optikou k velikosti snímače doba expozice se spodní hodnotou 100 µs nebo kratší a až nejvyšší hodnotou minimálně 30 s nebo delší možnost přepnutí kamery do monochromatického režimu expoziční režim: vyžadovány 3 expoziční režimy - jednorázová automatická expozice – nastavována pouze jednou, v optimálním rozsahu pro kameru - nepřetržitá automatická expozice – nastavení expozice prováděna nepřetržitě, aby se expozice pohybovala v rámci rozmezí kamery korekce automatické expozice v minimálně 5 krocích - ruční expozice – manuální provedevní expozice a nastavení zisku formát snímků – minimálně TIFF, JPEG |  |
| řídící software umožňující ovládání mikroskopu a fluorescenčního zdroje, živý náhled obrazu z kamer, pořizování statických snímků i sekvencí, zpracování sekvencí, interaktivní a automatické měření, automatizované snímání multikanálové fluorescence pro minimálně 4 vlnové délky, automatizované snímání Z-stacků a vytvářní snímků s rozšířenou hloubkou ostrosti, automatizované kombinované snímání mulitkanálové fluorescence dále také obrazů z více zorných polí a Z-stacků v čase, 3D náhled a manuální i automatické LUT, rekonstrukce 3D modelů ze sekvence fotografií, měření změny intenzity fluorescence vybraných míst vzorku v čase uživatelské rozhranní a manuál v české a anglické verzi s možností přepínání mezi jazykovými mutacemi |  |

Všechny výše uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.