Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka ICP – MS (Hmotnostní spektrometr)

Předmětem je dodávka 1 ks hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem a tandemovým kvadrupólovým analyzátorem typu trojitého kvadrupolu, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

| ICP – MS HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETR |  |
| --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ |  |
| Minimální velikost, stolní systém, (celý systém musí být možno umístit na laboratorní stůl o velikosti 240 x 80 cm, výška desky - 93 cm nad zemí, tak aby s ním bylo možné pracovat) |  |
| Generátor indukčně vázaného plazmatu |  |
| Rozsah výkonu min. v rozmezí 500-1600 W pro režimy „cool“ a „hot“ plasma |  |
| Motorizovaný posun (X-Y-Z) plazmové hlavice pro optimální nastavení analytické zóny |  |
| Poměr vícenásobně ionizovaných iontů Ce2+/Ce+ (Ba2+/Ba+) < 3% |  |
| Poměr iontů oxidů (CeO+/Ce+) < 1.5% |  |
| Zavádění vzorku do plazmového výboje |  |
| Peltierem chlazená mlžná komora v rozsahu min. -5 až +20 °C |  |
| Přívod pomocného plynu do plazmatu – např. Ar/O2 v případě organických rozpouštědel ve spojení s HPLC |  |
| Integrované, plně ICP/MS softwarem kontrolované on-line ředění vzorku v plynném stavu (aerosol) před vstupem do plazmového výboje umožňující přívod koncentrovaných vzorků (až 25 % TDS – celkový obsah rozpuštěných solí). Minimálně 5 přednastavených a automaticky použitelných úrovní ředění |  |
| Musí umožnovat rozšíření o inertizaci cest pro plyny pro nízké detekční limity Si, S |  |
| Rozhraní plasma/hmotnostní spektrometr |  |
| interface musí umožňovat výměnu konusů bez ztráty vakua ve spektrometru |  |
| Hmotnostní analyzátor a detekční systém |  |
| Tandemový kvadrupólový analyzátor (MS/MS) s jednotkovým rozlišením obou kvadrupólů, s kolizně/reakční celou pro eliminaci spektrálních interferencí a umožňující plnohodnotnou MS/MS analýzu (precursor/product ion screening, on-mass/mass-shift) |  |
| Min. rozsah pokrytí hmotnostního spektra 2 až 275 amu |  |
| Použití až 4 čistých kolizních/reakčních plynů v jedné analýze |  |
| Lineární dynamický rozsah detektoru min. 11 řádů |  |
| Minimální dwelltime ≥ 100us |  |
| Pracovní frekvence kvadrupólového analyzátoru 3 MHz |  |
| Rozlišovací schopnost - Abundance sensitivity < 10-10 |  |
| Hodnota odezvy pozadí < 0,2 cps (pro hmoty 9 a 238 amu) |  |
| Musí umožňovat rozšíření o axiální urychlování iontů v kolizní/reakční cele |  |
| Minimální výkonnostní parametry pro standardní naladění 1.5% (CeO+/Ce+) |  |
| - Citlivost 7Li (9Be) ≥ 150 Mcps/ppm 89Y (115In) ≥ 500 Mcps/ppm, 238U (205Tl) ≥ 300 Mcps/ppm |  |
| - Detekční limity - No gas mód Be (9) - min. 0.1 ppt In (115) - min. 0.05 ppt Bi (209), U (238) - min. 0.05 ppt |  |
| - Detekční limity - He mód As (75) - min. 20 ppt Se (78) - min. 40 ppt (data pro reálnou matrici s interferencemi: min. HCl, Ca2+) |  |
| - Detekční limity – H2 mód Se (78) - min. 1 ppt |  |
| - Detekční limity – O2 mód S (měřeno jako SO+) - min. 200 ppt P (měřeno jako PO+) - min. 50 ppt |  |
| Autosampler s min. 100 pozicemi pro vzorky: |  |
| Autosampler s možností variabilních konfigurací vnitřního uspořádání |  |
| Integrovaný kryt pro minimalizaci kontaminace |  |
| Software ICP MS spektrometru |  |
| Ovládací software umožňující ovládání všech integrovaných částí ICP-MS |  |
| Softwarový modul pro možnost sběru a zpracování speciačních/chromatografických dat |  |
| Softwarový modul pro možnost sběru a zpracování dat z analýzy nanočástic |  |
| Další vybavení ICP MS systému |  |
| Kompletní vakuový systém |  |
| Automatická chladicí jednotka s uzavřeným vodním chladicím systémem |  |
| Samostatný optimalizovaný počítač (procesor s výkonem minimálně 6000 bodů v benchmarku Passmark CPU Mark s podporou AES; operační paměť RAM minimálně 8GB; paměť HDD minimálně 500 GB) s řídícím a vyhodnocovacím software pro kompletní systém, 2x LCD monitor (minimálně 22“), SSD disk (minimálně 250 GB), běžný operační systém |  |
| Příslušenství potřebné pro propojení HPLC a ICP/MS systému a to včetně komunikačního kabelu |  |
| Musí umožňovat rozšíření o integrovaný systém pro diskrétní automatické dávkování vzorků pomocí ventilu a smyčky, rozšíření o samostatnou pístovou pumpu pro rychlé a nezávislé dávkování vzorků |  |