Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Fotobioreaktor pro produkci řas - 7/16-019

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění:   Předmětem plnění je dodávka 1 kusu laboratorního fotobioreaktoru pro produkci řas, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Fotobioreaktor pro produkci řas |  |
| --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ dodavatelem nabízeného zařízení |  |
| Celkový objem kyvety (pěstební nádrže) ≥ 100 L |  |
| Součástí zařízení je technické řešení a program na automatické chemické čištění a sterilizaci kyvety |  |
| Autoklávovatelné hadice, filtry a spojovací prvky přicházející do kontaktu s kulturou |  |
| Možnost inokulace kultury řas přečerpáním prostřednictvím vstupního portu s minimalizací rizika kontaminace |  |
| Filtrace přívodu vzduchu, oxidu uhličitého a živných médií na filtru 0.1-0.5 µm součástí přístroje |  |
| Sterilizace přívodu vody pomocí UV a její předfiltrace 0.1-0.5 µm součástí přístroje |  |
| Kontinuální měření hustoty kultury pomocí optického senzoru |  |
| Programovatelný režim automatického dávkování živného média na základě aktuální hustoty kultury řas |  |
| Programovatelný režim automatické sklizně řas na základě aktuální hustoty kultury, včetně automatického doplnění vody a živných médií |  |
| Integrovaný světelný zdroj s programovatelnou intenzitou na základě aktuální hustoty kultury |  |
| Automatizované míchání a doplňování směsi živin do kyvety ve sterilním režimu pomocí peristaltických čerpadel minimálně ze dvou různých zásobních roztoků |  |
| Programovatelný režim automatického dávkování oxidu uhličitého na základě aktuální hodnoty pH měřené pomocí integrovaného senzoru |  |
| Integrovaná chladící a vyhřívací jednotka |  |
| Možnost pěstování sladkovodních i mořských řas (např. rod Nannochloropsis) a otestované využití komerčních směší živných médií pro použití v přístroji |  |
| Možný objem kontinuální produkce Nannochloropsis > 20L suspense za den při hustotě kultury > 100 mil. buněk na mililitr |  |
| Kontrola a ovládání zařízení pomocí dotykového displeje, možnost manuálního ovládání systému (sklizeň řas, přidání nutrientů, vody, CO2, změna teploty) |  |
| Přístup k zařízení pomocí vzdáleného přístupu, připojení pomocí sítě wifi |  |
| Sada náhradních dílů a spotřebního materiálu (filtry, pH senzor, UV zářivka, hadice peristaltických čerpadel) |  |
| Real-time zobrazení grafů na přístroji a ukládání dat |  |
| Možnost připojení na síť 230V |  |
| Spotřeba elektrické energie za plného provozu < 1500W/h |  |
| Zařízení musí být možné při instalaci transportovat dveřmi laboratoře 90 x 200 cm a umístit na pracovním prostoru maximálně 2 x 2 x 2 m |  |