Technická specifikace předmětu plnění

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění: Dodávka 1 kusu badatelského stereomikroskopu s digitální kamerou, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Badatelský stereomikroskop |  |
| --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ: |  |
| Stereomikroskop vhodný pro vědecké účely vč.napájení, napájecích a propojovacích kabelů |  |
| Osvětlení - LED diaskopické s reliefním kontrastem zabudované ve stativu mikroskopu plynulé nastavení intenzity - Přídavné LED osvětlení vrchní dvojité pružné světlovody ( husí krky) plynulé nastavení intenzity |  |
| Motorizované funkce - rozsah zvětšení zoomu min. 0,63 – 15,5x - jemné a hrubé motorizované ostření min. v ose Z |  |
| - samostatná (nezávislá na PC a SW) ovládací externí jednotka pro ovládání motorizovaných funkcí s displayem (posun v ose Z, nastavení zoomu v krocích, jemné a hrubé ostření ) |  |
| - zabudovaná aperturní clona v těle stereomikroskopu |  |
| Stolek XY s manuálním posuvem - Rozsah pohybu minimálně 150 x 65 mm |  |
| Objektivy plan apochromatické parfokální min. 3 ks (při změně objektivů je stejná pracovní vzdálenost bez nutnosti přeostřovat) : - Plan Apo 1X - numerická apertura min. 0.156, minimální pracovní vzdálenost 60 mm - Plan Apo 1.6X - numerická apertura min. 0.25, minimální pracovní vzdálenost 30 mm - Plan Apo 2X s korekcí na vodní hladinu minimálně 0-2 mm - numerická apertura min. 0.321, minimální pracovní vzdálenost 20 mm |  |
| Revolverový držák objektivů - minimálně pro dva objektivy otočný s mezipolohou pro focení v jedné optoické dráze se zobrazením zvětšení v software |  |
| Binokulární tubus ergonomický naklápěcí dvoupolohový + okuláry - pozice binokulár 100% - pozice binokulár / kamera - 50%/50% - okuláry min. 10x/22mm 2ks |  |

| Kamera barevná: - minimálně 15 MPix barevná digitální CMOS kamera, - minimálně snímač velikosti Full-frame (23.9x36 mm), - rychlost živého náhledu 45 fps při rozlišení 1608x1608 pixelů, - USB 3.0 kabel pro připojení do PC - adaptér pro připojení k mikroskopu - podpora „Live“ náhledu v plném rozlišení a přímého měření (bez nutnosti uložení snímku) |  |
| --- | --- |
| Software: - jeden společný SW pro ovládání všech motorizovaných komponent a funkcí mikroskopu vč. LED zdroje ve stativu, - snímání digitální kamerou, archivaci, zpracování obrazu a interaktivní měření - anotace, - sešívání velkých obrazů (s jednotlivých nasnímaných polí složí jeden velký obrázek) - měření v živém obraze i v uloženém - tvorba reportů; - modul EDF rozšířená hloubka ostrosti (nasnímá automaticky objekt v několika rovinách a složí zaostřený obrázek) - software min. v české a anglické jazykové mutaci - možností vytvoření uživatelských účtů |  |