Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka Investičního majetku – přístroje: 1) Extraktor s teplotní cyklizací, 2) Gelová chromatografie, 3) Sběrač frakcí – 12-16_019

část: 2) Gelová chromatografie

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění:  1 ks modulárního systému pro gelovou chromatografii

| Gelová chromatografie |  |
| --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Modulární systém jednotlivých částí, separátní pumpa s degasserem UV VIS detektor, ventil pro manuální nástřik |  |
| Čerpadlo - pumpa |  |
| HPLC čerpadlo s možností tvorby nízkotlakého kvarternárního gradientu, obsahující čtyřkanálový vakuový degasser a dynamický mixér |  |
| Průtok minimálně do 10 ml/min |  |
| Nastavitelný objem v rozmezí 0,001 – 10ml/min |  |
| Tlakový rozsah minimálně do 62 MPa, i při maximálním průtoku 10 ml/min |  |
| Přesnost průtoku mobilní fáze maximálně 0,05%RSD |  |
| Mrtvý objem maximálně 700ul |  |
| Senzor úniku kapalin |  |
| Zásobník mobilních fází minimálně na 4 láhve |  |
| Ventil pro manuální nástřik |  |
| Chromatografická kolona |  |
| UV VIS detektor |  |
| pro práci v rozsahu minimálně 190 -900 nm |  |
| Rychlost sběru dat minimálně 100Hz |  |
| Deuteriová lampa |  |
| Tlaková odolnost minimálně 62 MPa |  |
| Analytická průtočná cela s objemem 11µL, optická dráha10 mm, SST |  |
| Ovládací a vyhodnocovací SW |  |
| Datastanice v konfiguraci pro bezproblémové ovládání přístroje a sběr dat |  |
| Záruka minimálně 24 měsíců |  |
| Doprava, instalace a zaškolení v ceně přístroje |  |