Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Průmyslový rentgenový počítačový tomograf

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění:   Průmyslový rentgenový počítačový tomograf určený k zobrazování materiálů s různou hustotou včetně materiálů vyrobených člověkem, hornin, půd, biologických matric jako rostlinných nebo zvířecích tkání, a k jejich analýze

| Rentgenový počítačový tomograf |  |
| --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Výrobce a typ zařízení |  |
| System Hardware |  |
| Rentgenový CT systém pro 2D a 3D zobrazování materiálů s různou hustotou včetně materiálů vyrobených člověkem, hornin, půd, biologických matric jako rostlinných nebo zvířecích tkání a k jejich analýze. |  |
| Zdroj (mikrofokus) ‐ 225 kV Reflection Target ‐ 225 W max. výkon |  |
| Rotační terčík – umožňující zvýšit výkon (nejméně do 450 W) při skenování vzorků o vysoké hustotě (například vlhké půdní vzorky) tak, aby bylo dosaženo vysokého rozlišení. |  |
| Snadná výměna materiálu na povrchu terčíku pokud možno bez porušení vakua v trubici, umožňující scenování různorodých materiálů bez časové prodlevy. |  |
| Panel rentgenového detektoru - umožňující skenování velkých vzorků o velkém rozlišení ‐ min. 16bit plochý Detector ‐ Panel min. 430 x 430 mm ‐ velikost pixelů min. 150 µm ‐ Maximalní rychlost panelu 15 fps při 1x1 binning, 30 fps při 2x2 binning |  |
| Manipulátor - hmotnost vzorku až do 50 kg - 5 os X, Y, Z, naklánění a otáčení - vysoce přesný systém (0.001 stupně) |  |
| Možnost skenování vyšších vzorků (než umožňuje detektor při daném přiblížení) po částech a následné rekonstrukce obrazu. |  |
| Bezpečnostní skříň (stínění) CE a IR99 s < 1 μSv/h záření pro bezpečnost obsluhy, externí chladicí jednotka |  |
| Maximální rozměry přístroje (včetně panelu pro ovládání přístroje): délka 3500 mm, šířka 2200 mm, výška 2300 mm. Z důvodu nosnosti podlahy hmotnost max. do 5 t. |  |
| System PC určený k ovládání CT přístroje: 64-bit processor minimálně 17200 bodů PassMark , 16 GB RAM; SSD disk RAID; UHD (4k) plochý monitor |  |
| 64-bit pracovní stanice optimalizovaná pro zpracování dat pro CT, testováno a optimalizováno pro použití (min.CPU 2x10 core, benchmark minimálně 20500bodů PassMark, 256 GB RAM, 12TB RAID 10 (6TB použitelných) HDD + 1.6TB RAID 0 SSD |  |
| System Software |  |
| Ovládací software pro CT, nástroje pro radiografickou (RTG) analýzu |  |
| - rekonstrukční software pro CT (64 bit) - korekce svazku paprsku a redukce šumu - rekonstrukce skenů oblasti zájmu (ROI) - výběr různých možností rekonstukce pomocí náhledu. |  |
| 3D software pro vykreslování a analýzu objemu - segmentace a klasifikace - analýza dat a funkce měření - filtrování dat - import a export dat - vizualizace a dokumentace výsledků |  |