Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Laboratorní mikrovlnný systém - 8/16-019

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění:  Laboratorní mikrovlnný systém určený pro tlakový minerální rozklad vzorku a mikrovlnnou asistovanou extrakci s odparkou kyselin po mineralizaci.

| Laboratorní mikrovlnný systém určený pro tlakový minerální rozklad vzorku a mikrovlnnou asistovanou extrakci s odparkou kyselin po mineralizaci. |  |
| --- | --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Obecné charakteristiky systému |  |
| - Mikrovlnný systém určený pro tlakový rozklad a hydrolýzu vzorků minerálními kyselinami (kys. dusičnou, chlorovodíkovou, chloristou, fluorovodíkovou, fosforečnou případně jejich směsi). |  |
| - Mikrovlnný systém musí též umožňovat asistovanou mikrovlnnou extrakci vzorků (jak do polárních rozpouštědel, tak do nepolárních rozpouštědel formou míchání vzorku pomocí magnetického míchadla). |  |
| - Rychlost míchání je individuálně volena a má nejméně tři stupně. |  |
| - Přístroj s maximálními rozměry 70 cm x 75 cm x 80 cm, který lze umístit na stůl nebo do digestoře. |  |
| - Odtah z přístroje musí být řešen ventilátorem z přístroje v případě uvolnění přetlaku při mineralizaci. |  |
| - Odvod musí vést mimo elektroniku přístroje. Součástí dodávky musí být i odolná roura či odolná hadička pro propojení přístroje s odtahem do digestoře. |  |
| - Ovládání přístroje musí být řešeno formou LCD displeje, který je součástí dodávaného přístroje s minimálně anglickou (případně českou) verzí softwaru a ovládání z připojeného počítače, který není součástí této zakázky. |  |
| - Propojení s počítačem bude řešeno min. 15 m kabelem (USB nebo Ethernet), který je součástí předmětu plnění. |  |
| - Součástí předmětu plnění jsou též všechny nezbytné hardwarové a softwarové ovladače (na přiloženém CD nebo DVD). |  |
| - Propojení s internetovou sítí musí být řešeno přes druhý Ethernet port (v případě, že ten první je použit na propojení s počítačem) a přes WIFI. |  |
| - Přístroj musí být možno připojit přímo do internetové sítě možnostmi v předchozím bodu a musí být možno jej ovládat (i zálohovat data) „na dálku” pomocí tzv. chytrého telefonu a z jiného počítače. |  |
| - Přístroj musí být možno ovládat pomocí smatphone (minimálně s funkcemi pro monitorování nastavených parametrů a zapnutí/vypnutí/pauza). |  |
| - S přístrojem musí být možno pracovat při konstantní laboratorní teplotě (v rozmezí teplot min. 20 - 26°C). |  |
| - Přístroj musí mít nejméně 3 volné (neobsazené) USB porty, přes které je možné též zálohovat data na přenostné médium (Flashdisk). |  |
| - Teplota v případě mineralizace, tak i v případě extrakce, musí být na přístroji programovatelným a monitorovaným parametrem. |  |
| - Celý přístroj musí být (jak z vnitřku, tak z vnějšku) chráněn antikorozní úpravou povrchu odolávající všem běžně používaným minerálním kyselinám (včetně HF či HClO4) a organických a anorganických rozpozouštědlům. |  |
| - Přístroj musí mít zabudovanou ochranu, která neumožní spuštět mikrovlnné (MW) záření v případě pootevřených/otevřených dvířek. |  |
| - Přístroj musí mít zabudovanou i ochranu pro vypnutí MW záření v případě poruchy uvnitř nádobek. |  |
| - Přístroj splňuje bezpečnostní standardy EN61010-1, EN61326-1 a normy pro práci v laboratoři či rovnocenné řešení (v souladu s § 90 odst. 3 zákona). |  |
| Požadavky na mikrovlnný systém |  |
| - Přístroj musí zvládnout mineralizovat či extrahovat min. 2 g vzorku. |  |
| - Přístroj musí mít dva zdroje mikrovlnného záření (dvoumagnetronové uspořádání) s požadovaným zářením o frekvenci min. 2,4 GHz. Jeden o výkonu min. 950 W a druhý o výkonu min. 800 W pro zajištění homogenního mikrovlnného pole uvnitř přístroje. |  |
| - Kontinuální výkon přístroje musí být řízený regulátorem. |  |
| - Každá nádobka musí být vybavena bezpečnostním (bezmembránovým) ventilem s jednoduchým uvolněním přetlaku a následného zpětného uzavření nádobky bez asistence operátora. |  |
| - Možnost minimálně 10 (v paměti) přednastavených metod mineralizace nebo extrakce s možností editace a doplnění dalších metod. |  |
| - Přístroj musí mít zabudované měření teploty v jedné extrakční nádobce (referenční) v karuselu a dále bezkontaktní měření teploty ve všech ostatních nádobkách s automatickou kalibrací. Teplotní čidlo musí být schopno měřit teploty minimálně do 250 °C s možností rozšíření na vyšší teploty. Teplotní sonda musí být dodána společně s přístrojem. |  |
| - Ochrana proti zvýšenému tlaku ve všech nádobkách během mineralizace i extrakce. |  |
| - Automatické nastavení MW výkonu záření. |  |
| - Mikrovlnný systém musí obsahovat buďto: (vyberte Vámi nabízenou variantu) |  |
| - varianta 1: jeden karusel s kompletním zaplněním pozic (tzv. segmentů) o objemu nádobek 80 – 110 ml použitelný jak pro mikrovlnný rozklad, tak na mikrovlnnou extrakci |  |
| - varianta 2: dva karusely, které jsou oba minimálně do poloviny zaplněné segmenty s plnou funkčností přístroje s objemem nádobek 80 – 110 ml použitelných jak pro mikrovlnný rozklad, tak na mikrovlnnou extrakci. Do polovinového zaplnění karuselu (v obou případech) se nepočítá pozice referenční nádobky (tedy polovina obsazených pozic +1). |  |
| Pro obě varianty: Jednotlivé segmenty v karuselu musí být kompletní (segment, nádobka, víčko). Do segmentů musí být možno umístit výměnné borosilikátové inzerty v případě extrakce. Každý dodaný segment musí mít kompletní uzávěr a součástí dodávky musí být min. dva náhradní kompletní uzávěry. Přístroj musí být schopen pracovat s libovolným počtem segmentů v karuselu. Účastník je povinen zde uvést, kterou variantu nabízí, kolika pozicový karusel je součástí předmětu plnění a počet dodaných kompletních segmentů (a případě varianty 2 rozepsání počtu kompletních segmentů pro extrakci a pro digesci). |  |
| Další požadavky pro mineralizaci |  |
| - Reakční nádobky (o objemu min. 80 ml) pro mikrovlnný rozklad musí být vyrobeny z vysoce odolného materiálu, uzavřeny bezmembránovým uzávěrem (musí být součástí dodávky), musí odolat vnitřnímu min. tlaku 40 bar, přičemž při překročení zde musí být zajištěno automatické uvolnění přetlaku a automatické zpětné uzavření reakční nádobky. Nádobky musí být odolné min. do teploty 300 °C. |  |
| - Jednotlivé segmenty v karuselu musí být kompletní (tzn. segment, nádobka, víčko). |  |
| Další požadavky pro asistovanou mikrovlnnou extrakci |  |
| - Nádobky pro mikrovlnnou asistovanou extrakci musí vydržet minimálně tlak 20 bar. Nádobky musí být uzavřeny bezmembránovým uzávěrem (musí být součástí dodávky). Při překročení max. tlaku musí být zajištěno automatické uvolnění přetlaku a zpětné uzavření reakční nádobky. Nádobky jsou odolné minimálně do teploty 260 °C. |  |
| - Přístroj musí zajišťovat magnetické míchání ve všech nádobkách s minimálně třemi rychlostními stupni míchání. |  |
| - Přístroj je dodáván včetně magnetických míchadel určených pro všechny pozice v karuselu/karuselích (nikoliv jen pro dodávaný počet nádobek) + min. 5 náhradních. |  |
| Požadavky na podtlakovou odparku k přístroji |  |
| - Kompatibilní softwarově řízená odparka pro odtah přebytečné kyseliny po mineralizaci bez ztráty analytu do množství 0,5 - 1 ml včetně materiálu k připojení k přístroji. |  |
| - Odpar je automaticky řízen softwarově na základě teploty nebo tlaku. |  |
| - Odpařování přebytečné kyseliny musí být umožněno bez nutností další manipulace s nádobkami (bez nutnosti přelévání roztoků). |  |
| - Připojená odparka je schopna odpařovat směs kyselin po mineralizaci i nehořlavé rozpouštědlo po extrakci z různého počtu nádobek v karuselu, minimálně však z jedné. |  |
| - Odparka musí mít výkonnou pumpu s kontrukcí nepodléhající korozi a sorpční nádobky pro zachycení těkavých par kyseliny s vývodem do digestoře. |  |
| Spotřební materiál |  |
| - Borosilikátové (či z jiného odolného materiálu) vložky do segmentů karuselu. Minimálně jedno balení v počtu 100 ks. |  |