Příloha č. 4 – Technická specifikace

Název přístroje: IRMS spektrometr

Počet kusů: 1

Použití přístroje: V ekofyziologii pro hodnocení vody dostupné pro dřeviny, typy metabolismu, redistribuce vody v rámci kořenového systému. V lesnické zoologii pro zohlednění potravních preferencí, jejich zdrojů.

Obecné požadavky pro přístroj:

IRMS musí být schopno měřit isotopové zastoupení pro prvky C-H-N-S-O

Požadavky na technické provedení:

| požadovaný parametr | splněno ano - ne | poznámka |
| --- | --- | --- |
| Součástí dodávky je IRMS, elementární analyzátor v konfiguraci pro stanovení CHNSO, příslušný interface, spotřební materiál v rozsahu 1000 analýz, instalační materiál, včetně váhy a software |  |  |
| Parametry pro IRMS (minimálně požadované hodnoty): |  |  |
| IRMS musí být schopno měřit isotopové zastoupení pro prvky C-H-N-S-O |  |  |
| měření isotopů δ2H na hmotě 2 a 3 |  |  |
| měření isotopů δ13C, δ18O na hmotě 28, 29 a 30 |  |  |
| měření isotopů δ15N na hmotě 28, 29 a 30 |  |  |
| měření isotopů δ13C, δ18O na hmotě 44, 45 a 46 |  |  |
| měření isotopů δ17O, δ18O na hmotě 32, 33 a 34 |  |  |
| měření isotopů δ34S na hmotě 66 a 64 |  |  |
| měření v režimu kontinuálního průtoku plynů |  |  |
| magnetický sektorový analyzátor |  |  |
| bezesvárový nerezový monoblok iontového zdroje |  |  |
| záchyt iontů na Faraday cups kolektorech |  |  |
| vakuový systém s turbomolekulárními pumpami (diferenční čerpání) s automatickou ochranou při výpadku proudového napájení |  |  |
| urychlovací napětí zdroje 3 kV nebo vyšší |  |  |
| možnost rozšíření o duál inlet mode, plynový chromatograf, kapalinový chromatograf |  |  |
| dynamický rozsah IRMS (elektronicky řízené přepínatelné zesílení) |  |  |
| hmotnostní rozsah minimálně 1 – 70 u/s |  |  |
| citlivost v kontinual flow modu ≤ 1200M/I pro CO2 (hmota 44) |  |  |
| linearita isotopických poměrů alespoň 0,02‰/nA |  |  |
| minimální přesnost měření při kontinual flow režimu: sulfonamid : 13C ≤0,1‰ 15N ≤ 0.15 ‰ 34S ≤ 0.20 ‰ čistá voda: 2H ≤ 0,2‰ 18O ≤ 2,0‰ |  |  |
| korekční faktor pro H3+ ≤10ppm/nA (HD) |  |  |
| stabilita H3+ ≤0,03ppm |  |  |
| Parametry pro elementární analyzátor (minimálně požadované hodnoty): |  |  |
| Analyzátor pro stanovení celkového obsahu C-H-N-S-O v pevných vzorcích na principu Dumasovské chromatografie |  |  |
| Analyzátor vybavený vertikální pecí vyplněnou katalyzátory pro konverzi vzniklých spalin na CO2, SO2 a N2, |  |  |
| současné stanovení C, N, S v širokém dynamickém rozsahu po spálení při 11000C s vizuální kontrolou hoření vzorku, separace plynů na GC koloně, a detekcí na TCD detektoru |  |  |
| současné stanovení O, H na pyrolytické peci, senarace na GC koloně q detekce na TCD |  |  |
| možnost nastavení teplotního gradientu na GC koloně minimálně v rozmezí 55 – 180°C |  |  |
| 2 autosamplery po minimálně 32 vzorcích/ kapslí |  |  |
| spoření nosného plynu He způsobem návratu He z referenčního kanálu TCD na proplach sampleru |  |  |
| spoření nosného plynu He splitováním za reaktorem a jeho použití pro proplach sampleru |  |  |
| maximální spotřeba nosného plynu pro CNS analýzu do 1,5l |  |  |
| Automatické přepnutí mezi měřením na spalovací části (CNS) na část pyrolytickou (OH), (bez zásahu člověka) |  |  |
| systém vybaven 2 autosamplery, na každé časti jeden sampler s kapacitou minimálně 32 vzorků |  |  |
| přesné analytické mikrováhy s váživostí do minimálně 1,2g s přesností na 0,001mg a zároveň s váživostí do minimálně 3g s přesností 0,01mg |  |  |
| software pro centrální řízení všech komponentů (IRMS, EA, interface), monitorování parametrů analýzy, zpracování, vyhodnocení, grafické zobrazení a archivaci výsledků, možnost remote control |  |  |
| Součástí dodávky je počítač vhodný pro ovládání přístroje a zpracování naměřených dat včetně příslušenství. PC umožní plnou funkci přístroje s dodaným software. Příslušenství: LCD monitor min. 24'', |  |  |
| Součástí dodávky je kit na 1000 analýz pro stanovení izotopů CHNSO |  |  |