Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka kapičkové digitální PCR s příslušenstvím pro analýzy DNA/RNA molekul

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění:

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| - systém umožňující absolutní kvantifikaci molekul cílové DNA s vysokou přesností a citlivostí pro kvantitativní PCR analýzu bez nutnosti použití standardní křivky - systém umožňující detekci variace počtu kopií nukleových kyselin, vzácně se vyskytujících sekvencí, detekci mutací, analýzu genové exprese, analýzu miRNA, kvantifikaci vzorku pro sekvenování nové generace (NGS) a další - systém založený na digitální technologii detekce cílové DNA v mikrokapičkách - kompatibilní propojení se systémem standardního real time PCR určeného pro předběžné testovací analýzy s kapacitou minimálně 96 vzorků - součásti systému musí být alespoň: - generátor mikrokapiček - čtečka mikrokapiček - poloautomatický zatavovač fólií - termocykler s tzv. „deep well“ hlavou - real time PCR - počítač včetně ovládacích a statistických SW - multikanálové digitální pipety pro přípravu vzorků - všechny součásti systému musejí být vzájemně kompatibilní - součástí systému musí být kompletní startovací balíčky pro instalaci přístroje a podrobné zaškolení obsluhy (tzn. včetně provedení vzorové analýzy) |  |
| Požadavky na celý ddPCR systém (generátor a čtečka mikrokapiček, poloautomatický zatavovač fólií, termocykler s “deep well” hlavou) |  |
| vytváření mikrokapiček v mikrofluidních kartridgích s kapacitou min. 8 vzorků digitální analýza vzorků v minimálně 96 jamkovém formátu (PCR-destička) |  |
| dynamický rozsah detekce: alespoň 5 řádů |  |
| přesnost detekce: alespoň ±10 % |  |
| počet mikrokapiček: minimálně 20 000 na 20 μl vzorku |  |
| mrtvý objem maximálně: 30 % |  |
| 2 kanálový fluorescenční detektor |  |
| detekce pomocí interkalačního fluorescenčního barviva, FAM, VIC, HEX |  |
| rychlost čtení: max. 2,5 hod. / 1 destička (96 vzorků) |  |
| ovládací a vyhodnocovací software bez omezení licence – možnost instalace na jakýkoliv počítač |  |
| startovací balíček na 1500 reakcí |  |
| multikanálové digitální pipety pro přípravu vzorků |  |
| kurz pro zaškolení personálu |  |
| Požadavky na generátor mikrokapiček |  |
| zpracování min. 8 vzorků současně |  |
| tvorba mikrokapiček pro 96 vzorků do 30 minut |  |
| Požadavky na čtečku mikrokapiček |  |
| čtení z 96-jamkové PCR destičky na principu průtokové cytometrie |  |
| 2 kanálový detektor fluorescence |  |
| detekce barev FAM, VIC/HEX, a další interkalační fluorescenční barviva |  |
| max. 2,5 hod. / 1 destička |  |
| Požadavky na poloautomatický zatavovač fólií na PCR-destičky |  |
| pro formát 96 jamek i 384 jamek |  |
| Požadavky na termocykler „deep well“ hlavou |  |
| určen pro 96 0,2ml zkumavek, 12 „stripů“ po 8 zkumavkách či 96-jamkovou destičku |  |
| „deep well“ hlava |  |
| kompatibilní se systémem pro digitální PCR |  |
| průměrná rychlost ohřevu: min. 2,5 °C / s |  |
| maximální rychlost ohřevu: maximálně 4 °C / s |  |
| přesnost bloku: min. ± 0,5 °C |  |
| uniformita bloku: min. ± 0,5 °C do 30 s po dosažení cílové teploty |  |
| možnost nastavení teplotního gradientu |  |
| Požadavky na počítač s ovládacím a vyhodnocovacím softwarem |  |
| počítač kompatibilní se systémem a s ovládacím a vyhodnocovacím softwarem |  |
| ovládací a vyhodnocovací software k digitální PCR v neomezeném množství licencí |  |
| software umožňuje absolutní kvantifikaci cílové molekuly (počet kopií / μl) na základě poměru pozitivních a negativních kapiček a s použitím Poissonova algoritmu |  |
| software vypočítá poměr nemutované a mutované alely |  |
| software umožňuje sloučení výsledků z více jamek (replikátů) |  |
| Požadavky na systém pro real-time PCR |  |
| systém využívající minimálně 96-jamkových destiček |  |
| objem používaných vzorků min. v rozmezí: 1 – 50 μl |  |
| detekce signálu v každé jamce zvlášť |  |
| otevřený systém (možnost použití plastiku či reagencií i od jiných výrobců) |  |
| provoz bez nutnosti pravidelných kontrol či kalibrace |  |
| vhodný doplněk systému pro kapičkovou digitální PCR – nutná kompatibilita |  |
| systém musí obsahovat startovací balíček pro 1000 reakcí |  |
| Požadované teplotní a detekční parametry rychlost změny teploty alespoň v rozmezí 3,3 – 5 °C / s |  |
| přesnost bloku: min. ± 0,2 °C při 90 °C |  |
| uniformita bloku: min. ± 0,4 °C na jamku do 10 s od dosažení teploty 90 °C |  |
| možnost nastavení teplotního gradientu |  |
| operační rozsah teplotního gradientu min. v rozmezí: 30 – 100 °C |  |
| programovatelný rozsah gradientu min. v rozmezí: 1 – 24 °C |  |
| rozsah excitace / emise min. v rozmezí: 450 – 580 nm |  |
| detekce: až 2 kanály zároveň, další kanál je pro analýzu FRET |  |
| citlivost: detekce 1 kopie cílové sekvence lidské genomové DNA |  |
| dynamický rozsah: min. 10 řádů |  |
| doba skenování: min. 3 s (při skenování 1 kanálu) – 12 s (při skenování všech kanálů) |  |
| Požadované parametry ovládacího a vyhodnocovacího SW musí umožnit stanovení a graficky znázornit relativní koncentraci zkoumaného úseku DNA na základě hodnot Cq, rozlišit jednotlivé alely, využít standardních křivek a analyzovat křivky tání |  |
| musí umožňovat export dat v různých formátech (MS Excel, Word, aj.) |  |
| musí umožňovat stanovení nejvhodnějších referenčních genů a výpočet relativní genové exprese s užitím většího množství referenčních genů |  |
| součástí software musí být modul pro statistickou analýzu (t-test, ANOVA, post-hoc Tukey test) |  |
| systém musí umět kombinovat výsledky z různých běhů (destiček) v jednom virtuálním souboru |  |
| systém musí obsahovat integrovaný modul pro experimenty s předem navrženými primery |  |
| systém musí být možné rozšířit o software umožňující analýzu HRM |  |
| Charakteristika notebooku |  |
| minimální požadovaný výkon PassMark min. 8900 bodů |  |
| min. 8 GB 2400 MHz DDR4, další volný paměťový slot; |  |
| min. HDD SSD 256 GB |  |
| klávesnice pro Windows CZ, podsvícená |  |
| zařízení TouchPad s podporou gest, vypínačem, dvousměrným posunem a dvěma tlačítky pro výběr |  |
| integrovaná síťová karta umožňující připojení rychlostí min. 1 Gbps Integrovaná síťová karta WiFi pracující se standardy 802.11g, 802.11n a 802.11ac |  |
| min. 15,6" LED 1920x1080 IPS antireflexní display |  |
| interní nebo externí jednotka DVD-RW |  |
| grafika: min. požadovaný výkon PassMark 1000 bodů |  |
| integrovaná zvuková karta postačující pro běžné ozvučení počítače, výstup pro sluchátka, integrovaný mikrofon |  |
| min. 1x čtečka mediálních karet |  |
| min. USB 3.1 Gen 1, USB 3.0 |  |
| min. 1x konektor HDMI; |  |
| min. 1x VGA (alespoň přes redukci) |  |
| min. 1x vstup napájení (AC); |  |
| musí umožňovat instalaci volitelných součástí |  |
| musí umožňovat zapojení do dockovací stanice |  |
| integrované stereofonní reproduktory |  |
| min. 720p |  |
| příprava pro bezpečnostní zámek, Bluetooth 5.0, čtečka otisků prstů |  |
| výkon minimálně 45 WHr |  |
| ENERGY STAR |  |
| hmotnost max. 2,3 kg |  |
| běžný kancelářský operační systém |  |