Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka kapalinového chromatografu s DAD, RI a FLD detektory

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

| Technické a jiné požadavky | Vyplní dodavatel Nabízeno dodavatelem |
| --- | --- |
| Gradientové čerpadlo |  |
| nízkotlaký kvartérní gradient |  |
| průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí alespoň 0,001–10 ml/min v max.,0,001 ml krocích |  |
| tlaková odolnost minimálně 600 bar (60 MPa) až do průtoku minimálně 5 ml/min |  |
| možnost používání mobilních fází v rozsahu pH min. 1-12 |  |
| pasivní vstupní ventily pumpy zaměnitelné za elektronicky řiditelné aktivní vstupní ventily |  |
| aktivní oplach těsnění pístů |  |
| integrovaný vakuový 4kanálový degaser |  |
| senzor úniku mobilní fáze |  |
| Autosampler |  |
| flow-through design nástřikového systému |  |
| nástřikový píst umístěn ve vysokotlaké části systému |  |
| tlaková odolnost minimálně 600 bar (60 MPa) |  |
| kapacita minimálně 130 kusů 2ml vialek |  |
| objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 0,1-100 l (v 0,1l krocích) bez výměny dávkovací smyčky |  |
| programování dávkovacího cyklu - online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd. – mísení vzorku přímo v dávkovací smyčce |  |
| chlazení vzorků v rozsahu 4-40 °C |  |
| oplach nástřikové jehly pomocí peristaltické pumpy (carryover < 0,004 %) |  |
| senzor úniku mobilní fáze |  |
| Kolonový termostat |  |
| teplotní rozsah od 10 °C pod okolní teplotu až 85 °C na principu Peltiera bez nuceného oběhu vzduchu |  |
| dvě oddělené zóny, každá samostatně ovládána |  |
| přepínací ventil (1kus) pro přepínání mezi minimálně čtyřmi kolonami včetně všech nutných kapilár musí být umístěn v regulovaném termostatovaném prostoru termostatu |  |
| teplotní stabilita ±0,15 °C |  |
| kapacita minimálně tři kolony o délce max. 30 cm |  |
| senzor úniku mobilní fáze |  |
| Detektor diodového pole |  |
| zdroj světla deuteriová a wolframová lampa |  |
| diodové pole s minimálně 1000 diodami |  |
| vlnová délka nastavitelná v rozsahu alespoň 190-950 nm |  |
| nastavitelná šířka optické štěrbiny v rozsahu minimálně 1-16 nm |  |
| online sběr spekter, tvorba knihovny spekter |  |
| sběr dat při min. 7 vlnových délkách současně nebo jejich časové programování |  |

| průtočná cela délky min. 10 mm s osvětleným objemem cely maximálně 15µl |  |
| --- | --- |
| rychlost sběru dat minimálně 120 Hz |  |
| senzor úniku mobilní fáze |  |
| Fluorescenční detektor |  |
| zdroj světla xenonová flash lampa |  |
| minimální rozsah excitačních vlnových délek 200-1100 nm |  |
| minimální rozsah emisních vlnových délek 200-1100 nm |  |
| přesnost nastavení vlnové délky min. +/- 3 nm |  |
| rychlost sběru dat min. 70 Hz |  |
| objem průtočné analytické cely max. 8 µl |  |
| senzor úniku mobilní fáze |  |
| Refraktometrický detektor |  |
| typ detekce – deflekční metoda |  |
| minimální rozsah indexů lomu 1,00–1,7 RIU |  |
| minimální linearita +/- 600 x 10-6 RIU |  |
| rozsah pracovních teplot min. od 5 °C nad okolní teplotu do 55 °C |  |
| časově programovatelná polarita a šířka píku |  |
| integrovaný automatický ventil na proplach a recyklaci mobilní fáze |  |
| senzor úniku mobilní fáze |  |
| Vyhodnocovací software |  |
| musí pracovat v prostředí Windows 10 bez nutnosti zapojeného licenčního klíče |  |
| vyhodnocovací software musí být možný instalovat na jakýkoliv počítač bez nutnosti aditivních finančních nákladů na další vyhodnocovací licence |  |
| umožňuje kontrolu a nastavení parametrů HPLC systému |  |
| umožňuje sběr dat a jejich vyhodnocení |  |
| umožňuje protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů |  |
| umožňuje export naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office software (Excel, Word, atd.) i do prostředí internetu (html formát) |  |
| obsahuje diagnostický SW pro provádění uživatelských kontrolních testů funkčnosti jednotlivých modulů |  |
| Příslušenství k HPLC systému |  |
| minimálně jeden kus chromatografické kolony s předkolonou se stacionární fází C18 |  |
| set nářadí pro základní údržbu HPLC systému |  |
| instalační kit příslušenství potřebného k provozu přístroje |  |

Řídicí jednotka – PC

| Parametr | Hodnota | Zařízení splňuje požadovanou hodnotu parametru ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Case | konfigurovatelná skříň typu minitower |  |
| Procesor | 6x jádro - minimální požadovaný výkon PassMark min. 10000 bodů |  |
| Chipset | chipset umožňující funkce vzdálené správy a sledování počítače nezávisle na stavu či přítomnosti operačního systému, vzdálené zapnutí/vypnutí počítače, podpora převzetí KVM a podpora hardwarové virtualizace |  |
| Zdroj | min. 250W min. 80% PSU |  |
| Paměť | min. 16GB DDR4 2400MHz RAM, rozšiřitelná = volný slot |  |
| Pevný disk | min 240GB SSD + 1TB HDD |  |
| Monitor | 24" IPS, FULL HD, připojení HDMI nebo DP |  |
| Klávesnice | drátová klávesnice pro Windows CZ s numerickou částí |  |
| Myš | drátová optická nebo laserová myš s 2 tlačítky a kolečkem (notebooková velikost myši je nepřípustná) |  |
| Síťová karta | integrovaná síťová karta umožňující připojení rychlostí min. 1 Gbps |  |
| Zabezpečení | volitelné zakázání portu SATA |  |
|  | povolení/zakázání sériových a paralelních portů a portů USB jednotlivě v UEFI/BIOS |  |
| Optická zařízení | jednotka DVD-RW SATA |  |
| Grafika | min. požadovaný výkon PassMark 1000 bodů |  |
| Audio | integrovaná zvuková karta postačující pro běžné ozvučení počítače |  |
| Rozšiřující sloty | min. 1 slot PCIe x16 s plnou výškou |  |
|  | min. 1 slot PCIe x1 s plnou výškou |  |
|  | min. 1 slot PCIe x4 s plnou výškou |  |
| Porty | min. 6 USB 3.0 (z toho min. 2x USB 3.0 a vyšší vpředu) |  |
|  | min. 4x SATA |  |
|  | 1x sériový port |  |
|  | 2x DisplayPort nebo HDMI |  |
|  | 1x zvukový výstup |  |
|  | 1x RJ-45 |  |
|  | 1x výstup pro sluchátka |  |
|  | 1x výstup na mikrofon |  |
| Reproduktor | není vyžadováno |  |
| Certifikace | certifikace ENERGY STAR |  |
| OS | Běžný operační systém |  |