| Zařízení na tepelné testování | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Zkušební prostor z nerez oceli musí umožňovat pozorování vzorků v průběhu testu (např. skleněné dveře). |  |
| Minimální plocha prostoru pro uložení vzorků (šířka x hloubka): 585 x 350 mm |  |
| Do zkušebního prostoru musí být možné zavést z boku a z nejméně třech míst shora kabely a další přívody od externích vyhodnocovacích jednotek. Alespoň tři z otvorů musí mít průměr alespoň 48 mm |  |
| Zařízení musí umožňovat zkoušení vzorků při teplotách alespoň v rozsahu -5°C až +100°C |  |
| Zařízení musí umožňovat zkoušení vzorků při vlhkostech až do 98% rH a musí umožňovat nastavení intenzity prouděni vzduchu ve zkušebním prostoru |  |
| Zařízení musí být vybaveno vlastním parním generátorem |  |
| Řídící jednotka s dotykovou obrazovkou umístěná na přístroji musí umožňovat nastavení a zobrazení zkušebních parametrů a limitů povolených odchylek. Na obrazovce musí být možnost prohlížet časový záznam nastavených a naměřených dat v tabulkové i grafické podobě. Řídící jednotka musí mít možnost nastavit různé časové programy (alespoň 20), musí umožňovat nekonečné opakování testu a musí pracovat s reálným časem. |  |
| Součástí dodávky jsou vnější vyhodnocovací jednotky pro vzorky, které jsou umístěny ve zkušebním prostoru. Jednotky musí zajišťovat současné měření min. 3 vzorků o hmotnosti až 300 g s přesností 0,001g. |  |
| Součástí dodávky je také vyhodnocovací PC/ notebook vč. propojovacích dílů, ke kterému musí být přes Ethernet připojeny všechny části zkušebního systému. Součástí musí být i dokumentační a programovací SW. |  |

| Lyofilizátor | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Rozměry (šířka x výška x hloubka) min.: 550 x 750 x 650 mm |  |
| Min. teplota interního kondenzoru: -65°C |  |
| Teplotní rozsah polic min. v rozmezí: -40°C až +60°C |  |
| Kapacita kondenzoru min. 6 litrů |  |
| Sušící výkon min: 4L / 24h |  |
| Napájení: 230V, 50 Hz, 1 fáze, 15 A |  |
| Součástí dodávky: min. 2 produktové police s regulací teploty a celkovou plochou min. 0,15m2 |  |
| Součástí dodávky: produktový nerezový tác |  |
| Ethernet port |  |
| Vakuová vývěva rotační, olejová, dvoustupňová, sací výkon min. 100 L/min. |  |
| Odmrazování kondenzoru metodou zpětného chodu chladícího systému |  |
| Průhledná dvířka produktové komory |  |
| Solenoidový ventil pro uzavření průchodu mezi komorou a vývěvou při výpadku napájení |  |