| Automatický pipetovací robot | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| Vyhřívaná pozice s možností třepání |  |
| Frekvence míchání alespoň v rozsahu 300 - 2000 ot/min |  |
| Teplotní rozsah výchozí teplota = teplota okolí, rozsah min 15 °C pod teplotu okolí až 100 °C |  |
| Doba míchání min. rozsah 5 s – 120 min |  |
| Aplikace: Purifikace nukleových kyselin, SetUp PCR, možnost přípravy aplikací uživatelem bez omezení |  |
| Počet pracovních pozic: min. 6 s rozměry PCR destičky |  |
| Modul s výsuvnými magnety |  |
| Typ pipetování – vzduchový polštář |  |
| Požadovány 1 a 8mi kanálové autoklávovatelné pipetovací hlavy |  |
| Pipetování a dávkování bez kontaktu s povrchem kapaliny |  |
| Min. rozsah pipetování: 0,2 µL – 1 mL |  |
| Řídící SW umožňující uživateli připravit a kontrolovat připravené aplikace, rozhraní alespoň 4 × USB 2,0 |  |
| Rozlišení displeje: min. 1 024 × 600 pixelů |  |
| Optický konfokální infračervený detektor, bezkontaktní kontrola příslušenství a kapalin před spuštěním aplikace |  |
| Otevřený systém, kde lze používat spotřební materiály (špičky, zkumavky, destičky) a kity různých výrobců |  |

| Light Thermal Cycler | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | Nabízeno dodavatelem (vyplní dodavatel, ANO/NE případně konkrétní údaj) |
| báze + blok pro použití 96-jamkových destiček s nízkým profilem |  |
| objem používaných vzorků min. v rozmezí: 1 – 50 µl |  |
| detekce signálu v každé jamce zvlášť (nikoli ve všech jamkách zároveň) |  |
| otevřený systém (možnost použití plastiku či reagencií i od různých výrobců) |  |
| rychlost změny teploty min.: 3,3°C (průměr) – 5 °C / s (maximum) |  |
| min. teplotní rozsah bloku: 0 – 100 °C |  |
| přesnost bloku: max. ± 0,2 °C při 90 °C |  |
| uniformita bloku: max. ± 0,4 °C na jamku do 10 s od dosažení teploty 90 °C |  |
| možnost nastavení teplotního gradientu |  |
| min. operační rozsah teplotního gradientu: 30 – 100 °C |  |
| min. programovatelný rozsah gradientu: 1 – 24 °C |  |
| maximální teplota víka: min. 105 °C |  |
| Detekční parametry: |  |
| Minimálně 3 LED diody s filtry pro excitaci, minimálně 3 fotodiody s filtry pro detekci |  |
| rozsah excitace / emise: 450 – 580 nm |  |
| detekce: min. 2 kanály zároveň, další kanál je pro analýzu FRET |  |
| citlivost: detekce 1 kopie cílové sekvence lidské genomové DNA |  |
| dynamický rozsah: alespoň 10 řádů |  |
| doba skenování: max. 3 s (při skenování 1 kanálu); max. 12 s (při skenování všech kanálů) |  |
| Specifikace software: |  |
| ovládací a vyhodnocovací software i pro další cykléry stejného výrobce |  |
| ovládací software umožňující snadné nastavení programu, který lze měnit i po spuštění běhu přístroje |  |
| umožňuje stanovit a graficky znázornit relativní koncentraci zkoumaného úseku DNA na základě hodnot Cq, rozlišit jednotlivé alely, využít standardních křivek a analyzovat křivky tání |  |
| možnost exportu dat v různých formátech (MS Excel, Word, aj.) |  |
| umožňuje stanovit nejvhodnější referenční gen a výpočet relativní genové exprese s užitím většího množství referenčních genů |  |
| součástí software musí být modul pro pokročilou statistickou analýzu (t-test, ANOVA, post-hoc Tukey test), grafické znázornění výsledků zobrazí hvězdičku u statisticky významných dat |  |
| musí umožnovat kombinovat výsledky z různých běhů (destiček) v jednom virtuálním souboru |  |
| integrovaný modul pro experimenty s předem navrženými priméry |  |
| možnost rozšíření systému o software umožňující analýzu HRM (high resolution melting) |  |