Minimální technické parametry

| P50 Mikrotom | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | (dodavatel doplní ANO/NE, popř. konkrétní údaj) |
| Semi-automatický rotační mikrotom pro řezání vzorků zalitých v parafínu a pryskyřici |  |
| Manuální krájení, motorický pohyb vzorku směrem k/od nože |  |
| Nastavitelná tloušťka řezu minimálně 0,5 -100 µm |  |
| Trimování minimálně do 600 µm, programovatelné |  |
| Nastavení tloušťky krájení vzorku v rozsahu pro 0,5-5,0 µm po 0,5 µm |  |
| Nastavitelná retrakce |  |
| Orientace vzorku: min rozsah horizontálně ± 8ᵒ, vertikálně ± 8ᵒ |  |
| Počitadlo řezů |  |
| Prostorná integrovaná miska na odpadní řezy |  |
| Držák žiletek |  |
| Součástí dodávky min. 50 ks žiletek |  |
| Součástí dodávky ochranný kryt |  |

| P51 Zalévací linka | 1 ks |
| --- | --- |
| Výrobce model |  |
| Technické a jiné požadavky | (dodavatel doplní ANO/NE, popř. konkrétní údaje) |
| Zalévací parafinová linka tvořená 2 moduly (jednotkami) |  |
| Rozměr šířky zalévacího automatu (chladicí + zalévací jednotka) max. 950mm |  |
| Zalévací jednotka |  |
| Vhodná minimálně pro 4 litrů parafinu |  |
| Teplota nastavitelná až do 75 ᵒC, po kroku minimálně 1 ᵒC |  |
| Nožní pedál |  |
| Zvětšovací lupa |  |
| Vyhřívaný držák pinzet přístupný z obou stran |  |
| Osvícení bodovým LED světlem |  |
| Mikroprocesorové programování průběhu zalévání (nastavení teploty, času, datumu, apod.) |  |
| Kapacit odkládací plochy min 100 kazet |  |
| Chladící jednotka |  |
| Teplota nastavitelná na -5 ᵒC a méně |  |
| Maximální kapacita minimálně pro 50 kazet |  |
| Součást dodávky alespoň 1 ks elektricky vyhřívané pinzety s nastavitelnou teplotou minimálně do 60 ᵒC, s přesností +/- 2 ᵒC |  |