Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: : Biochemický analyzátor se stanicí pro diagnostiku a Hematologický analyzátor, část B

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění:  ČÁST B  Hematologický analyzátor

| Název části zakázky |  |
| --- | --- |
| Hematologický analyzátor - Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Přístroj musí používat pro analýzu vzorků laserovou průtokovou technologii, optickou fluorescenci a impedanci laminárního proudění. | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Přístroj musí zvládnout analyzovat vzorek max. do 2 minut. | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Přístroj musí být schopen provést analýzu minimálně 30 vzorků za hodinu. | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Přístroj musí být schopen analyzovat vzorky od více druhů zvířat (pes kočka, kůň, skot, prase, králík, fretka). | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Přístroj musí zvládnout analýzu vzorku o objemu již od 30µL antikoagulované krve. | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Přístroj musí analyzovat minimálně 28 parametrů z jednoho vzorku krve. | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Přístroj musí nabídnout grafické znázornění kompletního krevního obrazu v bodovém grafu | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Přístroj musí používat optickou fluorescenci pro přesné stanovení počtu retikulocytů. | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Přístroj musí umět analyzovat tělní tekutiny. | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Přístroj musí poskytovat komplexní výsledky, včetně diferenciálního počtu pěti typů leukocytů, RETIC-HGB, detekce neutrofilů – tyček a jaderných erytrocytů (nRBC). | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Přístroj musí být schopný synchronizace výsledků s ostatními analazátory (biochemický apod.) | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Součástí předmětu plnění musí být všechny nezbytné hardwarové a softwarové ovladače. | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Přístroj musí poskytovat tzv. bezobslužný provoz, musí mít intuitivní ovládání a být vhodný pro edukativní účely. | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Přístroj musí umožňovat umístění na stole. | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Ovládání přístroje musí být kompletně v českém jazyce. | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |