Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dentální jednotka pro použití ve veterinární praxi

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění:  Dentální jednotka pro použití ve veterinární praxi

| Název zakázky |  |
| --- | --- |
| Dentální jednotka – Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Mikromotor – min. 20 000 ot. /min., jednosměrný, regulace otáček + násadec 4:1 na leštění zubů + rovný násadec 1:1 | Nabíze no dodavatelem (ANO/NE) |
| Turbínový násadec – min. 400 000 ot. /min, LED osvětlení síly denního světla z těla násadce. Turbínka autoklávovatelná s hlavou pro upínání vrtáků. Otočný násadec / 360st. | Nabíze no dodavatelem (ANO/NE) |
| Oplach 3v1, voda, vzduch, mix (oplach destilovanou vodou nebo roztokem chlorhexidinu), chladící nádoby na destilovanou vodu a chlorhexidin, koncovka sterilizovaná a demontovatelná | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Min. 3 trysky chlazení | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Možnost napojení zubního ultrazvuku na chladící systémy jednotky | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Bezolejný kompresor, min. 25 litrů, bezúdržbový filtr nečistot | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Nerezová pojízdná kostra jednotky, velká antistatická kolečka, výškově nastavitelný stojan | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |