## Přístrojové vybavení
| Příloha | Technická specifikace - kalkulační model - Drobné přístroje pro veterinární ordinaci
| Veřejná zakázka | Drobné přístroje a vybavení veterinární ordinace
| Část | Drobné přístroje pro veterinární ordinaci
| Produkt | Popis | Měrná jednotka | Předpokládané požadované množství | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH | Konkrétní nabízený produkt (jeho název či odkaz na webové stránky)
1 | Sterilizátory | Horkovzdušný sterilizátor s nucenou cirkulací. Sterilizace předmětů z kovu, skla, keramiky apod., Objem komory min 14 litrů, nastavitelná sterilizační teplota od min. 60-180°C, vybavení komor min. 3 misky či kazety. | ks | 2 |  | 0
2 | Veterinární váha | Váživost: min.150 kg (dílek max. 50g), rozměr vážní plochy min.900 x 500 mm, vážení v kg, lb, oz. LCD podsvícený displej. Napájení 230 V a akumulátor | ks | 1 |  | 0
3 | váha na malá zvířata | Váživost. min. 20 kg (dílek max. 5 g), rozměr min. 60cm x 33cm. LCD displej. Napájení baterie/adaptér | ks | 1 |  | 0
4 | můstková váha | přenosná váha standardu ES úředně ověřená, CAS PB min. 100/200 kg, LCD displej, komunikační port pro připojení tiskárny nebo PC, napájení 230 V a akumulátor. | ks | 1
5 | optický refraktometr | kovové tělo přístroje, s možností doostření, včetně pipety pro odběr, ATC - automatická teplotní kompenzace (při teplotách 0 až 30 °C), referenční teplota 20 °C, délka min. 160 mm | ks | 1 |  | 0
6 | infuzní pumpa | objemová infuzní pumpa na nepřetržitém provozu pro pacienty, kteří potřebují nitrožilní infuzi v přednastavené infuzní míře a limitovaném množství. Peristaltický systém, detekční zařízení, funkce alarmů, LCD displej | ks | 1 |  | 0
7 | otoskop velký | min. 3 různé ušní trychtýřky s průměrem 4 / 5 / 7 mm, délka nástavců 6,5 / 7 / 8 cm, stranově výkyvná lupa, min. 3 násobné zvětšení, nastavitelný jas, napájení na baterie | ks | 1 |  | 0
8 | laryngoskopická sada | min. 2x rukojeť + min. 6x standardní lžíce laryngoskopu rovná, celokovová s matovou povrchovou úpravou + min. 6x zahnutá celokovová lžíce s matovou povrchovou úpravou | ks | 1 |  | 0
9 | Lineární dávkovač | jednoduché a intuitivní ovládání, kompatibilní se stříkačkami 5, 10, 20, 30, 50 a 60ml, LCD displej, napájení ze sítě nebo bateriemi, hmotnost max. do 2kg | ks | 1 |  | 0
10 | Glukometr | veterinární glukometr určený k přesnému měření koncentrace glukózy v krvi psa, kočky nebo koně, autokódovací technologie, biosenzor, vestavěná paměť k uložení min. 500 výsledků, vyhodnocení výsledků do max. 10 s, měřící rozsah min. 1,1 - 33,3 mmol/l k, nastavitelný alarm – hypoglykémie, hyperglykémie | ks | 1 |  | 0
11 | Oftalmoskop | s optickou technologií a precizní optikou s rozsahem min. + 40D až -35D, světelná teplota min. 5000 K. LED žárovka (životnost min. 50 000 hodin), nabíjení na baterie. | ks | 1 |  | 0
12 | ohřívač infuzních roztoků | Infuzní ohřívač pro ohřev tekutin během proudění tekutin, pro použití se standardními infuzními sety. Vhodné pro infuzní pumpy, přenosný, se závěsným poutkem na stojanu. | ks | 1 |  | 0
13 | ultrazvuk | piezo ultrazvuk s autoklávovatelným násadcem, pracovní frekvence: min. 30 kHz, min. 4 pracovních hrotů a utahovací matice,osvětlená LED rukojeť, kompatibilní s jakoukoli zubařskou jednotkou iM3 (nebo tlakovou nádobou) | ks | 1 |  | 0
14 | elektrokauter | vysokofrekvenční elektrokauter, monopolární i bipolární režim, sterilizovatelný ruční násadec, nožná ovládání pedálem, rukojeť s ovládáním, výkon umožňující řez, koagulaci a bipolar | ks | 1 |  | 0
15 | čtečka mikročipů | čtecí zařízení pro čipy - mikročipy FDX-B (ISO) a FDX-A/Fecava, interní paměť min. 2 GB, propojení s PC přes USB nebo Bluetooth.V souladu s ISO 11784/5. | ks | 1 |  | 0
16 | elektrokardiograf | k monitorování, záznamu a archivaci EKG, min. 6 až 12 svodové EKG, počet svodů V1 - V6, digitální filtrace křivky pro zvířecí QRS, automatické nebo manuální rozměření křivek a přehled standardních hodnot rozměření EKG pro jednotlivé druhy zvířat, detekce odpadlých elektrod. Připojení k libovolnému PC se systémem Windows min. pomocí seriového portu nebo USB | ks | 1 |  | 0
17 | pulzní oxymetr | přístroj certifikovaný pro veterinární medicínu, měření SpO2, křívka SpO2, HR-tepovou frekvenci, síla pulzu, použití měření na jazyku i na uchu zvířete, možnost nastavení alarmu, LCD displej | ks | 1 |  | 0
18 | odsávačka | Separační autoklávovatelný kontejner min. 1l, Sací výkon min. 40l/min s regulací. Nádoba s přepadovým ventilem. | ks | 1 |  | 0
19 | centrifuga | pro veterinární praxi, kapacita min 6x15ml, možná redukce na 2ml zkumavky, min 4500 ot/min, časovač alespoň 0-60 minut, bezpečnostní pojistka při otevření víka. | ks | 1 |  | 0
20 | výhřevná dečka | omyvatelná, nastavitelná teplota max. po 5 stupních (rozmení min. 35-45stupnů C), rozměry min. 50x60cm | ks | 1 |  | 0
21 | Lupové brýle s LED osvětlením | zvětšení min. 2,5x, pracovní vzdálenost min. 320-450mm, zorné pole min. 110m, led dioda, jas min. 15-30 tis Lux Provozní doba min. 5 h při plném nabití. | ks | 1 |  | 0
22 | Kryochirurgické pero s kartuší | pro opakované dermatologické aplikace, min. 25g rozsah ošetřované tkáně 1-6mm, expanzní chlazení pomocí stlačeného N2O, pracovní teplota do min. -85 stupnů C. | ks | 1 |  | 0
23 | Strojek stříhací | dvourychlostní elektrický stříhací strojek s rotačním motorem a vyjímatelnou hlavou, určený pro veterinární kliniky, střih i velmi husté srsti, jemné vyholení operačního pole | ks | 2 |  | 0
24 | Jednotka intenzivní péče | inkubátor/JIP pro malá zvířata, digitální regulace teploty s přesností na min. 0,1 stupnů C, signalizace vysoké či nízké vnější i vnitřní teploty, zamykatelná průhledná dvířka, regulovatelná ventilace, z antimikrobiálního plastu, přenosné | ks | 1 |  | 0
25 | Videootoskop | bezdrátová technologie, náhledy a videa v reálném čase, zvětšení min.15-30x, vícevrstvé skleněné čočky, kovová spekula - sada min. 6 ks vel. průměru 4-8mm v ochranném pouzdře, LED podsvícení | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | Celkem | 0