Technická specifikace

Název zakázky:

„Veterinární stacionární RTG přístroj s přímou digitalizací – opětovné vyhlášení”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

Předmět plnění:    Veterinární stacionární RTG s přímou digitalizací vhodný pro užití ve veterinární praxi malých zvířat

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem ANO / NE a u číselně vyjádřitelných požadavků doplní dodavatel i přesnou hodnotu jeho nabízeného přístroje |
| Generátor přístroje musí mít minimální výkon 32kW |  |
| Přístroj musí být ovladatelný prostřednictvím LCD konzole s dotykovým ovládáním |  |
| Přístroj musí obsahovat ARP (orgánovou automatiku) s minimálním počtem 300 přednastavených expozičních parametrů |  |
| Přístroj musí mít generátor o výkonových hodnotách v minimálním rozsahu 40 – 125 kVp, 0,1 – 500 mAs |  |
| Rentgenka přístroje musí být polohovatelná (otočná s úhlem rotace +-180°, vertikální pohyb, podélný pohyb, příčný pohyb) na závěsném aparátu |  |
| Přístroj musí mít nastavitelnou ohniskovou vzdálenost (SID) minimálně 100cm |  |
| Přístroj musí mít rotační kolimátor |  |
| Pořízení snímku musí být možné jak z místnosti s RTG, tak ze sousedící místnosti při zavřených dveřích |  |
| Přístroj musí obsahovat stůl s příčným, podélným a vertikálním posuvem o maximální délce stolu 180cm |  |
| Digitální detektor musí mít automatickou detekci záření (AED) |  |
| Typ scintilátoru digitálního detektoru musí být Csl (jodid cesný) |  |
| Konektivita samotného detektoru musí být zajištěna prostřednictvím Wifi 802.11ac nebo novějším kompatibilním standardem |  |
| Voděodolnost digitálního detektoru musí být minimálně ve standardu IP67 |  |
| Dynamický rozsah digitálního detektoru musí být minimálně 16 bitů |  |
| Požadovaná doba provozu digitálního detektoru na jedno nabití baterie musí být minimálně 10 hodin |  |
| Nosnost stolu přístroje musí být minimálně 200 kg |  |
| Nosnost zobrazovací desky (samotného detektoru) přístroje musí být minimálně 200 kg |  |
| Součástí dodávky musí být laterální držák kazety/detektoru (na zeď) pro boční projekce. |  |
| Ovládací SW (software) musí být kompletně v českém jazyce a v nejnovější verzi. Ovládací SW musí mít podporu (včetně ukládání) formátu DICOM. |  |
| Pracovní stanice pro kontrolu a úpravu snímků musí být v minimální konfiguraci: Monitor: 1x minimálně 27“ splňující zobrazení dat dle normy DICOM s minimálním rozlišením 4k(3820x2160px) CPU: minimálně 6 jader, 12 vláken, minimální frekvence 2,5GHz, 18MB vyrovnávací paměti Procesor musí mít podporu DDR5 Ram: minimálně 16 GB DDR5 s frekvencí 4800MHz nebo vyšší SSD: minimálně 256 GB HDD: minimálně 1 TB DVD-RW Konektivita: Gigabit ethernet USB: Minimální počet 4 kusy z toho minimálně 1x ve verzi 3.0 a vyšší Operační systém: minimálně Windows 11 Pro |  |
| Přístroj musí být dodaný s veterinárním SW |  |
| Velikost pixelu digitálního detektoru musí být maximálně 140 µm |  |
| Prostorové rozlišení digitálního detektoru musí být minimálně 3,5 lp/mm |  |
| Zobrazovací plocha digitálního detektoru musí mít rozměry minimálně 430 x 430 mm |  |
| Rozlišení výsledného snímku musí být minimálně 3072 x 3072 pixelů |  |
| Stůl přístroje musí obsahovat pohyblivé fixační body a fixační pásy pro pevné přivázání zvířete |  |
| Velikost ohniska rentgenky musí být v minimálním rozsahu 0,6/1,2 mm |  |
| Záruční doba všech dodaných komponent musí být minimálně 36 měsíců |  |
| Přístroj musí být dodán s ochrannými pomůckami o stínícím ekvivalentu 0,35 mm Pb (2x ochrana rukou a předloktí, 2x ochranný límec, 1x zástěra 110 cm dlouhá, 70 cm široká a 1x zástěra 120 cm dlouhá, 75 cm široká) a s pětiramenným chromovaným otočným věšákem s dostatečnou nosností pro ochranné pomůcky |  |
| Kompletní dodané zařízení musí být umístitelné do místnosti o rozměrech 3,6 x 2,2 m s možností boční projekce (pro stojící zvíře na podlaze) o ohniskové vzdálenosti 1 m na pravé straně při čelním pohledu na přístroj (viz přiložený nákres místnosti) se zachováním možnosti otevírání vstupních dveří (na levé straně při čelním pohledu na přístroj) v jejich plném rozsahu. |  |
| Nedílnou součástí nabídky musí být zákres místnosti s přesným umístěním rtg přístroje, se zanesením všech jeho rozměrů včetně posuvných ploch a částí s ohledem na otevření dveří v plném rozsahu. Ze zákresu musí být patrné, kde je zařízení instalováno, jaké jsou jeho maximální pracovní polohy a rozsahy, zda jsou splněny základní ergonomické a bezpečnostní parametry a RTG přístroj je schopný plnohodnotného a bezpečného provozu. |  |
| Produktový list – dodavatel předloží jako součást nabídky produktový list daného RTG přítroje, ze kterého bude zřejmé, že odsouhlasené parametry výše v technické specifikaci jsou splněny a za jakých hodnot. |  |

Zadavatel u rozměrů připouští odchylku +/- 5 %, s tím, že musí být za každých okolností zachována podmínka zadavatele uvedená výše a to, že kompletní dodané zařízení musí být umístitelné do místnosti o rozměrech 3,6 x 2,2 m s možností boční projekce (pro stojící zvíře na podlaze) o ohniskové vzdálenosti 1 m na pravé straně při čelním pohledu na přístroj (viz přiložený nákres místnosti) se zachováním možnosti otevírání vstupních dveří (na levé straně při čelním pohledu na přístroj) v jejich plném rozsahu.

Na další straně následuje ilustrační nákres rentgenu.

Pozn.: Bílá plocha s označením RTG ukazuje vyhrazený prostor pro umístnění přístroje (ilustrační nákres rentgenu).