Technická specifikace, kritéria hodnocení

qPCR systém

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, které zadavatel požaduje.

Nabízený přístroj nesmí být v žádném z parametrů horší.

Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje.

| qPCR systém | vyplní účastník |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE, případně konkrétní hodnota) |
| Nový termocyklér s certifikací, určený k provádění a sledování polymerázové řetězové reakce (PCR) v reálném čase za současného monitorování fluorescence |  |
| Formát vhodný i pro 96-jamkové destičky |  |
| Teplotní rozsah min. 4 °C - 100 °C |  |
| Teplotní uniformita ± 0.5°C nebo lepší |  |
| Reakční objem min. 10 – 30 µl |  |
| Min. 6 excitačních a 6 emisních filtrů |  |
| Metody detekce min. SYBR, Primer-Probe Detection |  |
| Systém musí být z pohledu používání PCR reagencií (master mixy) zcela otevřený (tj. rychlost PCR nesmí být navázaná na používání speciálního typu chemie pouze jednoho dodavatele) |  |
| Dotykový displey LCD |  |
| Software pro ovládání jednotky součástí dodávky |  |
| Kritéria hodnocení: |  |
| Nabídková cena v Kč bez DPH | ,- Kč bez DPH |
| Délka záruky |  |